Samodzielny Publiczny	Proszowice, dnia 11.08.2020 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na
Dostawę sprzętu medycznego tj. Bronchofiberoskop i Aparat EKG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2020

W związku z wniesieniem pytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

# Dotyczy PAKIET II
Aparat EKG z modułem pulsoksymetrycznym i wózkiem z możliwością blokady kół.

Pytanie 1 do pkt. 8
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kolorowym wyświetlaczem LCD o wymiarach 5,7“ i z panelem dotykowym?”
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Pytanie 2 do pkt. 12
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o wydajności akumulatora do 90 min? Określenie wykonania 100 badań w trybie pracy akumulatorowej jest uwarunkowane wieloma czynnikami, takimi jak szybkość wykonywania badań, czy też np. czasu poświęconego na przygotowanie pacjenta do badania oraz samej długości drukowanego sygnału.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 do pkt. 17
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG posiadający jeden port USB, który zapewnia pełną funkcjonalność aparatu i umożliwia archiwizację badań na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) poprzez dołączone oprogramowanie komputerowe?”
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Pytanie 4 do pkt. 18
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG umożliwiający wysyłanie badań EKG/wiadomości medycznych na adres e-mail za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 do pkt. 27
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z możliwością przechowywania w pamięci aparatu 400 badań, a także z możliwością nieograniczonego zapisu badań w pamięci komputera lub USB za pomocą dołączonego oprogramowania oraz możliwością przechowywania nieograniczonej liczby pacjentów w pamięci aparatu?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 do pkt. 28
„Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z opcją prezentacji 10 sek. zapisu tętna? ”
Odpowiedź:
Zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Pytanie nr 7 - dotyczy pakietu nr 1 - załącznika Nr 4 do SIWZ
Czy Zamawiający w pkt. 6.6.1, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego
w terminie 3 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:
„Dokonać bezpłatnej naprawy usterki, wady zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 14 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Jednocześnie na czas usunięcia usterki, wady powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach zgodnie z zapisem w pkt. 6.6.3.”?

Endoskopy ze względu na specyficzną i zawansowaną konstrukcję nie dają możliwości usunięcia usterki, wady w tak krótkim terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 - dotyczy pakietu nr 1 - załącznika Nr 4 do SIWZ
Czy Zamawiający w pkt. 6.6.2, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:
„Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 36 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.”

Na zapis następującej treści:
„Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze. Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu
i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia.”?
 Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 - dotyczy pakietu nr 1 - załącznika Nr 4 do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący pkt. 6 podpunkt 6.5
„W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego niezbędnych usług serwisowych Przedmiotu Umowy oraz wsparcia technicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnie przeglądów technicznych, konserwacji zgodnych z planem serwisowym zalecanym przez producenta oraz terminowego wykonywania wszelkich ewentualnych napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy, udzielania pracownikom Zamawiającego koniecznej pomocy w zakresie informacji i szkolenia z zakresu obsługi Przedmiotu Umowy”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 - dotyczy pakietu nr 1 - załącznika Nr 4 do SIWZ – punkt 6 podpunkt 6.6.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący:
„Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi dokonywanymi w ramach rękojmi lub gwarancji a także związane z przeglądami technicznymi w okresie gwarancji w tym koszty dojazdu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 11 - dotyczy pakietu nr 1 - załącznika Nr 4 do SIWZ – punkt 7
Czy w przypadku gdy na czas naprawy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet II, Aparat EKG

Pytanie nr 12: (pkt. 28)
Czy dopuści aparat beż modułu pulsoksymetrycznego lub pulsoksymetr jako osobne urządzenie?
Odpowiedź:
Tak, dopuści ale będzie wymagał osobnego Pulsoksymetru z funkcją pomiaru SpO2 i pulsu, pletyzmograf – tryb pulsoksymetru.

Pytanie nr 13: (pkt. 1)
Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu EKG z zapisem 12 odprowadzeń EKG, prezentacją 3, 6 I 12 odprowadzeń EKG i próbkowaniem sygnału EKG 32000 Hz na kanał?
Odpowiedź:
Tak, będzie wymagał.

Pytanie nr 14: (pkt. 2)
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z prędkością zapisu 12,5; 25 ; 50 mm/sek.?
Odpowiedź:
Tak, dopuści.

Pytanie nr 15: (pkt. 9)
Czy Zamawiający będzie wymagał wydruku na papierze składanym A4?
Odpowiedź:
Tak będzie wymagał wydruku na A4.

Pytanie nr 16: (pkt. 18)
Czy Zamawiający uzna za wystarczające, aby funkcja ta była realizowana drogą przewodową lub bezprzewodową na dowolny komputer?
Odpowiedź:
Tak, uzna za wystarczające.

Pytanie nr 17: (pkt. 22, 23)
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z regulacją wzmocnienia zapisu i czułością wydruku 5, 10, 20 mm/mV?
Odpowiedź:
Tak, dopuści.

Pytanie nr 18: (pkt. 27)
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, 350 badań w pamięci wewnętrznej oraz eksport badań EKG
w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive
Odpowiedź:
Tak, dopuści.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy aparatu o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników?
Odpowiedź:
Nie będzie wymagał.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru?
Odpowiedź:
Tak, będzie wymagał.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST?
Odpowiedź:
Tak, będzie wymagał.

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 11.08.2020 r.

        Z poważaniem

Sporządził: Justyna Jarosz