Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2020                                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet IV – parametry techniczne.

| L. p. | Pompy strzykawkowe 2 szt. | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 rok) |  |

|  | Cechy pompy – parametry wymagane | Wypełnia Wykonawca TAK/ NIE/ opis |
| --- | --- | --- |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |
|  | Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy |  |
|  | Wysokość pompy max. 12 cm |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-2000 ml/h |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji), - Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów. |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, - Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia. |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h |  |
|  | Waga do 2,2 kg. |  |

|  | Stacja dokująca – parametry wymagane | Wymogi graniczne | Wypełnia Wykonawca TAK/ NIE/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stacje dokujące umożliwiające mocowanie do 8 pomp infuzyjnych | Tak |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | Tak |  |
|  | Waga stacji do 5,4 kg | Tak |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak |  |
|  | Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. |  |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi | Tak |  |

(podpis)