## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2021
Gwoździe śródszpikowe, płyty i śruby do zaopatrywania złamań | [9 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent kraj i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy krótki do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 50 | szt.
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy długi do złamań przezkrętarzowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. Gwoździe prawe/lewe. | 10 | szt.
a | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | 60 | szt.
b | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-45 mm ze skokiem co 2.5 mm i 45-90 mm ze skokiem co 5 mm | 70 | szt.
c | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm standardowa i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | 60 | szt.
3 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny, antegrade/retrograde. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Dystalny otwór w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | 15 | szt.
a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 60 | szt.
b | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | 2 | szt.
c | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna | 2 | szt.
d | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | 2 | szt.
e | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | 15 | szt.
4 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Dystalny otwór w odległości 5 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika dystalnego | 15 | szt.
a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | 60 | szt.
b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | 2 | szt.
c | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm standardowa (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | 15 | szt.
5 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w cześci dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | 1 | szt.
a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | 3 | szt.
b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | 1 | szt.
c | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm, dł. 0-25 mm | 1 | szt.
6 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe | 1 | szt.
a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | 4 | szt.
b | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm standardowa i ø 10 mm o dł. 2-4 mm | 1 | szt.
7 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | 1 | szt.
a | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | 5 | szt.
b | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i dł. 14.5 mm | 1 | szt.
c | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm standardowa (o dł. 4 mm) oraz ø 12 mm i o dł. 5-15 mm | 1 | szt.
8 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. Długość płyty: od 130 do 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1 | szt.
a | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 8 | szt.
b | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | 1 | szt.
c | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm, gniazdo śrubokręta 3.5 mm heksagonalne | 1 | szt.
9 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
10 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 14. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1 | szt.
11 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
12 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 16. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
a | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 40 | szt.
b | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 10 | szt.
c | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 5 | szt.
13 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm lub śruby blokowane ø 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1 | szt.
14 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, wąska. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 2 do 22. Długości płyt: od 43 mm do 403 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
15 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 5 mm, szeroka. Otwory pod śruby korowe ø 4.5 mm, śruby gąbczaste ø 6.0 mm oraz śruby blokowane ø 5 mm. Ilość otworów: od 6 do 22. Długości płyt: od 119 mm do 407 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
a | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 20 | szt.
b | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 2 | szt.
c | Tytanowa śruba gąbczasta ø 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | 2 | szt.
16 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
17 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 5 | szt.
18 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 2 | szt.
19 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 2 | szt.
20 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby korowe. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 5 | szt.
21 | Tytanowa płyta prosta blokująco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz śruby blokowane ø 4.0 mm. Ilość otworów: od 2 do 20. Długości płyt: od 32 do 266 mm. Na płycie otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt.
a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 150 | szt.
b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 20 | szt.
c | Tytanowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm | 5 | szt.
22 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 10 | szt.
23 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 5 | szt.
24 | Tytanowe płytki proste 1/3 koła. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płyt: od 23 mm do 191 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.4 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 5 | szt.
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 100 | szt.
b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 40 | szt.
25 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4.0 mm, kaniulacja ø 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | 10 | szt.
26 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | 10 | szt.
27 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 10 | szt.
28 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 10 | szt.
a | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | 20 | szt.
b | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 40 | szt.
c | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | 20 | szt.
d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 40 | szt.
29 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt.
30 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt.
31 | Tytanowe płytki wygięte szerokie do złamań trzonu kości promieniowej. Ilość otworów: od 9 do 20. Długość płyt: od 115 mm do 246 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | 1 | szt.
a | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 5 | szt.
b | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | 5 | szt.
c | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt.
d | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | 10 | szt.
32 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub o średnicy 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 5 | szt.
a | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 30 | szt.
b | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | 5 | szt.
c | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 30 | szt.
d | Śruba korowa tytanowa, ø 2.4 mm, dł. 8-38 mm | 5 | szt.
SUMA