Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2021					           Załącznik nr 2c do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE

APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM LAMPY RTG  I SYSTEMEM AUTOPOZYCJONOWANIA

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | Wymagane minimalne | Parametr oferowany | Zasady punktacji parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Aparat oraz wszystkie elementy składowe systemów fabrycznie nowe, nie używane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, wyprodukowane 2021 r. | Tak Podać nazwę aparatu |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie zaoferowane urządzenia medyczne posiadające dokumenty, certyfikaty itp. dopuszczające do obrotu na terytorium Polski zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla oferowanych urządzeń bezpośrednio po ich instalacji uwzględnione w cenie oferty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych uwzględnione w cenie oferty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat dedykowany do wykonywania procedur radiograficznych w tym automatycznego obrazowania kości długich | Tak |  | Bez punktacji |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora | ≥ 50 kW |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji napięć | ≥ 40 – 150 kV |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji mAs dla trybu AEC i trybu ręcznego | ≥ 0,1 -500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji prądów | ≥ 10 - 800 mA |  | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji czasu ekspozycji | ≥ 0,001 do 10 s |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlenie komunikatu informacyjnego w przypadku osiągnięcia minimalnych lub maksymalnych określonych parametrów radiograficznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe | 400V / 50 Hz |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie wszystkimi parametrami ekspozycji i funkcjami generatora z konsoli technika | Tak |  | Bez punktacji |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Zakres motorowego obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 120° |  | Bez punktacji |
|  | Zakres motorowego obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 180° |  | Bez punktacji |
|  | Zakres motorowego ruchu pionowego kolumny dostosowany dla badań pacjentów w ciężkich stanach | ≥ 180 cm |  | ≥ 200 cm – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Zakres motorowego ruchu wzdłużnego kolumny | ≥ 300 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres motorowego ruchu poprzecznego kolumny | ≥ 250 cm |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka pozycjonowania lampy rtg na zawieszeniu sufitowym do zaprogramowanych pozycji. Możliwość zaprogramowania min. 100 pozycji automatycznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność automatycznej nadążności lampy zawieszenia sufitowego za detektorem w stole i statywie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Umieszczony w obrębie obudowy lampy RTG, cyfrowy, czytelny wyświetlacz LCD o przekątnej min 12” z funkcjonalnością: - wyświetlania i sterowania wszystkimi parametrami ekspozycji. - sterowania wszystkimi ruchami i automatycznymi pozycjami aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego na po ekspozycji na wyświetlaczu w obrębie obudowy lampy RTG | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | ≤ 0,6 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | ≤ 1,2 mm |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 300 kHU |  | ≥ 400 kHU – 5pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1,3 MHU |  | Bez punktacji |
|  | Moc ogniska małego | ≥ 40 kW |  | Bez punktacji |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 80 kW |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator automatycznie dopasowujący format wiązki promieniowania oraz filtrację dodatkową do wybranego programu anatomicznego i projekcji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator z możliwością ręcznego sterowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator obrotowy | ≥ +/- 90° |  | Bez punktacji |
|  | Świetlna symulacja pola promieniowania LED | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dodatkowe filtry wymienne w zakresie: 1mm Al+0,1 mm Cu, 1mm Al.+0,2mm Cu i 2 mm Al. lub 1 mm Al lub odpowiednie filtry miedziane dedykowane np. zastosowaniom pediatrycznym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli operatora oraz automatycznym łączeniem zmierzonej wartości ze zdjęciem rtg w pliku DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
| STÓŁ DO BADAŃ (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Długość płyty pacjenta | ≥ 220 cm |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 80 cm |  | ≥ 85 cm – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | ≥ 25 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | ≥ 100 cm |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | ≤ 50 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego | ≥ 40 cm |  | Bez punktacji |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta | ≤ 1 mm Al. | . | Bez punktacji |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu detektora w stole | ≥ 60 cm |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka pozycjonowania i nadążności detektora w stole za ruchem lampy na zawieszeniu sufitowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich w stole | ≥ 80 cm |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa | ≥ 3 komory pomiarowe |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalna całkowita masa pacjenta | ≥ 300 kg |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi ogniskowana min 100 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego wizualnego oznaczania stołu (np. podświetlenia podstawy stołu) aktywowany wraz z wyborem stołu jako aktywnego miejsca pracy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchami blatu wbudowane w podstawę stołu po obu jego dłuższych bokach | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty rąk pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt dla detektora instalowany do blatu stołu dla wykonywania badań promieniem poziomym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt mocowany do blatu stołu ze zintegrowanym sterowaniem ruchu góra/dół oraz zwalnianiem ruchu pływającego blatu | Tak |  | Bez punktacji |
| DETEKTRY CYFROWE DLA STOŁU I EKSPOZYCJI SWOBODNYCH (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Detektor przenośny, bezprzewodowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pole obrazowe detektora | ≥ 35 x 42 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wysokowydajny scyntylator CSi pozwalający na ograniczenie dawki promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 130 µm |  | ≤125 µm – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Skala szarości obrazów | ≥ 16 bit |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość | ≥ 2800 x 3400 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora | ≥ 300 kg |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne punktowe (4x4 cm) obciążenie detektora | ≥ 100 kg |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora włącznie z baterią | ≤ 2,5 kg |  | Bez punktacji |
|  | Detektor odporny na wnikanie płynów i zabezpieczony przed ich działaniem (klasa odporności na wodę min. IPX7) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie min. 2 baterie detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowana ładowarka baterii detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Detektor wyposażony w wewnętrzną pamięć obrazów | ≥ 50 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność baterii w detektorze pozwalająca na wykonanie dużej ilości ekspozycji bez konieczności wymiany baterii i/lub ładowania detektora | ≥ 800 ekspozycji |  | ≥ 1000 ekspozycji – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Motorowy przesuw detektora w pionie | ≥ 160 cm |  | Bez punktacji |
|  | Najniższa wysokość środka detektora w statywie od podłogi | ≤ 30 cm |  | Bez punktacji |
|  | Ruch uchylny panelu detektora | ≥ +90/-20° |  | Bez punktacji |
|  | Obrót panelu detektora | ≥ +90° |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka pozycjonowania i nadążności detektora w statywie za ruchem lampy na zawieszeniu sufitowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich na statywie. | ≥ 120 cm |  | Bez punktacji |
|  | Dla obrazowania długich kości, funkcjonalność zaznaczenia punktu początkowego i końcowego zakresu obrazowania. System zapamiętuje pozycję początkową i końcową wiązki ustawioną przez technika, a następnie wykonuje procedurę z tym zakresie obrazowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa | ≥ 3 komory pomiarowe |  | Bez punktacji |
|  | Wymienne kratki przeciwrozproszeniowe, wyjmowane bez użycia narzędzi o dwóch różnych ogniskowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy wyświetlacz kąta pochylenia panelu detektora umieszczony na kolumnie statywu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznego wizualnego oznaczania statywu (np. podświetlenia kolumny statywu) aktywowany wraz z wyborem statywu jako aktywnego miejsca pracy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchem góra/dół panelu detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pilot starowania ruchów automatycznych statywu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt rąk pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć bocznych klatki piersiowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pozycjoner pacjenta do zdjęć sylwetkowych na statywie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przenośny stopień pokryty materiałem antypoślizgowym do zdjęć kończyn dolnych pod obciążeniem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Naścienny uchwyt na kratkę przeciwrozproszeniową | Tak |  | Bez punktacji |
| DETEKTOR CYFROWY DLA STATYWU (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Detektor przenośny, bezprzewodowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pole obrazowe detektora | ≥ 41 x 42 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wysokowydajny scyntylator CSi pozwalający na ograniczenie dawki promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 130 µm |  | ≤ 125 µm – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Głębia szarości obrazów | ≥ 16 bit |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość | ≥ 3300 x 3400 pikseli |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora | ≥ 310 kg |  | Bez punktacji |
|  | Dopuszczalne punktowe (4x4 cm) obciążenie detektora | ≥ 100 kg |  | Bez punktacji |
|  | Waga detektora włącznie z baterią | ≤ 4 kg |  | Bez punktacji |
|  | Detektor odporny na wnikanie płynów i zabezpieczony przed ich działaniem (klasa odporności na wodę min. IPX4) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W zestawie min. 2 baterie detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność baterii w detektorze pozwalająca na wykonanie dużej ilości ekspozycji bez konieczności wymiany baterii i/lub ładowania detektora | ≥ 800 ekspozycji |  | ≥ 1000 ekspozycji – 5 pkt Pozostałe-0 pkt |
|  | Detektor ładowany automatycznie w statywie do zdjęć odległościowych | Tak |  | Bez punktacji |
| KONSOLA SYSTEMU OBRAZOWEGO (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | Konsola generatora w pełni zintegrowana z konsolą obrazową technika. Regulacja parametrów ekspozycji, wybór programów anatomicznych, prezentacja obrazu badania i dawki po badaniu itp. zintegrowane w jednym oprogramowaniu z wykorzystaniem jednego monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy medyczny monitor obrazowy | ≥ 21” |  | Bez punktacji |
|  | Matryca monitora obrazowego | ≥ 2 MPix |  | Bez punktacji |
|  | Tryb wyświetlania obrazu zgodny z kalibracją DICOM | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Włączenie aparatu możliwe tylko po autentykacji przez personel przy pomocy karty zbliżeniowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do konsoli technika tylko po uprzednim zalogowaniu się przez operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na konsoli technika i odbieranie ich z sieci RIS/HIS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: - imię i nazwisko pacjenta, - data wykonania badania, - rodzaj badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań w trybie nagłym bez konieczności uprzedniego wpisywania danych personalnych pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność maskowanie tła dla nie diagnostycznych elementów obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję, kolimację prostokątną i wielokątną, obracanie i odwracanie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Powiększanie obrazu oraz powiększanie wybranego fragmentu obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające każdorazową po ekspozycji akceptację lub odrzucenie obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS pozwalający na sekwencyjne zamknięcie oprogramowania i zapis danych obrazowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wszystkie detektory oraz oprogramowanie do akwizycji i obróbki badań wyprodukowane przez jednego, tego samego producenta | TAK/NIE podać |  | TAK – 5 pkt NIE-0 pkt |
| SYSTEM OPTYMALIZACJI DAWKI (1 szt.) |  |  |  |  |
|  | System do automatycznego monitorowania i optymalizacji dawki promieniowania RTG, o minimalnych funkcjonalnościach określonych poniżej. Oprogramowanie z możliwością obsługi różnych modalności w tym: DR, CR, CT, oraz urządzeń diagnostycznych różnych producentów. Oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową. Zdalne, mailowe powiadomienia wyznaczonych użytkowników w przypadku, gdy przekroczona zostanie wartość Lokalnego (szpitalnego) lub Krajowego diagnostycznego poziomu referencyjnego. Automatyczne, mailowe raportowanie danych o dawkach promieniowania pozwalające określić wielkość narażenia pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć oraz automatyczne porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi. Automatyczna aktualizacja Lokalnego diagnostycznego poziomu referencyjnego dawki z określanym przez użytkownika interwałem czasowym (min. miesiąc, kwartał, rok). Możliwość manualnej aktualizacji Krajowego diagnostycznego poziomu referencyjnego dawki przez użytkownika (nie wymagająca jakiejkolwiek interwencji serwisu). Słowniki struktur anatomicznych zgodne z nomenklaturą stosowaną przez Zamawiającego oraz kodami procedur według ICD-9 i nazwami przyjętymi dla procedur wzorcowych stosowanych w radiologii. Automatyczna generacja raportu zgodnie z wymaganiami KCOR Aktualizacja oprogramowania do bieżących wymagań prawnych w zakresie optymalizacji i raportowania dawek przez okres min 3 lat od daty instalacji w cenie oferty. Oprogramowanie do wspomagania kontroli jakości dostarczanych urządzeń w zakresie wymaganych ustawowo testów podstawowych dla dostarczanej aparatury (aparaty, monitory) Podłączenie oferowanych aparatów RTG do systemu | Tak, Podać nazwę systemu |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji [ilość miesięcy] | ≥ 24 |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Reakcja serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni roboczych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 10 dni roboczych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis producenta w Polsce. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W cenie urządzeń znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Komplet osłon osobistych zawierający min.: - fartuch jednostronny min. 0.35 mm Pb. - półfartuch min. 0.25 mm Pb - osłony na gonady (komplet) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podłączenie aparatu RTG do systemu PACS i RIS posiadanego przez Zamawiającego. | Tak |  | Bez punktacji |