## Pakiet1
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 1 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWA APARATÓW (aparat główny i backup) DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników – aparat główny					Warunki graniczne		TAK/NIE
1	Metoda badań					Chemiluminescencja
2	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości					Poniżej 30 minut
3	Wydajność minimalna (ozn./godz.)					160
4	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over					tak
5	Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki					min. 12 oznaczeń
6	Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych					tak
7	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy					tak
8	Całkowity brak codziennych zabiegów płucząco-myjąco-konserwujących					tak
9	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników					tak
10	Możliwość oznaczeń próbek pilnych					tak
11	Odczynniki gotowe do użycia lub w formie liofilizatu					tak
12	Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, Prolaktyna, -HCG, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, HBS-Ag, anty-HBS, anty-HCV, Prokalcytonina, Insulina, Kalcytonina, Wit. B12					tak
13	Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym, rekalibracja przy użciu maksymalnie dwóch kalibratorów					tak
14	Materiał kontrolny wieloparametrowy					tak
15	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej					tak
16	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium, zestaw komputerowy (min. 2 GB RAM), wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego					tak
17.	Urządzenie wielofunkcyjne z możliwością kopiowania i skanowania					tak
18.	Zapewnienie witryny chłodniczej do przechowywania odczynników					tak
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników – backup					Warunki graniczne		TAK/NIE
1	Metoda badań					Chemiluminescencja
2	Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości					Poniżej 30 minut
3	Wydajność minimalna (ozn./godz.)					80
4	Wymienne końcówki w pipetorze zabezpieczające przed carry-over					tak
5	Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki					min. 12 oznaczeń
6	Eliminacja interferencji anty-mysich przeciwciał heterofilnych					tak
7	Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy					tak
9	Automatyczne monitorowanie stanu odczynników					tak
10	Możliwość oznaczeń próbek pilnych					tak
11	Odczynniki gotowe do użycia lub w formie liofilizatu					tak
12	Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen., fT3, fT4, Prolaktyna, -HCG, CEA, CA 125, PSA total, PSA free, HBS-Ag, anty-HBS, anty-HCV, Prokalcytonina, Insulina, Kalcytonina, Wit. B12, Wit. D					tak
13	Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym, rekalibracja przy użciu maksymalnie dwóch kalibratorów					tak
14	Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne kompatybilne z aparatem głównym (Cobas 601)*					tak
15	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość na 2 lata [oznacz.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	TSH 3 generacji			22000
2.	FT3			4000
3.	FT4			6600
4.	Troponina wysokoczuła			7000
5.	CK-MB			6000
6.	NT-ProBNP			4000
7.	PRL			1100
8.	b-HCG			800
9.	CA 125			1000
10.	PSA TOTAL			5400
11.	PSA FREE			1600
12.	HBS-AG			11000
13.	Anty-HBS			600
14.	anty-HCV			7000
15.	Prokalcytonina			1200
17.	Witamina B12			600
18.	HE4			400
19.	Insulina			1300
20.	Anti-SARS-COV-2 przeciwciała anty-N			2000
21.	Anti-SARS-COV-2 przeciwciała anty-S			2000
22.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
				Razem	Razem	Razem
				- zł	- zł	- zł

	Podział badań między aparatami NT-proBNP, troponina, PCT – 50/50
	Pozostałe parametry na aparacie głównym
	Ilość oznaczeń zawiera oznaczenia pacjentów, kontroli według harmonogramu oraz badań kalibracyjnych zgodnie z ulotkami producenta

## Pakiet2
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 2 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA PARAMETRÓW RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct, Bil, O2Hb, Hhb, COHb,MetHb,tHB, SO2
2.	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
3.	Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
4.	Oprogramowanie w języku polskim, prosta komunikacja z operatorem
5.	Możliwość wpisania szczegółowych danych pacjenta
6.	Wbudowana drukarka
7.	Możliwość podłączenia do komputera
8.	Automatyczna kalibracja, jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
9.	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych
10.	Oznaczanie badań na 3 torach pomiarowych
11.	Stabilność odczynników po otwarciu – minimum 6 tygodni
13.	Bezobsługowe elektrody pomiarowe nie wymagające wymiany membran czy dodawania płynów
14.	Odczynniki oraz kalibratory w stanie płynnym, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach
15.	Niezależny, oddzielny pojemnik na odpady
16.	Paki odczynnikowo-kalibracyjne oddzielone od materiału kontrolnego i czujników pomiarowych
17.	Objętość próbki krwi dla oznaczenia wszystkich parametrów do 150 µl
18.	Minimum podwójny system: wewnętrzny(automatyczna funkcja wyłapywania skrzepu przez system) i zewnętrzny (z wykorzystaniem wyłapywaczy skrzepu) zapobiegające przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego.
19.	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
20.	Zapewnienie udziału w kontroli międzynarodowej

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Badanie RKZ			4500
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
				Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
				- zł	- zł	- zł

Termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy
Ilość oznaczeń zawiera oznaczenia pacjentów, kontroli według harmonogramu oraz badań kalibracyjnych zgodnie z ulotkami producenta

## Pakiet3
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 3 / ODCZYNNIKI I DZIERŻAWA APARATU DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU
Parametry graniczne
L,p,	Określenie parametru / Warunki graniczne					TAK
1.	Wydajność aparatu minimum 500 ozn./godz.
2.	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
3.	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach
4.	Flagowanie wyników
5.	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
6.	Możliwość wyboru barwy moczu
7.	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
8.	Możliwość wyboru klarowności moczu
9.	Automatyczny transport pasków do odczytu
10.	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
11.	Możliwość podłączenia do komputera
12.	Możliwość podłączenia czytnika barkodów
13.	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
14.	Przystawka umożliwiająca wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
15.	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny
16.	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji.
18.	Wymagana czułość dla białka - 18 mg/dl, dla glukozy - 50 mg/dl
19.	Pamięć minimum 500 wyników prób badanych
20.	Pamięć minimum 300 wyników prób kontrolnych
21.	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu Marcel Centrum działającego w Laboratorium: zestaw komputerowy z drukarką z automatycznym wydrukiem dwustronnym, wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu komputerowego.
22.	Dostosowanie pomieszczenia do warunków wymaganych przy użytkowaniu aparatu.
23.	Oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe zabezpieczone są siateczką winylową.
24.	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej.
25.	Zapewnienie bezpłatnych przeglądów aparatu na czas trwania umowy.
NIE SPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W TABELACH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Paski do oznaczania moczu			15000
2.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
				Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
				- zł	- zł	- zł

	Ilość oznaczeń zawiera oznaczenia pacjentów, kontroli według harmonogramu oraz badań kalibracyjnych zgodnie z ulotkami producenta

## Pakiet4
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 4 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO
Parametry graniczne
Lp.	Wymagane parametry graniczne dla oferowanego analizatora i odczynników					TAK/NIE
1.	Analizator wieloparametrowy w pełni automatyczny pracujący w trybie pacjent po pacjencie
2.	Analizator z kompletnym wyposażeniem (komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody, zewnętrzny UPS)
3.	Wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń na godzinę z ISE
4.	Analizator pracujący metodą mokrej chemii
5.	Możliwości analityczne: enzymy, substraty, elektrolity, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające i trucizny
6.	Możliwość pomiaru elektrolitów za pomocą bezobsługowych elektrod (niewymagających wymiany membran l ub uzupełniania płynów) wymienianych pojedynczo niezależnie od siebie
7.	Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
8.	Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych
9.	Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne chłodzone na pokładzie analizatora
10.	Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie z możliwością ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora, tzn. bez konieczności zmiany trybu pracy na PAUZA, WSTRZYMANIE, STAND-BY czy STOP.
11.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności przygotowywania ich przed wstawieniem do analizatora (bez konieczności rozpuszczania, mieszania lub łączenia składników) pochodzące od producenta analizatora
12.	Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie minimum 80 próbek badanych
13.	Maksymalna objętość próbki do 30 µl (bez pomiaru ISE)
14.	Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora oraz automatyczne udrażnianie igły pobierającej
15.	Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych. Możliwość wstawiania kolejnych próbek podczas pracy bez żadnych dodatkowych procedur
16.	Możliwość wykonywania wszystkich testów na jednym analizatorze (pomiary reakcji punktu końcowego, reakcji kinetycznych)
17.	Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości w „górę” lub w „dół”
18.	Identyfikacja próbek badanych, odczynników i kontroli przy pomocy kodów kreskowych
19.	Bieżące monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora
20.	Program kontroli jakości umożliwiający jej prowadzenie w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów
21.	Rejestrowanie i sygnalizowanie przez analizator procedur konserwacyjnych
22.	Modem serwisowy
23.	Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora 1 raz w ciągu roku.
24.	Zapewnienie bezpłatnej kontroli międzynarodowej
25.	Możliwość połączenia analizatora z zewnętrznym systemem komputerowym - pełna dwustronna komunikacja z analizatorem
26.	Doposażenie laboratorium w wirówkę z wirnikiem kątowym 24x15 ml
27.	Wpięcie aparatu do istniejącej sieci i Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 2 lata	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sód			50000
2.	Potas			50000
3.	Chlorki			50000
4.	Wapń			7000
5.	Żelazo			6000
6.	Magnez			6000
7.	Fosforany			700
8.	Albumina			2700
9.	Bilirubina całkowita			12000
10.	Cholesterol			16000
11.	HDL-cholesterol direct			13000
12.	LDL-cholesterol direct			1400
13.	Glukoza			38000
14.	Triglicerydy			14000
15.	Mocznik			30000
16.	Kwas moczowy			13000
17.	Białko całkowite			3000
18.	Kreatynina			42000
19.	Fosfataza alkaliczna			2000
20.	Amylaza			4500
21.	CK			800
22.	GGTP			6200
23.	LDH			900
24.	ASAT			18000
25.	ALAT			21000
26.	Białko CRP			17000
27.	Alkohol etylowy			1500
28.	RF badanie ilościowe			1100
29.	Białko w moczu			2000
30.	Hemoglobina glikowana			4000
31.	ASO			200
32.	Kalibratory, kontrole i inne materiały potrzebne do wykonania powyższych ilości badań
				Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
				- zł	- zł	- zł
Termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy
Ilość oznaczeń zawiera oznaczenia pacjentów, kontroli według harmonogramu oraz badań kalibracyjnych zgodnie z ulotkami producenta

## Pakiet5
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet nr 5 / DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DO POBIERANIA KRWI SYSTEMEM ZAMKNIĘTYM WRAZ Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO CZYTNIKA DO OB.
L.p.	Wymagania dotyczące przedmiotu dostawy					TAK/NIE
1	Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji jak i podciśnienia
2	Całkowite zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek
3	Wszystkie pozycje muszą być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenie oświadczenie producentów o kompatybilności elementów z systemem
4	Morfologia - z napylonym na ściankach EDTA-K3
5	Koagulologia - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9
6	OB. - z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:4
7	Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy
8	Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku
9	Probówki wystandaryzowane, zapewniające pobranie krwi zawsze o pożądanej objętości
10	Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem przy pobieraniu krwi
11	Jednoczęściowa igła (kaniula zespolona z nasadką)
12	Probówki plastikowe zakręcane korkiem, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu (z wyjątkiem gazometrii)
13	Do każdej pozycji dołączyć próbki po 5 szt z każdej pozycji (z wyłączeniem pozycji 16). Brak którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Firma której zostanie udzielone zamówienie zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się sprzętem
14	Atesty dopuszczające przedmioty zamówienia do użytku na terenie kraju (dot. wyrobów medycznych)
15	Termin ważności asortymentu powinien wynosić minimum 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta
	Wymagania dotyczące czytnika OB
16.	Czytnik fabrycznie nowy
17.	Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wymagane polskim prawem dotyczącym sprzętu medycznego będącego przedmiotem zamówienia
18.	Automatyczny pomiar – odczyt OB
19.	Urządzenie wyposażone w skaner kodów kreskowych
20.	Minimum 40 kanałów pomiarowych
21.	Wykonawca dostarczy dokumentację użytkową oraz protokoły transmisji danych do LSI dla czytnika w języku polskim lu angielskim. Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie czytnika do Laboratoryjnego Systemu Laboratoryjnego.
22.	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
23.	Możliwość wprowadzania danych pacjentów
24.	Zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w czasie trwania umowy. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 24 godziny

L.p.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Probówko-strzykawka do surowicy z aktywatorem wykrzepiania 4-5 ml, śr. 12-13 mm			90000
2.	Probówko-strzykawka do morfologii 2-3 ml, śr. 11-13 mm			50000
3.	Probówko-strzykawka do koagulologii 2-3 ml, śr. 12-13 mm			25000
4.	Probówko-strzykawka do OB 3-3,5 ml, śr. 8-9 mm			12000
5.	Igła systemowa 0,8 - 0,9			60000
6.	Igła systemowa 0,8/25 mm			15000
	Igła motylkowa do posiewu krwi z drenem 200 mmm sterylna			3000
7.	Probówko-strzykawka do różnicowania małopłytkowości z jonami Mg 2-3 ml, śr. 11-12 mm			500
8.	Strzykawka do gazometrii 1-2 ml			7000
9.	Łącznik do rozmazów z łopatką gotowy do użycia			200
10.	Łącznik do końcówki typu Luer			12000
11.	Mikroprobówka z EDTA 200 µl			2000
12.	Microprobóka z litowa hepar. 200 ul i z zamontowaną kapilarą			1000
13.	Kapilary do gazometrii 125 µl			3000
14.	Zatyczki do kapilar			6000
15.	Sztyfty do mieszania krwi w kapilarach			3000
16.	Magnes do mieszania krwi w kapilarach			5
17.	Statywy do przechowywania krwi			10
18.	Staza – opaska uciskowa z automatycznym zapięciem			10
19.	Nakłuwacze neonatologiczne			600
20.	Nakłuwacze dla dorosłych			600
				Razem	Razem	Razem
				- zł	- zł	- zł

## Pakiet6
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 6 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEROLOGII GRUP KRWI MIKROMETODĄ KOLUMNOWĄ, ŻELOWĄ, DEDYKOWANYCH DO POSIADANEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ FIRMY DIAMED: WIRÓWKA ID-CENTRIFUGE 6S ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA

Lp.	Nazwa	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość badań na 24 miesiące	Ilość pełnych opakowań	Cena netto jednego opakowania	Stawka procentowa VAT	Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo dopuszczenia do obrotu (zgodnie z wymogiem poda tabelą)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Oznaczenie grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych, DVI+, DVI- wykonywane na jednej karcie			3000
2.	Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych w teście PTA LISS z surowicą poliwalentną			8000
3.	Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA na jednej karcie. / Karta o profilu anty-A, anty-B, anty AB, anty-DVI+, ctrl, BTA.			300
4.	Potwierdzenie grupy krwi noworodka. Inny klon anty-D niż w pozycji nr 3.			300
5.	Karta do BTA, różnicująca przeciwciała na podklasy IgG, IgM, IgA, C3c, C3d			30
6.	Surowica do potwierdzania wyników ujemnych i słabych odmian antygenu D dedykowana do oferowanej mikrometody			200
7.	Nakłuwacz do pobierania krwi z drenów posiadający kaptur umożliwiający nałożenie nakłuwacza na probówkę (zapobieżenie rozpryskiwaniu krwi)			1000
8.	Diluent do zawieszania krwinek czerwonych wraz z dozownikiem o pozwalającym na odmierzanie objętości 0,5 i 1 ml. Trwałość po otwarciu min. 6 miesięcy			3500 ml
9.	Krwinki wzorcowe do oznaczania przeciwciał w PTA Liss, trójpanelowe, zawierające wszystkie atygeny w tym Cw. Opakowanie nie większe niż 200 testów.			48 zestawów
10.	Krwinki wzorcowe A1B do badania grupy krwi			24 zestawy
11.	Dedykowane końcówki do pipetora			10000 szt.
12.	Materiały do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zawierająca przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya, oznaczone znakiem CE i numerem jednostki notyfikowanej.			24 zestawy
13.	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa do metod mikrokolumnowych			8 zestawów
14.	Wycena walidacji posiadanego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta
				Wartość netto	Wartość podatku VAT	Wartość brutto
				- zł	- zł	- zł

UWAGA!
1. Wszystkie oferowane odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta zapewniając walidację metody
2. Odczynniki/mikrokarty muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego aparaturą: wirówka ID-Centrifuge 6S zgodnie z instrukcją użycia. Fragment instrukcji obsługi wirówki: 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania: Wirówka ID-Centrifuge 6S/6S Accu, ID-Centrifuge 12SII i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart.
3. Wszystkie odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem odczynników krwinkowych, których termin ważności musi wynosić minimum 4 tygodnie od daty dostawy.
4. Deklaracje zgodności (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro) oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej dla oferowanych kart i odczynników (dotyczy wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro z listy A i B) oryginalne instrukcje stosowanych odczynników producenta wraz z tłumaczeniem na język polski zostaną dostarczone na wezwanie Zamawiającego.
5. Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych zgodnie z załączonym harmonogramem na dany rok.
7. Zamawiający wymaga wykonania walidacji posiadanego sprzętu przez autoryzowany serwis producenta. Dokument potwierdzający dysponowanie autoryzowanym serwisem na terenie Polski załączyć do oferty.
8. Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn wypełnionych żelowym podłożem separującym. Odczynniki naniesione na mikrokarty bezpośrednio przez Producenta.
9. Dla pozycji 1, 3 oraz 4 podać nazwy klonów.
10. Zamawiający wymaga doposażenia pracowni o pipetor dedykowany do systemu
11. Zamawiający wymaga doposażenia pracowni o niszczarkę dokumentów.

## Pakiet7
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2021					Załącznik Nr 2 do SWZ

PAKIET NR 7 / DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU
L.p.	Wymagane graniczne parametry odczynników i analizatora					Warunki / graniczne	TAK/NIE
2	Certyfikat zgodności z wymogami CE					tak
3	Otwarcie zestawu nie powoduje skrócenia terminu jego ważności					tak
4	Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja dla wymienionych w tabelce parametrów					tak
5	Wieloparametrowy analizator immunologiczny z min. 30 miejscami na próbki					tak
6	Możliwość jednoczesnego oznaczania min. 5 różnych parametrów					tak
8	Możliwość wykonywania zestawień z dowolnego okresu czasu					tak
9	Instrukcja obsługi analizatora i instrukcja wykonywania oznaczeń w języku polskim					tak
10	Analizator zabezpieczony zasilaczem awaryjnym					tak
11	Analizator posiada złącze RS232 umożliwiające dwukierunkową komunikację w sieci informatycznej					tak
12	Obsługa serwisowa oraz materiały potrzebne do jej wykonania (okresowe przeglądy, konserwacje, naprawy) przez cały czas trwania dzierżawy					tak
13	Zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej					tak
14	Doposażenie Laboratorium w narzędzia informatyczne w celu optymalnego wykorzystania istniejącej sieci i programu działającego w laboratorium, tj.: / - zestaw komputerowy do pracy w sieci min. 2GB RAM, monitor LCD / - wpięcie aparatu do istniejącej sieci i programu obsługi laboratorium firmy MARCEL					tak

L.p.	Nazwa	Nazwa / handlowa	Nr / katalogowy	Ilość na 2 lata / [oznacz.]	Cena / jednostkowa	Stawka / procentowa / VAT	Wartość netto	Wartość / podatku VAT	Wartość brutto	Świadectwo / dopuszczenia / do obrotu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AFP			180
2.	Anty-TG			660
3.	Anty-TPO			1080
4.	CA 19-9			330
5.	CMV IgG			240
6.	CMV IgM			240
7.	D-Dimery			7000
8.	Estradiol			540
9.	Ferrytyna			540
10.	FSH			420
11.	Helicobacter pylori			180
12.	IgE Total			360
13.	Kortyzol			360
14.	LH			300
15.	Progesteron			360
16.	PTH			300
17.	Rubella IgG			300
18.	Rubella IgM			240
19.	Testosteron			360
20.	Toxo IgG			720
21.	Toxo IgM			900
22.	Witamina D3 total			1380
				Razem	Razem	Razem
				- zł	- zł	- zł