Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2021                                                                         Załącznik Nr 2 do SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNE

KABINA BODYPLETYZMOGRAFICZNA  Z MODUŁEM DYFUZJI

| L. p. | KABINA BODYPLETYZMOGRAFICZNA Z MODUŁEM DYFUZJI | (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2. | Nazwa i typ/model aparatu |  |
| 3. | Rok produkcji 2021 r. |  |

| Lp. | PLETYZMOGRAF | (Wypełnia Wykonawca) Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabina w formie prostopadłościanu, konstrukcja aluminiowa, z przeszklonymi ścianami zapewniającymi widoczność w zakresie 360° |  |
| 2. | Waga kabiny max. 150 kg |  |
| 3. | Objętość kabiny 940 litrów (+/- 5%) |  |
| 4. | Ławka dla pacjenta o wadze do 160 kg |  |
| 5. | Pomiar ciśnienia w kabinie: - Zakres pomiaru zmian ciśnienia w kabinie ≥ 1 kPa - Dokładność pomiaru zmian ciśnienia w kabinie ≤1% - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,01 kPa |  |
| 6. | Pomiar ciśnienia w ustach: - Zakres pomiaru zmian ciśnienia w ustach ≥ 30 kPa - Dokładność pomiaru zmian ciśnienia w ustach ≤ 1% - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,0025 kPa |  |
| 7. | Czas zamykania zastawki określany przez użytkownika w zakresie min.: 1 – 5 sekund |  |
| 8. | Dwupunktowy system elektromagnetycznej metody zamykania drzwi z sygnalizacją poprawnego zamknięcia LED na obydwu punktach |  |
| 9. | Drzwi otwierane od zewnątrz oraz od wewnątrz |  |
| 10. | Wielokolorowe podświetlenie LED wnętrza kabiny |  |
| 11. | Wbudowany mikrofon oraz głośnik ułatwiający przekazywanie instrukcji pacjentowi podczas badania |  |
| 12. | Automatyczna kalibracja kabiny za pomocą wbudowanego modułu BodyLiveCal |  |
| 13. | Automatyczny odczyt warunków otoczenia (wbudowany moduł): ciśnienia, temperatury |  |
| 14. | Zautomatyzowana korekcja temperatury podczas badań on-line w kabinie |  |
|  | SPIROMETR |  |
| 15. | System pomiarowy wykorzystujący technologię ultradźwiękową |  |
| 16. | Głowica pomiarowa zamontowana na ramieniu regulowanym we wszystkich płaszczyznach |  |
| 17. | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, łatwa w demontażu oraz dezynfekcji |  |
| 18. | Brak konieczności wykonywania kalibracji objętościowej systemu pomiarowego ze względu na wykorzystywaną technologię ultradźwiękową. System zapewnia możliwość wykonania kalibracji kontrolnej. |  |
| 19. | Głowica pomiarowa przystosowana do użycia filtrów antybakteryjnych |  |
| 20. | Możliwość wykonania badań spirometrycznych poza kabiną, ramię wysuwane min. 70 cm poza kabinę |  |
| 21. | Pomiar przepływu: - Zakres pomiaru ≥ 0 – 18 l/s - Dokładność pomiaru ≤ 2% lub 50 ml/s (obowiązuje większa wartość) - Rozdzielczość pomiaru ≤: 0,01 l/s - Opór głowicy pomiarowej ≤ 0,05 kPa (l/s) przy przepływie 14 l/s |  |
| 22. | Pomiar objętości: - Zakres pomiaru: nieograniczony - Wyświetlacz graficzny ≥ 20l - Dokładność pomiaru ≤ 2% - Rozdzielczość pomiaru ≤ 0,001l |  |

|  | DYFUZJA |  |
| --- | --- | --- |
| 23. | System badania dyfuzji zintegrowany z kabiną bodypletyzmograficzną |  |
| 24. | Możliwość wykonania badania metodą Single-Breath oraz Real-Time |  |
| 25. | System pomiarowy z użyciem zaworu typu Demand Valve |  |
| 26. | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system odlicza i prezentuje, zadany czas po jakim pacjent może wykonać wydech |  |
| 27. | Po nabraniu przez pacjenta gazu dyfuzyjnego, system mierzy i prezentuje ciśnienie z jakim pacjent napiera na układ pomiarowy |  |
| 28. | Po wykonaniu każdego pomiaru dyfuzyjnego oprogramowanie automatycznie odlicza czas przerwy koniecznej do bezpiecznego wykonania następnego pomiaru dyfuzyjnego i informuje użytkownika jeśli chce rozpocząć badanie przed upływem czasu rekomendowanego w wytycznych ERS/ATS |  |
| 29. | Określanie pojemności dyfuzyjnej (TLCO) oraz VA spełnia wymagania wytycznych ERS/ATS 2017 |  |
| 30. | Sensor CO: - Metoda pomiaru: analiza podczerwieni - Zakres pomiaru ≥ 0 – 0,3% CO (0 – 3000 ppm) - Dokładność ≤ 2,5% pełnego zakresu (FSO full scale output) |  |
| 31. | Sensor He: - Metoda pomiaru: analiza ultradźwiękowa - Zakres pomiaru ≥ 0 – 20% He - Dokładność ≤ 2,5% pełnego zakresu (FSO full scale output) |  |
| 32. | Automatyczna kalibracja systemu przy użyciu mieszanki gazu referencyjnego, służącego również do wykonywania badań |  |
| 33. | W zestawie butla z mieszanką gazów He/CO/O2/N2 oraz reduktorem |  |

|  | REALIZOWANE BADANIA I OTRZYMYWANE PARAMETRY |  |
| --- | --- | --- |
| 34. | Spirometria natężona, spirometria spokojna, MVV, FEV1, FVC, MMEF, MEF75, MEF50, MEF25 |  |
| 35. | Opory dróg oddechowych RAW itd. |  |
| 36. | Bodypletyzmografia TLC, TGV, RV, pętle rezystancji |  |
| 37. | Dyfuzja Single-Breath TLCO, VA, KCO, TLC |  |
| 38. | Możliwość realizowania badania w trybie PRE i POST |  |
| 39. | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe opcje, min.: system do badań prowokacyjnych, pomiar siły mięśni oddechowych, ROS, rynamanometria, wymywanie azotu FRC N2 Washout, inne |  |
|  | SYSTEM BODYPLETYZMOGRAFII – parametry ogólne, OPROGRAMOWANIE |  |
| 40. | System zasilany z sieci elektrycznej: 230V, 50Hz |  |
| 41. | Zasilanie sieciowe wszystkich komponentów poprzez transformator separacyjny klasy medycznej |  |
| 42. | Średni pobór energii: 350 W (gdy aktywne są wszystkie elementy systemu) |  |
| 43. | Oprogramowanie do obsługi kabiny zainstalowane na komputerowej jednostce sterującej PC wysokiej klasy min. Windows 7, Procesor 2-rdzeniowy Intel, 4 GB RAM |  |
| 44. | Komputer, monitor i drukarka zainstalowane na pulpicie jezdnym |  |
| 45. | Wszystkie moduły obsługiwane z jednego komputera, posiadają wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta |  |
| 46. | Oprogramowanie do badań zgodne z najnowszymi wytycznymi ERS/ATS, wyposażone w najbardziej aktualne moduły wartości należnych dla dzieci i dorosłych |  |
| 47. | Możliwość importu do oprogramowania nowych modułów wartości należnych w przypadku zmiany rekomendacji ERS/ATS |  |
| 48. | Możliwość wyboru modułu wartości należnych niezależnie dla każdego badania |  |
| 49. | Możliwość edycji, konfiguracji i tworzenia własnych raportów w tym import logo w formacie graficznym m.in. .png, .jpg |  |
| 50. | Możliwość wyboru przez użytkownika szablonu raportu według którego chce wygenerować wynik w formie wydruku lub pliku PDF, nawet w obrębie jednego typu testu |  |
| 51. | Oprogramowanie do badań wyposażone w graficzne wskaźniki działające on-line informujące na bieżąco operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia próby zgodnie z najnowszymi standardami ERS/ATS: Czas wydechu: ≥3s lub ≥ 6s w zależności od wieku pacjenta Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu: <25 ml |  |
| 52. | Oprogramowanie posiada wbudowany moduł kontroli kryteriów powtarzalności pomiędzy próbami i w obrębie próby według norm ERS/ATS |  |
| 53. | Oprogramowanie do badań wyposażone w moduł animacji dla dzieci ułatwiające wykonywanie badań pacjentom pediatrycznym |  |
| 54. | Możliwość eksportu danych do formatu PDF lub w formacie danych arkusza kalkulacyjnego |  |
| 55. | Możliwość połączenia oprogramowania do badań z systemem HIS przy użyciu protokołu DICOM, HL7 lub GDT. Możliwość pracy w systemie z wykorzystaniem listy roboczej |  |
| 56. | Oprogramowanie funkcjonujące w oparciu o bazę danych badań i pacjentów SQL |  |
|  | SZKOLENIA |  |
| 57. | 2 szkolenia z obsługi systemu wliczone w cenę dostawy |  |
| 58. | Możliwość świadczenia szybkiej pomocy przez tzw. zdalny pulpit (po stronie użytkownika spoczywa wpięcie urządzenia do sieci internetowej) |  |
| 59. | Gwarancja ≥ 24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia |  |