Oznaczenie sprawy:19/ZP/2022                                                   Załącznik Nr 2 do SWZ

Pakiet 1 - Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie - 35 szt.

| LP. | Wymagane parametry i warunki | Warunek | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: - Długość poniżej 225 cm - Szerokość poniżej 100 cm | Tak, podać |  |
|  | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200cm x 90cm (+/-5cm) wraz z funkcją przedłużania leża i czterema otworami we wszystkich narożnikach łóżka do montażu wyposażenia dodatkowego. Funkcja przedłużenia leża realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub. | Tak, podać Przedłużenie poniżej 10cm – 0pkt Przedłużenie powyżej 10cm –20pkt |  |
|  | Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 5cm) szerokość podstawy łóżka 80 cm (+/- 5cm). | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża, w zakresie 35cm do 75cm (+/- 5cm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka. | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pleców min. 70° (+/- 5°) oraz elektryczna regulacja uda min. 35° (+/- 5°). | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 15°. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą jednego pilota następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców. | Tak Dźwignia w uniwersalnym kolorze – 0pkt Dźwignia CPR w wyróżniającym się kolorze– 20pkt |  |
|  | Funkcja autokontur – polegająca na jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda. | Tak |  |
|  | Pilot pracujący w 3 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga) - Tryb blokady wszystkich funkcji | Tak Brak diodowego wskaźnika trybu pilota – 0 pkt Diodowy wskaźnik trybu pilota. Dioda umieszczona na pilocie informująca o wybranym trybie poprzez zmianę koloru – 20 pkt |  |
|  | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. | Nie - 0 pkt Tak – 20 pkt |  |
|  | Zasilanie 230 V, ~50/60 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Przewód zasilający skręcany. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. | Tak |  |
|  | Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPX6 lub IPX4. | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. Leże wypełnione panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. | Tak |  |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. | Tak |  |
|  | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu. | Tak |  |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców. | Tak, podać Poniżej 9cm – 0pkt Powyżej 9cm –20pkt |  |
|  | Funkcja autoregresji w segmencie uda: min. 5cm. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda do tyłu i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z gniazd ramy leża z możliwością zablokowania szczytów przed wyjęciem. | Tak |  |
|  | Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | 4 koła tworzywowe o średnicy min. 125mm zaopatrzone w mechanizm centralnej i kierunkowej blokady kół. | Tak, podać |  |
|  | Dźwignie uruchamiające centralną i kierunkową blokadę kół umieszczone po obu stronach łóżka, przy kołach od strony nóg pacjenta. | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 200 kg. | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki boczne składające się z trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. | Tak |  |
|  | Barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta. | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka : - Barierki boczne opisane powyżej; - Materac przeciwodleżynowy o grubości min. 10 cm w pokrowcu nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczalnym dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, trudnopalnym, antyalergicznym, dostosowany wymiarowo do łóżka; - Wieszak kroplówki z min. 4 chromowanymi haczykami; - Uchwyt ręki. | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności, wpis, lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
|  | Dokumenty (paszporty techniczne, karty techniczne, instrukcje obsługi dostarczyć wraz z dostawą). | Tak |  |