## Pakiet_Nr_1
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 1

L. p.	Napęd wiertarko-frezarka-piła wraz z kompletem nasadek (3 kpl.) oraz dermatom z siatkownicą ( 1 szt.).			Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wymagane parametry i warunki	Ilość w szt.	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1.	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich	napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich	2	TAK
		tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
		oboroty min. silnika 25000 obr./min.
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich
		zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
		kaniulacja Ø 4 mm
		dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
		akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
		adapter do oliwienia napędu, w zestawie
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
		zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
2.	Pokrywa komory akumulatora	pokrywa komory akumulatora	2	TAK
3.	Bateria	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	2	TAK
4.	Piła oscylacyjna	piła oscylacyjna	2	TAK
		tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych		TAK
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W		TAK
		regulacja oscylacji w zakresie min. 13.000 osc/min. przy pomocy przycisku na rękojeści		TAK, PODAĆ	13.000 osc/min. - 0 pkt., / więcej niż 13.000 osc/min. - 10 pkt.
		głowica obrotowa min. 270°		TAK, PODAĆ	obrót o 270° - 0 pkt., obrót o więcej niż 270° - 10 pkt.
		co najmniej 8 pozycji blokady głowicy		TAK
		brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą		TAK
		zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie		TAK
		akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator		TAK
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej		TAK
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem		TAK
		wychylenie ostrza 4°47'		TAK
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu		TAK
5.	Pokrywa komory akumulatora	pokrywa komory akumulatora	2	TAK
6.	Bateria	akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora	2	TAK
7.	Nasadka wiertarska małe AO	nasadka wiertarska małe AO	2	TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 4 Nm		TAK
8.	Nasadka wiertarska Jacobs	nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs	2	TAK
		nasadka wraz z kluczykiem		TAK
		zakres min. 0,6 - 6,5 mm		TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.		TAK
		moc obrotowa tryb wiercenia 4,5 Nm		TAK, PODAĆ	4,5 Nm - 0 pkt., więcej niż 4,5 Nm - 10 pkt.
9.	Nasadka do drutów Kirschnera	nasadka do drutów Kirschnera	2	TAK
		trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)		TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		moment obrotowy 5 Nm		TAK
10.	Nasadka frezerska duże AO	nasadka frezerska duże AO	2	TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 19 Nm		TAK
11.	Nasadka frezerska Zimmer/Hudson	nasadka frezerska Zimmer/Hudson	2	TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 19 Nm		TAK
12.	Nasadka frezerska Harris	nasadka frezerska Harris	2	TAK
		kaniulacja Ø 4 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 19 Nm		TAK
13.	Kosz stalowy dla dwóch urządzeń	kosz stalowy, perforowany	2	TAK
		uchwyt napędów/pił 2 szt.		TAK
		uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.		TAK
		uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.		TAK
		uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich		TAK
		uchwyt na brzeszczoty		TAK
		uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.		TAK
14.	Wanna kontenera	wanna kontenera 1/1	2	TAK
		wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm		TAK
		wykonana z aluminium		TAK
		uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)		TAK
		uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera		TAK
15.	Pokrywa kontenera	pokrywa kontenera	2	TAK
		srebrna		TAK
		podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe		TAK
		filtr mikroporowy, teflonowy na min. 3000 cykli sterylizacji 2 szt.		TAK, PODAĆ	min. 3000 cykli - 0 pkt., min. 4000 cykli - 5 punktów, min. 5000 cykli - 10 pkt.
16.	Ładowarka	ładowarka elektroniczna, uniwersalna	1	TAK
		cztery gniazda		TAK
		wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe		TAK
		system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów		TAK
		wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych		TAK
		proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów		TAK
		możliwość ładowania co najmniej 2 rodzajów akumulatorów		TAK, PODAĆ	min. 2 rodzaje akumulatorów - 0 pkt., więcej niż 2 rodzaje akumulatorów - 10 pkt.
17.	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich	napęd do nasadek wiertarskich	1	TAK
		tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych		TAK
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 85W		TAK
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich		TAK
		obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezerskich		TAK
		zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu		TAK
		możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji		TAK
		kaniulacja Ø 3,2 mm		TAK
		dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie		TAK
		adapter do oliwienia napędu, w zestawie		TAK
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej		TAK
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem		TAK
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu		TAK
18.	Nasadka wiertarska Jacobs	nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs	1	TAK
		nasadka wraz z kluczykiem		TAK
		zakres 0,5 - 7,4 mm		TAK
		kaniulacja Ø 3,2 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 1,5 Nm		TAK
19.	Nasadka wiertarska małe AO	nasadka wiertarska małe AO	1	TAK
		kaniulacja Ø 2,8 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.		TAK
		moment obrotowy 1,5 Nm		TAK
20.	Nasadka do drutów Kirschnera	nasadka do drutów Kirschnera	1	TAK
		zakre pracy 0,6 - 3,2 mm		TAK
		kaniulacja Ø 3,2 mm		TAK
		maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.		TAK
21.	Nasadka piły	Nasadka piły oscylacyjnej	1	TAK
		zakres prędkości do 15 750 obr./min.		TAK
		wychylenie ostrza 4°50'		TAK
		ostrza o długości użytkowej do 50 mm		TAK
22.	Bateria	akumulator	2	TAK
		akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą		TAK
		napięcie 9,9V		TAK
		Energia 11,88Wh		TAK
		możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora		TAK
23.	Pokrywa komory akumulatora	pokrywa komory akumulatora	1	TAK
24.	Kosz stalowy dla jednego urządzenia	kosz stalowy, perforowany	1	TAK
		uchwyt napędu/piły 1 szt.		TAK
		uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.		TAK
		uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.		TAK
		uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich		TAK
		uchwyt na brzeszczoty		TAK
		uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.		TAK
25.	Wanna kontenera	wanna kontenera	1	TAK
		wymiary zewnętrzne 590-600/270-275/130-140 mm		TAK
		wykonana z aluminium		TAK
		uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)		TAK
		uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera		TAK
26.	Pokrywa kontenera	pokrywa kontenera	1	TAK
		srebrna		TAK
		podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe		TAK
		filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.		TAK
27.	Brzeszczoty	Ostrza sterylne wielorazowe do piły oscylacyjnej do wyboru przez Zamawiającego	10	TAK
		Ostrza sterylne jednorazowe do piły oscylacyjnej do wyboru przez Zamawiającego	20	TAK

28.	Dermatom zasilany akumulatorowo	dermatom zasilany akumulatorowo z głowicą typu Wagner	1	TAK
		tytanowa, prosta obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych		TAK
		silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250W		TAK
		oscylacje ostrza regulowane w zakresie od 0 do 6500 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści		TAK
		szerokośc cięcia regulowana od 8 mm do 78mm		TAK
		grubość cięcia regulowana 0,2 mm do 1,2 mm co 0,1 mm		TAK
		ostrza mocowane beznarzędziowo		TAK
		zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie		TAK
		akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator		TAK
		możliwość zasilania z sieci elektrycznej		TAK
		blokada przed niezamierzonym uruchomieniem		TAK
		skok ostrza 3,1 mm		TAK
		na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu		TAK
29.	Pokrywa komory akumulatora	pokrywa komory akumulatora	1	TAK
30.	Kosz stalowy do dermatomu	kosz stalowy, perforowany	1	TAK
		wymiary zewnętrzne 405-410/255-260/100-110 mm		TAK
		uchwyt napędu/piły 1 szt.		TAK
		uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.		TAK
		uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.		TAK
31.	Wanna kontenera	wanna kontenera 3/4	1	TAK
		wymiary zewnętrzne 470-475/270-275/130-140 mm		TAK
		rączki blokowane pod kątem 90°		TAK
32.	Pokrywa kontenera	pokrywa kontenera 3/4	1	TAK
		srebrna		TAK
		filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji		TAK
33.	Siatkownica	siatkownica do powiększania powierzchni przeszczepów skóry	1	TAK
		współpraca z trzema różnymi matrycami		TAK
		walec tnący w zestawie		TAK
		możliwość samodzielnej wymiany walca tnącego		TAK
		korba z grzechotką w zestawie		TAK
		regulacja siły dosicku walca do matrycy		TAK
		śruba mikrometryczna		TAK
		wymiary 150-160x190-195x105-110mm		TAK
34.	Ostrza	ostrza do dermatomu	1 op.	TAK
		ostrza do dermatomu z głowicą typu Wagner, pakowane sterylnie, jednorazowe w opakowaniu zbiorczym 10 szt.		TAK
35.	Matryce do siatkownicy	matryce do siatkownicy do powiększania powierzchni przeszczepu	1 op.	TAK
		matryca do nacinania przeszczepu skóry 1:3, pakowane sterylnie, jednorazowe, 10 szt. w opakowaniu zbiorczym		TAK
36.	Kosz stalowy do siatkownicy	kosz stalowy, perforowany	1	TAK
		wymiary zewnętrzne 405-410/250-260/105-110 mm		TAK
		uchwyt siatkownicy, korby z grzechotką, walca tnącego		TAK
37.	Wanna kontenera	wanna kontenera 3/4	1	TAK
		wymiary zewnętrzne 470-475/270-275/130-135 mm		TAK
		rączki blokowane pod kątem 90°		TAK
38.	Pokrywa kontenera	pokrywa kontenera 3/4	1	TAK
		srebrna		TAK
		filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji		TAK
39.	Tabliczki identyfikacyjne	tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny opis do 13 miejsc	2	TAK
		tabliczka identyfikacyjna, kolor niebieski, opis do 13 miejsc	2	TAK
40.	Gwarancja min. 24 miesiące			TAK

## Pakiet_Nr_2
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023			Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 2

L. p.	Aparat do znieczulenia (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Parametry ogólne
2	Aparat montowany na kolumnie.	TAK
3	Aparat przystosowany do pracy przy ciśnieniu sieci centralnej dla: O2, N2O, Powietrza od 2,7 kPa x 100	TAK
4	Podgrzewany system oddechowy, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu	TAK
5	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut	TAK, PODAĆ	powyżej 100 minut - 10 pkt., 100 minut - 0 pkt.
6	Blat roboczy. Wbudowane, regulowane oświetlenie blatu	TAK
7	Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna); wysokość szuflady pozwala na pionowe ustawienie butelki z anestetykiem wziewnym	TAK, PODAĆ
8	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie głównym respiratora	TAK
9	System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O	TAK
10	Elektroniczny mieszalnik: zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta	TAK
11	Aparat z czujnikami przepływu wdechowym i wydechowym. Czujniki termoanemometryczne (tzw. podgrzewane). Czujniki mogą być sterylizowane parowo	TAK
12	Wirtualne przepływomierze prezentowane na ekranie aparatu	TAK
13	Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow	TAK
14	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum	TAK,OPISAĆ
15	Wbudowany przepływomierz O2 do niezależnej podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową, regulacja przepływu co najmniej od 0 do 18 l/min	TAK, PODAĆ
16	Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika	TAK
17	W dostawie 6 zbiorników jednorazowych z wapnem sodowanym, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml	TAK, PODAĆ
18	Respirator, tryby wentylacji
19	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub ekonomiczny respirator nie zużywający tlenu do napędu	TAK
20	Wentylacja kontrolowana objętościowo	TAK
21	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo	TAK
22	Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym oddechów spontanicznych w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowo (VCV-SIMV/PS, PCV-SIMV/PS)	TAK
23	CPAP/PSV	TAK
24	Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji kontrolowanej np. na czas odsysania śluzu lub zmiany pozycji pacjenta), prezentacja na ekranie respiratora czasu pozostałego do zakończenia pauzy, czas trwania pauzy regulowany w zakresie do co najmniej 10 min	TAK, PODAĆ
25	Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: / -po zaniku O2 na 100 % powietrze / -po zaniku N2O na 100 % O2 / -po zaniku Powietrza na 100% O2 / we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się)	TAK
26	Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze	TAK
27	Regulacje
28	Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 4 do 100 odd/min	TAK, PODAĆ
29	Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50%	TAK, PODAĆ
30	Zakres regulacji I:E co najmniej od 5:1 do 1:5	TAK, PODAĆ
31	Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie kontrolowanym objętościowo co najmniej od 10 do 1500 ml	TAK, PODAĆ
32	Zakres regulacji czułości wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min	TAK, PODAĆ
33	Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O)	TAK, PODAĆ
34	Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O	TAK, PODAĆ
35	Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), podać zakres	TAK, PODAĆ
36	Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF)	TAK, PODAĆ
37	Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika	TAK
38	Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę ciśnienia Pwdech (różnica pomiędzy PEEP i Pwdech pozostaje stała) możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika	TAK
39	Prezentacje
40	Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t)	TAK
41	Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora	TAK
42	Prezentacja ΔVT (różnicy między objętością wdechową a wydechową)	TAK
43	Funkcja stopera (odliczanie czasu od zera) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, kontroli czasu; prezentacja na ekranie respiratora	TAK
44	Funkcjonalność
45	Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu	TAK, PODAĆ	przekątna ekranu powyżej 15" - 10 pkt., przekątna ekranu 15" - 0 pkt.
46	Pola parametrów wyświetlane na ekranie mogą być konfigurowane w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika	TAK
47	Możliwe ustawienie różnych kolorów parametrów, np. ciśnienia - czerwone, objętości - zielone, w celu łatwiejszego odczytu	TAK
48	Wyświetlanie ustawionych granic alarmowych obok mierzonego parametru, możliwe wyłączenie tej funkcji	TAK
49	Możliwe kontynuowanie wentylacji mechanicznej w przypadku gdy pomiar przepływu ulegnie awarii (uszkodzony czujnik przepływu)	TAK
50	Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii	TAK
51	Moduł gazowy w aparacie (pomiar w strumieniu bocznym): pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia: O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta	TAK
52	Powrót próbki gazowej do układu oddechowego	TAK
53	Eksport do pamięci zewnętrznej USB: widoku ekranu (tzw. PrtScr lub zrzut ekranu), Dziennika (tzw. Rejestr lub Dziennik Zdarzeń lub Logbook, gdzie zapisywane są parametry pracy), wyników Testu	TAK
54	Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta	TAK
55	Alarmy
56	Funkcja Autoustawienia alarmów	TAK
57	Alarm ciśnienia w drogach oddechowych	TAK
58	Alarm objętości minutowej	TAK
59	Alarm bezdechu generowany na podstawie analizy przepływu, ciśnienia, CO2	TAK
60	Alarm stężenia anestetyku wziewnego	TAK
61	Alarm braku zasilania w O2, Powietrze, N2O	TAK
62	Alarm wykrycia drugiego anestetyku	TAK
63	Alarm Niski xMAC. Możliwa dezaktywacja monitorowania xMAC jako zabezpieczenie przed pojawianiem się alarmu Niski xMAC gdy stężenie anestetyku spada pod koniec znieczulania	TAK
64	Inne
65	Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii	TAK
66	Oprogramowanie w języku polskim.	TAK
67	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, zbiornik na wydzielinę o objętości minimum 700 ml.	TAK
68	Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. 5m każdy; wtyki typu DIN	TAK
69	Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami	TAK, PODAĆ	powyżej 4 szt. - 10 pkt., 4 szt. - 0 pkt.
70	Całkowicie automatyczny test główny bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury	TAK
71	Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności	TAK
72	System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego, wskaźnik przepływu ewakuowanych gazów	TAK
73	Wymagane akcesoria dodatkowe
74	Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st. C	TAK
75	Jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm)	TAK
76	Jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt.	TAK
77	Pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt.	TAK
78	Linie próbkujące 10 szt.	TAK
79	Monitor do aparatu, wymagania ogólne
80	Monitor o budowie kompaktowej, / z kolorowym ekranem LCD / o przekątnej przynajmniej 15 cali z rozdzielczością co najmniej 1024 x 768 pikseli, z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych	TAK, PODAĆ
81	Wygodne sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. / Stałe przyciski zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji. / Obsługa menu ekranowego: wybór przez dotyk elementu na ekranie, zmiana wartości i wybór pozycji z listy za pomocą pokrętła, potwierdzanie wyboru i zamknięcie okna dialogowego przez naciśnięcie pokrętła. Możliwość zmiany wartości, wybrania pozycji / z listy, potwierdzenia wyboru i zamknięcia okna za pomocą tylko ekranu dotykowego	TAK
82	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: / - nie cięższy niż 7,5 kg / - wyposażony w wygodny uchwyt do przenoszenia / - wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi, wystarczający przynajmniej na 5 godzin pracy	TAK, PODAĆ
83	System mocowania umożliwiający szybkie zdjęcie monitora bez użycia narzędzi i wykorzystanie go do transportu pacjenta	TAK
84	Monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie podczas transportu i na stanowisku bez sieci przewodowej	TAK
85	Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów (krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8. Dostępny ekran dużych liczb i ekran z krótkimi trendami obok odpowiadających im krzywych dynamicznych.	TAK, PODAĆ
86	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze / i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych zestawów parametrów pracy monitora	TAK, PODAĆ
87	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów przynajmniej z 6 dni, z możliwością przeglądania przynajmniej ostatniej godziny z rozdzielczością lepszą niż 5 sekund	TAK, PODAĆ
88	Funkcja zapamiętywania krzywych dynamicznych z min. 96 godzin	TAK, PODAĆ
89	Oprogramowanie realizujące funkcje: / - kalkulatora lekowego / - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych / i natlenienia / - obliczeń nerkowych	TAK
90	Monitor zamocowany na oferowanym aparacie do znieczulania i połączony z nim, wyświetla przebiegi dynamiczne, łącznie z pętlami oddechowymi, oraz wartości liczbowe danych z aparatu.	TAK
91	Monitor umożliwia wyświetlanie danych z innego monitora pacjenta podłączonego do tej samej sieci, również w przypadku braku lub wyłączenia centrali	TAK
92	Monitor wyposażony we wbudowany rejestrator taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne	TAK, PODAĆ
93	Wbudowany rejestrator taśmowy z możliwością uruchomienia wydruku manualnie na żądanie, w przypadku alarmu czy po stałym interwale czasowym.	TAK
94	Ze względów ekonomicznych i gwarancyjnych aparat i monitor pacjenta jednego producenta	TAK
95	Możliwości monitorowania parametrów
96	Pomiar EKG
97	EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu	TAK
98	Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę	TAK, PODAĆ
99	Pomiar odchylenia ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach	TAK
100	Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 16 różnych arytmii	TAK, PODAĆ
101	Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
102	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem wszystkich opublikowanych parametrów dotyczących jakości pomiaru, z możliwością stosowania wszystkich czujników z oferty firmy Nellcor	TAK, PODAĆ
103	Zaimplementowany algorytm „SatSeconds” do zarządzania alarmami Nellcor SpO2	TAK
104	Możliwość ustawienia dźwięku o zmiennej wysokości, gdy zmienia się wartość SpO2	TAK
105	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
106	Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawianym czasem powtarzania do przynajmniej 8 godzin	TAK, PODAĆ
107	Przechowywanie w pamięci przynamniej 1200 ostatnich wyników pomiarów NIBP	TAK, PODAĆ
108	Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie	TAK
109	Inwazyjny pomiar ciśnienia
110	Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru przynajmniej trzech ciśnień	TAK, PODAĆ
111	Automatyczne dopasowanie koloru, alarmów i skali w zależności od wybranej etykiety	TAK
112	Automatyczne obliczanie PPV	TAK
113	Pomiar temperatury
114	Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur, w przypadku podłączenia dwóch czujników	TAK
115	Pomiar zwiotczenia
116	Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. Dopuszczalny pomiar za pomocą dodatkowego monitora. / Dostępne metody stymulacji, przynajmniej: / - Train Of Four, / obliczanie T1/T4 i Tref/T4 / - TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów / - Tetanus 50 Hz / - Single Twitch	TAK, PODAĆ
117	Możliwość pomiarów przewodnictwa nerwowo mięśniowego u dorosłych i dzieci, poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika	TAK
118	Możliwość stosowania czujników jednorazowych	TAK
119	Wymagane akcesoria pomiarowe
120	Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod	TAK
121	Czujnik SpO2 dla dorosłych i przewód przedłużający	TAK
122	Wężyk do podłączenia mankietów do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych	TAK
123	Czujnik temperatury skóry	TAK
124	Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze	TAK
125	Akcesoria do pomiaru NMT dla dorosłych	TAK
126	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
127	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
128	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
129	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK

## Pakiet_Nr_3
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023			Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 3

L. p.	Aparat USG (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
I.	JEDNOSTKA GŁÓWNA
1	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora	TAK
2	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta.	TAK
3	Fabrycznie wbudowana bateria pozwalająca na min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania. Bateria pozwala na bezpieczne zakończenie i zapisanie badanie podczas awarii elektryczności.	TAK
4	Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB	TAK
5	Możliwość programowania własnych presetów: min. 300. Na panelu operatora min. 6 klawiszy programowalnych, umożliwiających przypisanie funkcji (m.in.: zmiana głowicy, triplex, Auto IMT, Automatyczna optymalizacja obrazu, TDI/TDW	TAK
6	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku SSD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
7	Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer	TAK
8	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół	TAK
9	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080	TAK	Ekran 21” – 0 pkt
			Ekran >21” – 10 pkt
10	Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10” rozdzielczość min. 1280x800	TAK
11	Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo	TAK
12	Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień	TAK
13	Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora	TAK
14	Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu)	TAK
15	Skala szarości: min. 256 odcieni	TAK
16	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1 000 000 kanałów procesowych	TAK
17	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz	TAK
18	Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3	TAK
19	Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000	TAK
20	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB	TAK
21	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).	TAK
22	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych)	TAK
23	Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica)	TAK
24	Tryb B	TAK
25	Głębokość penetracji min. 2-38cm	TAK
26	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	TAK
27	Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB	TAK
28	Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8	TAK
29	Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie	TAK
30	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps	TAK
31	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	TAK
32	Całkowita wielkość powiększenia minimum x8	TAK
33	Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90°	TAK
34	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE	TAK
35	Obrazowanie harmoniczne	TAK
36	Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem	TAK
37	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku	TAK
38	Tryb M	TAK
39	Tryb M z Dopplerem Kolorowym	TAK
40	Doppler Kolorowy	TAK
41	Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) min. 400 fps	TAK
42	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz	TAK
43	Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s	TAK
44	Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30°	TAK
45	Kierunkowy Doppler Mocy	TAK
46	Doppler Pulsacyjny	TAK
47	Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB	TAK
48	Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz	TAK
49	Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s	TAK
50	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-20 mm	TAK	Zakres > 0,5-20 mm 10 pkt
			Zakres 0,5-20mm – 0 pkt
51	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	TAK
52	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK
53	Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI	TAK
54	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	TAK
55	Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów	TAK
56	Funkcja obrazowania krzyżowego	TAK
57	Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi	TAK
58	Aplikacja służąca do analizy kurczliwości oraz oceny dysynchronizacji lewej komory serca	TAK
59	Oprogramowanie STRESS ECHO	TAK/NIE	Tak – 10 pkt
			Nie – 0 pkt
60	Wbudowany moduł EKG.	TAK
61	Aplikacja wspomagająca wizualizację igły biopsyjnej na obrazie 2D	TAK
62	Obrazowanie elastograficzne typu strain. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności (strain ratio) dla dwóch róznych punktów (tkanka badana i referencyjna)	TAK
63	Opcja DICOM:	TAK
	 DICOM Media
	 DICOM Performed Procedure Step (PPS)
	 DICOM Print
	 DICOM Storage
	 DICOM Storage Commitment (SC)
	 DICOM Structured Reporting (SR)
	 DICOM Verification
	 DICOM Worklist
64	Obrazowanie panoramiczne min. 50 cm	TAK
65	Funkcja w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a	TAK/NIE	Tak- 10 pkt
			Nie - 0 pkt
66	Oprogramowanie do badań min:	TAK
	brzusznych
	kardiologicznych
	ginekologicznych
	mięśniowoszkieletowe
	położnicze
	pediatrycznych
	małych narządów
	transkranialne
	urologicznych
	naczyniowych
67	Pomiary podstawowe na obrazie:	TAK
	pomiar odległości,
	obwodu,
	pola powierzchni,
	objętości
68	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów.	TAK
II GŁOWICE
1	Głowica convex wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych	TAK
	-Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz
	-Ilość elementów: min. 160
	-Kąt skanowania: min. 70°
	- możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
2	Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych	TAK
	Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz
	-Ilość elementów: min. 256
	-szerokość skanu: max 50 mm
	- możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
3	Głowica phased array do badań kardiologicznych, pediatrycznych, naczyniowych, brzusznych	TAK
	-Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
	-Ilość elementów: min. 80
	-Kąt skanowania: min. 90 °
III URZĄDZENIA PERYFERYJNE
1	Videoprinter cyfrowy B/W	TAK
IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
1	Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych	TAK
	- zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz
	- ilość elementów: min. 96
	- kąt skanowania: min. 90°
2	Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych	TAK
	-Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz
	-Ilość elementów: min. 128
	-Kąt skanowania: min. 92°
3	Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych	TAK
	-Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz
	-Ilość elementów: min. 96
	-Kąt skanowania: min. 90 °
4	Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz do żelu	TAK
5	Możliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową	TAK
6	Możliwość rozbudowy o funkcję dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi	TAK/NIE	TAK – 10 punktów
			NIE – 0 punktów
7	Możliwość rozbudowy o aplikację dedykowaną do badania tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy.	TAK
INNE WYMAGANIA
1	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
2	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
3	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
4	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
5	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK
6	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE)	TAK

## Pakiet_Nr_4
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023					Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 4

L. p.	Shaver (1 szt.) optyki (4 szt.) i światłowody (2 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Nazwa	Wymagane parametry i warunki	Ilość	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1.	Shaver artroskopowy: konsola + rękojeść ze sterowaniem ręcznym	Konsola shavera obsługująca uchwyt shavera	1	TAK
		Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo		TAK
		Kolorowy monitor dotykowy		TAK
		Wyświetlanie na ekranie informacji o podłączonych uchwytach, trybie pracy, aktualnej prędkości obrotowej, maksymalnej prędkości dla danego ostrza		TAK
		Dwa rodzaje funckji oscylacji		TAK
		Dwie rękojeści mogą pracować jednocześnie		TAK/NIE	TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt.
		Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera		TAK
		Uchwyt shavera pokryty wysoce odpornym metalem, wyposażony w 3 przyciski		TAK
		Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu		TAK/NIE	TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt.
		Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza		TAK
		Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza		TAK
		Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania		TAK
		Uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej minimum 10 000 obr./min		TAK
		Opcja window lock-zatrzymanie wewnętrznej części ostrza w ustalonej przez operatora pozycji otwarcia		TAK/NIE	TAK - 10 pkt., NIE - 0 pkt.
		Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min.		TAK
		Prędkość ostrza kontrolowana za pomocą przęłącznika nożnego-przy zwiekszaniu nacisku na pedał zwieksza sie prędkość ostrza shavera		TAK
		Komunikacja z pompa artroskopową: za pomocą przycisku na pedale shavera można uruchomić oraz zatrzymać funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie)		TAK
2	Optyki (4 szt.)	Optyka o wysokiej rozdzielczości 4K UHD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni z szafirowymi soczewkami przednimi i tylnymi, szerokokątna, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna	3	TAK
		Optyka o wysokiej rozdzielczości 4K UHD typu direct-view o kącie widzenia 70 stopni z szafirowymi soczewkami przednimi i tylnymi, szerokokątna, średnica 4 mm, minimum dł. 16 cm, autoklawowalna	1	TAK
		Płaszcz kompatybilny z powyższą optyką artroskopu szybkoprzepływowy, średnica minimum 6,0 mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia:30, 70 stopni	4	TAK
		Obturator półostry do płaszcza artroskopowego	4	TAK
5.	Światłowody (2 szt.)	Światłowód fiberoskopowy, autoklawowalny o długości 8 lub 10 stóp, w przezroczystej osłonie umożliwiającej ocenę uszkodzeń, adaptery umożliwiające podłączenie optyk / źródeł światła innych firm	2	TAK
6.	Gwarancja min. 24 miesiące			TAK

## Pakiet_Nr_5
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023				Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 5

L. p.	Zamrażarka do przeszczepów (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Pojemność brutto, litry: min. 70 l	TAK, PODAĆ	74 [l] i więcej - 10 pkt., / mniejsze wartości - 0 pkt.
2	Pojemność netto, litry: min. 65 l	TAK, PODAĆ	71 [l] i więcej - 10 pkt., / mniejsze wartości - 0 pkt.
3	Poziom hałasu: max. 58 dB	TAK, PODAĆ	54 [dB] i mniej - 10 pkt., / większe wartości - 0 pkt.
4	Zużycie energii w kWh/24h: max. 5,1	TAK
5	Wymiary zewnętrzne: max. 555 x 645 (z uchwytem i zawiasami) x 935 (z kółkami) mm (SzxGxW)	TAK
6	Wymiary komory: 390x390 (z uchwytem) x 465 mm (SzxGxW)	TAK
7	Masa netto: max. 55 kg	TAK
8	Bateryjne podtrzymanie zasilania wyświetlacza temperatury i modułu alarmowania wystarczające na min. 45 godzin.	TAK, PODAĆ	50 godzin i więcej - 10 pkt., mniejsze wartości - 0 pkt.
9	Dodatkowa pokrywa wewnętrzna	TAK
10	Zamrażarka wyposażona w kółka	TAK
11	Port do wprowadzenia czujnika zewnętrznego rejestratora temperatury	TAK
12	Obudowa zewnętrzna i wnętrze ze stali galwanizowanej malowanej na biało	TAK
13	Alarmy za wysokiej i za niskiej temperatury, awarii zasilania, usterki czujnika	TAK
14	Zamykanie na klucz	TAK
15	Mikroprocesorowy regulator umożliwiający nastawianie temperatury z dokładnością do 1°C	TAK
16	Zakres temperatur -20 do -86°C	TAK
17	Izolacja z poliuretanu z cyklopentanem	TAK
18	Czujnik temperatury typu PT1000	TAK
19	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
20	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK
21	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
22	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
23	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK

## Pakiet_Nr_6
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023				Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 6

L. p.	Aparat do niedokrwienia (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Elektryczne urządzenie do wytworzenia i utrzymania bezkrwawego pola w operowanych kończynach i do znieczulenia odcinkowego, IVRA.	TAK
2	Urządzenie zamontowane na mobilnym 4 kołowym wózku ( 4 koła blokowane) z dwoma uchwytami na dreny, uchwytami na kable zasilający oraz z koszykiem na akcesoria .	TAK
3	Wózek o wymiarach max 939x400x400mm z koszykiem o wadze max 8,2 kg	TAK
4	Możliwość opcjonalna zamontowania drugiego koszyka jeden pod drugim na dodatkowe akcesoria.	TAK/NIE	TAK -10 pkt / NIE – 0 pkt
5	Urządzenie elektryczne pracujące w sieci 100-240VAC o częstotliwości 50-60Hz oraz zasilanie bateryjne. Ciśnienie robocze urządzenia 100kPa	TAK
6	Zasilanie bateryjne - bateria litowo jonowa (14,4V-93,6Wh). Czas pracy na pełnym naładowaniu do 8 godzin. Czas pełnego ładowania baterii do 3 h w temp ok. 20 stopni C. Bezpieczniki sieciowe.	TAK
7	Ekran dotykowy /Wyświetlacz 8 cali WVGA (800 x 480 pikseli) TFT z LED z kątem widzenia 178 stopni. Ekran-czujnik dotykowy, pojemnościowy – reaguje na dotyk	TAK
8	Sterowanie urządzeniem dotykiem poprzez ekran/ wyświetlacz również w rękawicy chirurgicznej	TAK
9	Kompaktowy zasilacz o wadze max 4,5 kg o wymiarach 186mm x 263mm x 226mm +/- 5mm z uchwytem z obudowie, port USB do aktualizacji systemu.	TAK
10	Menu z możliwością ustawienia: wyświetlacza, alarmu, jasności ekranu, kalibracji urządzenia, auto testu, testu szczelności, daty i godziny, weryfikacji systemu, ustawienia języka	TAK
11	Możliwość podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych lub mankietów pojedynczych	TAK
12	Zakres regulacji ciśnienia 80-500mm Hg, zakres regulacji czasu 0:15-2:00h. Regulacja ciśnienia 0/+5mmHg ( od wartości zadanej), dokładność wyświetlania + /- 5mmHg	TAK/NIE	TAK -10 pkt / NIE – 0 pkt
13	Blokada bezpieczeństwa przy znieczuleniu odcinkowym dożylnym ( IVRA) przed przypadkowym opróżnieniem mankietu poprzez dodatkowe zapytanie urządzenia przed opróźnieniem mankietu.	TAK/NIE	TAK -10 pkt / NIE – 0 pkt
14	Timer/ alarm -precyzyjny monitoring czasu i procedury. Możliwość ustawienia alarmu czasowego w zakresie 15-120 minut w krokach co 5 minut (alarm akustyczny i optyczny) . Alarm ciśnienia (akustyczny i optyczny). / Alarm akustyczny o głośności 60-88 dB.	TAK
15	Przyciski szybkiego wyboru - pozwalające na zmianę ciśnienia lub czas za pomocą dwóch dotyków .	TAK
16	Możłiwość automatycznego ( jednym dotykiem) wydłużenia czasu pracy urzadzenia o: +10min lub +20min lub +30min po upłynięciu wcześniej ustawionego czasu.	TAK
17	Urządzenie posiadam dwa niezależnie kodowane kolorami ( czerwony/ niebieski) gniazda do wpięcia spiralnych drenów (czerwony/ niebieski) o długości 3m	TAK
18	Możliwość zamówienia opcjonalnego: spiralne dreny czerwony i niebieski zakończone szybkozłączkami do podłączenia uciskowych mankietów pojedynczych i podwójnych	TAK/NIE	TAK -10 pkt / NIE – 0 pkt
19	Wielorazowy mankiet pojedynczy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego : na rękę, duży , o wymiarach: długość x szerokść 46cm x 10cm +/- 1 cm (część robocza). 1 szt	TAK
20	Wielorazowy mankiet pojedynczy (stożkowy) całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego : na udo, duży , o wymiarach: długość x szerokść 86cm x 12cm +/- 1 cm ( część robocza) 1 szt.	TAK
21	Osłona zabezpieczająca mankiet przed zabrudzeniem, jednorazowego użycia. Rozmiar średni /ręka ( 40-58 cm). Pakowana jałowo. 100szt. ( 2 boxy)	TAK
22	Osłona zabezpieczająca mankiet przed zabrudzeniem, jednorazowego użycia. Rozmiar duży/ udo ( 52-70 cm). Pakowana jałowo. 100 szt. ( 2 boxy)	TAK
23	Opcjonalnie możliwość późniejszego doposażenia zestawu w mankiety pojedyncze (9 rozmiarów) oraz mankiety podwójne (3 rozmiary).	TAK
24	Możliwość czyszczenia i dezynfekcji zasilacza zgodnie z instrukcją producenta	TAK
II	POZOSTAŁE WYMAGANIA
25	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
26	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
27	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
28	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
29	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK
30	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE)	TAK

## Pakiet_Nr_7
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023				Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 7

L. p.	Szyna CPM (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego	TAK
2	Prędkość: 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę)	TAK
3	Obciążenie: 1 do 6	TAK
4	Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut)	TAK
5	Przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (15 minut)	TAK
6	Czas: bez ograniczeń	TAK
7	Wymiary: max. 95 cm x 33 cm x 33 cm	TAK
8	Masa: max. 13 kg	TAK
9	Wymiary pacjenta:	TAK
	Długość całej nogi: od 71 do 99 cm
	Długość łydki: od 38 do 53 cm
	Długość uda: od 33 do 46 cm
10	Zgięcie kolana: 120°	TAK
11	Wyprost kolana: -10°	TAK
12	Zgięcie w biodrze: 75°	TAK
13	Wyprost w biodrze: 10°	TAK
14	Zgięcie podeszwowe stawu skokowego: 40°	TAK
15	Zgięcie grzbietowe stawu skokowego: 30°	TAK
16	Inwersja / ewersja stawu skokowego: 30°	TAK
17	Maksymalna waga użytkownika: minimum 120 kg	TAK, PODAĆ	130 kg i więcej - 10 pkt., poniżej 130 kg - 0 pkt.
INNE WYMAGANIA
1	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
2	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
3	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
4	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
5	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK
6	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE)	TAK

## Pakiet_Nr_8
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023				Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 8

L. p.	Macerator do pieluch (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Macerator przeznaczony do utylizacji pielucho-majtek	TAK
2	Możliwość utylizacji pieluch innych niż biodegradowalne	TAK
3	Obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa	TAK
4	Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie	TAK/NIE	Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa) – 10 pkt., / Brak powłoki antybakteryjnej – 0 pkt.
5	Otwieranie pokrywy z zachowaniem zasady czystych dłoni	TAK, PODAĆ
6	Bezawaryjne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni	TAK
7	Automatyczne uruchamianie urządzenia (funkcja typu „auto-start“) po zamknięciu pokrywy	TAK
8	Diody LED informujące m.in. o stanie urządzenia i fazach cyklu	TAK
9	Rodzaje zabezpieczeń uniemożliwiających włączanie urządzenia,	TAK
	Urządzenie wyposażone w co najmniej:
	- czujnik zamykania pokrywy,
	- czujnik braku wody,
	- czujnik zablokowania odpływu
10	Maksymalne wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość): 460 x 620 x 960 (mm)	TAK
11	Komora maceratora wyposażona w otwory (średnica prześwitu do 2 [cm])	TAK
12	Komora w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej	TAK
13	Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne	TAK
14	Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających	TAK
15	Waga urządzenia – bez załadunku, z pustym zbiornikiem wody nie przekraczająca 100 kg	TAK
16	Standardowe zużycie wody na 1 cykl (w litrach)	PODAĆ	30[l] i mniej – 10 pkt., / większe wartości – 0 pkt.
17	Wydajność załadunku na 1 cykl: min 4 pieluchy dziecięce lub 2 duże pielucho-majtki (dla osób dorosłych)	TAK
18	Standardowy czas 1 cyklu (w sekundach)	PODAĆ	100 [s] i mniej – 10 pkt. / większe wartości – 0 pkt.
19	Zasilanie: 400 [V] 50 Hz, 16A	TAK
20	Moc silnika (kW)	PODAĆ	1,5kW i mniej – 10 pkt., / większe wartości – 0 pkt.
21	Odpływ kanalizacyjny z urządzenia - max Ø50 mm	TAK
22	Wysokość załadunku - max 90 cm od podłogi	TAK
23	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE)	TAK
24	Możliwość stosowania chemii różnych producentów w okresie gwarancji	TAK
25	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
26	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
27	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
28	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
29	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK

## Pakiet_Nr_9
Oznaczenie sprawy 18/ZP/2023				Załącznik Nr 2 do SWZ

	Pakiet 9

L. p.	Macerator do naczyń z pulpy (1 szt.).		Wypełnia Wykonawca
1	Producent - nazwa i kraj
2	Nazwa i typ/model
3	Rok produkcji 2023 r.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Parametr / wymagany	Punktacja	Parametr / oferowany
1	Macerator przeznaczony do utylizacji naczyń jednorazowego użytku wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp.	TAK
2	Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą i przednią obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa	TAK
3	Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na górnej pokrywie i przedniej obudowie urządzenia	TAK/NIE	Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa i przednia obudowa) – 10 pkt., / Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa) – 5 pkt., / Brak powłoki antybakteryjnej – 0 pkt.
4.	Cała górna obudowa i pokrywa komory tworząca jeden element, opływowa, łatwa w czyszczeniu, bez przewężeń i zagłębień, w których mogłyby się gromadzić nieczystości w trakcie użytkowania	TAK
5.	Otwieranie pokrywy z zachowaniem zasady czystych dłoni	TAK, PODAĆ
6	Automatyczne uruchamianie urządzenia (funkcja typu „auto-start“) po zamknięciu pokrywy	TAK
7.	Sterowanie mikroprocesorowe z panelu pokrywy za pomocą przycisku membranowego	TAK
8.	Wyświetlacz LCD informujący m.in. o stanie urządzenia i fazach cyklu	TAK
9.	Urządzenie przechodzące w stan czuwania (stan uśpienia)	TAK
10.	Rodzaje zabezpieczeń uniemożliwiających włączanie urządzenia,	TAK
	Urządzenie wyposażone w co najmniej:
	- czujnik zamykania pokrywy,
	- czujnik braku wody,
	- czujnik zablokowania odpływu
	- czujnik prędkości wirnika
11.	Dozownik płynu antybakteryjno – dezodoryzującego z możliwością regulacji częstotliwości dozowania bezpośrednio z poziomu panelu sterowania na pokrywie urządzenia	TAK/NIE	Możliwość regulacji bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie – 10 pkt., / Brak możliwości regulacji bezpośrednio z panelu na górnej pokrywie – 0 pkt..
12	Maksymalne wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość): 420 x 550 x 920 (mm)	TAK
13	Komora maceratora wyposażona w otwory (średnica prześwitu do 10 [mm]) zatrzymująca przedmioty, odpadki, itp. elementy, które mogą zapychać odpływ i kanalizację	TAK, PODAĆ	Otwory o średnicy 5 mm i mniej – 10 pkt., / Powyżej 5 mm – 0 pkt.
14	Komora w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej	TAK
15	Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne	TAK
16	Maceracja przy użyciu dwóch wielopłaszczyznowych modułów tnąco rozrywających o różnej geometrii i długości min. 9 cm, z trzema elementami tnącymi na różnych wysokościach i komorą zagarniającą, oraz podwójnego noża centralnego (dożywotnia gwarancja na moduły tnąco rozrywające)	TAK
17	Waga urządzenia – bez załadunku, z pustym zbiornikiem wody (w kg) - max. 60 kg	TAK
18	Standardowe zużycie wody na 1 cykl (w litrach)	PODAĆ	20 l i mniej – 10 pkt., / większe wartości – 0 pkt.
19	Wydajność załadunku na 1 cykl: min. 4 naczynia jednorazowe typu kaczka, basen	TAK
20	Standardowy czas 1 cyklu (w sekundach)	PODAĆ	90 s i mniej – 10 pkt. / większe wartości – 0 pkt.
21	Dla cyklu niestandardowego możliwość regulacji zużycia wody i czasu cyklu bezpośrednio z panelu sterowania na górnej pokrywie	TAK
22	Zasilanie: 230 [V] 50 Hz, 13A	TAK
23	Moc silnika (w kW)	PODAĆ	0,6 kW i mniej – 10 pkt., / większe wartości – 0 pkt.
24	Moc pompy wody (w kW)	PODAĆ	0,2 kW i mniej – 10 pkt., / większe wartości – 0 pkt.
25	Odpływ kanalizacyjny z urządzenia - max Ø50 mm	TAK
26	Wysokość załadunku - max 80 cm od podłogi	TAK
27	Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE)	TAK
28	Możliwość stosowania naczyń i chemii różnych producentów w okresie gwarancji	TAK
29	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim	TAK
30	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące	TAK
31	Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem	TAK
32	Instruktaż personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu	TAK
33	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat	TAK