## Arkusz1
Nazwa, model, typ urządzenia
Producent, miejsce produkcji
Rok produkcji
MACERATOR DO PIELUCH
Lp. | Wymagane parametry i warunki | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany
1 | Macerator przeznaczony do utylizacji pielucho-majtek | TAK
2 | Możliwość utylizacji pieluch innych niż biodegradowalne | TAK
3 | Obudowa : konstrukcja ze stali nierdzewnej z górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa | TAK
4 | Antybakteryjna powłoka uniemożliwiająca namnażanie sie bakterii na pokrywie | TAK/NIE | Powłoka antybakteryjna (górna pokrywa) – 10 pkt., Brak powłoki antybakteryjnej – 0 pkt.
5 | Otwieranie pokrywy z zachowaniem zasady czystych dłoni | TAK, PODAĆ
6 | Bezawaryjne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni | TAK
7 | Automatyczne uruchamianie urządzenia (funkcja typu „auto-start“) po zamknięciu pokrywy | TAK
8 | Diody LED informujące m.in. o stanie urządzenia i fazach cyklu | TAK
9 | Rodzaje zabezpieczeń uniemożliwiających włączanie urządzenia, | TAK
Urządzenie wyposażone w co najmniej:
- czujnik zamykania pokrywy,
- czujnik braku wody,
- czujnik zablokowania odpływu
10 | Maksymalne wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość): 460 x 620 x 960 (mm) | TAK
11 | Komora maceratora wyposażona w otwory (średnica prześwitu do 2 [cm]) | TAK
12 | Komora w całości wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej | TAK
13 | Zbiornik wodny znajdujący się w całości pod obudową ze stali nierdzewnej, odporny na uszkodzenia mechaniczne | TAK
14 | Maceracja przy użyciu modułów tnąco rozrywających | TAK
15 | Waga urządzenia – bez załadunku, z pustym zbiornikiem wody nie przekraczająca 100 kg | TAK
16 | Standardowe zużycie wody na 1 cykl (w litrach) | PODAĆ | 30[l] i mniej – 10 pkt., większe wartości – 0 pkt.
17 | Wydajność załadunku na 1 cykl: min 4 pieluchy dziecięce lub 2 duże pielucho-majtki (dla osób dorosłych) | TAK
18 | Standardowy czas 1 cyklu (w sekundach) | PODAĆ | 100 [s] i mniej – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt.
19 | Zasilanie: 400 [V] 50 Hz, 16A | TAK
20 | Moc silnika (kW) | PODAĆ | 2,2 kW i mniej – 10 pkt., większe wartości – 0 pkt.
21 | Odpływ kanalizacyjny z urządzenia - max Ø50 mm | TAK
22 | Wysokość załadunku - max 90 cm od podłogi | TAK
23 | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (CE) | TAK
24 | Możliwość stosowania chemii różnych producentów w okresie gwarancji | TAK
25 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK
26 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 miesiące | TAK
27 | Dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z zestawem | TAK
28 | Szkolenie personelu medycznego po dostawie i uruchomieniu | TAK
29 | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK