Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 27.02.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

**Uczestnicy**

 **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego** **na Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych,**

**konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego**

**w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,**

**podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach**

**i u pacjentów**

**Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2018**

**Pytanie 1**

„Pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego pakietu urządzeń:

nr 3 Myjka półautomatyczna TD 20

nr 4 Myjka automatyczna ETD 2 GA

nr 8 Doposażenie do aparatów endoskopowych tj. wózek kompletny WM-N P1, procesor CV – 165, źródło światła CLE – 165, monitor L19T

nr 9 Komplet zestawu toru wizyjnego do badań endoskopowych (bronchoskopii): wózek WM – NP1, monitor OEV – 143, źródło światła CLE 10.

nr 10 Źródło światła CLK – 4

co umożliwi złożenia naszej firmie konkurencyjnej oferty.”

**Odpowiedź:**

Nie. Pakiet 15 pozostaje bez zmian.

**Pytanie 2**

„Zwracamy się z prośbą o podanie numerów seryjnych wszystkich urządzeń wchodzących w skład pakietu nr 15”

**Odpowiedź:**

Zestaw toru wizyjnego do badań endoskopowych (bronchoskopii);

– wózek do zestawu WM-NP 1 2726893,

- monitor typ OEV -143 14 cali nr fabr AO 18846,

- źródło światła typ CLE – 10 nr ser.7941322.

**Pytanie 3**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie faktury za naprawę endoskopów z pakietu nr 15, obejmującą całkowity koszt naprawy bez rozdzielenia na „robociznę” i części zamienne?”

 **Odpowiedź:**

 Nie.

 **Pytanie 4**

„Dotyczy pakietu 10, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na wydzielenie z pakietu 10 osobnego pakietu dla poz. 1 i 2 CareVent ALS 01CV3000 x1szt. oraz MEDUMAT Weinmann x3szt. ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 5** – dotyczy pakietu 10, poz. 2

Czy istnieje możliwość podania dokładnych modeli oraz numerów seryjnych respiratorów Medumat?

**Odpowiedź:**

7007 – 2003 r., 1057 – 2002 r., 8944 – 2004 r.

**Pytanie 6** – dotyczy pakietu 10, poz. 1 i 2

„Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Medumat, firmy Weinmann Medical Technology GmbH+ Co.KG , podczas przeglądów wyżej wymienionego sprzętu należy po każdych 2 latach użytkowania wymieniać zestawy przeglądowe zależne od roku produkcji respiratora.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie ze wskazaniami producenta zestawy zostały wymienione podczas przeglądu?

Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone do dalszej Eksploatacji.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 7** – dotyczy pakietu 10, poz. 1 i 2

Czy zamawiający zgodzi się na wysyłkę Sprzętu do siedziby Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 8 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 2 ust.2.2**

„Prosimy o usunięcie wskazanego fragmentu zapisu: „*co nie będzie wiązało się z koniecznością zmiany Umowy, ani nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń którejkolwiek ze Stron”* i dodanie dodatkowego brzmienia: „*w wyniku czego nastąpi zmiana umowy zgodnie z pkt 12.14.6, oraz odpowiednia zmiana wynagrodzenia Zleceniobiorcy”* – zgodnie z pkt 12.14.6 dodanie / odjęcie nowych urządzeń oznacza zmianę umowy w tym zakresie, jak również konieczne jest doprecyzowanie, że takie zmiany będą oznaczały zmianę (podwyższenie lub obniżenie) wynagrodzenia Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie 9 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 3 ust.3**

„Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem spełnienia wymogu jest posiadanie kwalifikacji nadanych w trakcie szkolenia autoryzowanego przez producenta aparatu – pakiet 1A i 2A”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 10 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par.4 ust. 4.9, 4.10,  4.11 oraz SIWZ rozdz. I pkt 6,7,8**

„Prosimy o potwierdzenie, że wymagane terminy dotyczą dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 11 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 4 ust.4.10**

„Prosimy o potwierdzenie, ze rozliczenie za wykonaną diagnostykę nastąpi wg stawek roboczogodziny podanych w ofercie.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 12 dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 4 ust.4.11**

„Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami umowy – zgodnie z pkt 4.10 KAZDA NAPRAWA podlega odrębnej akceptacji przez zamawiającego kosztów naprawy i dopiero po takiej akceptacji powinno nastąpić wykonania naprawy’ tymczasem pkt 4.11 wskazuje, ze tylko niektóre naprawy będą podlegały akceptacji („bardziej skomplikowane”), a większość napraw ma być wykonywane w terminie liczonym od zgłoszenia, a nie akceptacji kalkulacji naprawy – zapis wykazują ewidentna sprzeczność.”

**Odpowiedź:**

Nie ma zgody na zmianę.

Zapisy w pkt 4.10 i pkt 4.11 projektu umowy nie wykazują sprzeczności. Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu **do każdej naprawy.**  W pkt 4.11 zapis : a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych dotyczy terminu wykonania naprawy.

**Pytanie 13 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 4 ust.4.18 i 4.19  oraz SIWZ rozdz. I pkt 8 i 9**

„Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu dla pakietu nr 1A i 2A. Dla tych aparatów z powodów technicznych, w tym logistycznych związanych np. względami formalnymi (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy.”

**Odpowiedź:**

Dla pakietu 1A Zamawiający nie wymaga bezwzględnie aparatu zastępczego (ust. 4.19 projektu umowy), zapis ust. 4.18 pozostaje bez zmian – dla pakietu 2A wymagamy aparatu zastępczego.

**Pytanie 14 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 5 ust. 5.4**

„Prosimy o doprecyzowanie przez dopisanie na końcu ustępu: *Termin płatności za naprawy i/lub części zamienne będzie dokonany zgodnie z fakturą*, ponieważ pkt 6 nie zawiera uregulowania w zakresie terminu zapłaty za kwestie związane z naprawą / częściami zamiennymi”

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian. Zamawiający używa terminu Przedmiot Umowy lub wykonane usługi.

**Pytanie 15 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 8 ust.8.4**

„Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis:

*Uprawnienia Zleceniodawcy z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych dostarczonych części zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”*

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie 16 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 8**

„Czy Zamawiający doprecyzuje warunki gwarancji przez dodanie ustępu 8.5 o treści:

*Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu gwarancji na dostarczone części obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących*

*w dostarczonej części, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:*

*a.  uszkodzenia i wady dostarczanej części wynikłe na skutek:*

*- eksploatacji sprzętu przez Zleceniodawcę niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zleceniodawcy do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*

*- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zleceniodawcę lub inne nieuprawnione osoby);*

*b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*

*c. materiały eksploatacyjne.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dodaje ust. 8.5 o treści:**

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu gwarancji na dostarczone części obejmuje wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a.  uszkodzenia i wady dostarczanej części wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zleceniodawcę niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zleceniodawcy do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zleceniodawcę lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”

**Pytanie 17 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 9 ust.9.2**

„Prosimy o doprecyzowanie zgodne z art. 415 Kc – zasadą odpowiedzialności w oparciu o winę, przez dopisanie po słowach: *za wszelkie* sformułowania: *zawinione przez Zleceniobiorcę”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 18 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 9 ust.9.4.**

„Prosimy o precyzyjne wskazanie, że wskazany w ustępie termin wynosił będzie min. 5 dni roboczych.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie19 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 9 ust.9.4.**

„Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10%”

**Odpowiedź:**

Zapis ust. 9.4. projektu umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 20 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 9 ust.9.5.**

„Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych do 3%”

**Odpowiedź:**

Zapis ust. 9.5. projektu umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 21 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust. 11.3.2**

„Uprzejmie prosimy o dopisanie po słowie: „*wezwania*” sformułowania: „*i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”*

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejsza (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż  5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 22 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 11 ust.11.7**

„Prosimy o zmianę brzmienia – do umowy jak w przedmiotowym postępowaniu nie obowiązują przepisy umożliwiające wypowiedzenie umowy.

Uprzejmie prosimy zastąpienie słów: *wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca* słowami: *odstąpić od umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych*.”

Zwracamy jednocześnie uwagę, że jedną z podstawowych zasad umów zawartych w trybie PZP jest zasada trwałości umów. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej „umowy o zamówienie publiczne zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane, jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeżeli tylko są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa. Niekwestionowaną zasadą jest, że umowy w sprawach zamówień publicznych zawierane są na czas oznaczony, a skoro tak, to cechą stosunku obligacyjnego zawiązanego w wyniku zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest jego trwałość, rozumiana w ten sposób, że ustawa nie przewiduje możliwości dowolnego rozwiązywania tego stosunku przez żadną ze stron, co jest podyktowane faktem, że wykonawcy mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość opłat oraz inne parametry finansowe, a także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowiązywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć, przez jaki czas, strony umowy pozostaną nią związane.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 23 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 13 ust. 13.1**

„Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopisanie na końcu ustępu*:* *lub nakazów odpowiednich władz / organów.”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 24 - dot. zał. 7 do SIWZ Umowa par. 13**

„Uprzejmie prosimy o dopisanie ustępu 13.12 o poniższej treści:

*13.12. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności urządzenia mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach niniejszej umowy uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę, w tym osoby świadczące usługi gwarancyjne w imieniu Zleceniobiorcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Zleceniobiorca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.”*

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 25 - dot. zał. 1 do SIWZ**

„Czy Zamawiający potwierdza, ze czas reakcji serwisu liczony jest w dni robocze od pon do pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 26 - dot. SIWZ rozdz. V pkt 1 ppkt c) tiret 2 oraz 4**

W związku z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego we wskazanych tiret oraz w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. dysponujący pracownikami przeszkolonych przez producenta. Celem uniknięcia nieporozumień mogących wynikać z interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające imienny certyfikat ze szkolenia dot. konkretnych modeli aparatów wydany przez producenta aparatu, co ma zostać udokumentowane wspomnianym dokumentem.

Jest to również zgodne z linią orzecznictwa sygn. Akt. KIO 2043/2017

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 27 - dot. SIWZ rozdz. V pkt 1 ppkt c) tiret 2**

„Prosimy o potwierdzenie, że zaświadczenie o kursach ma dotyczyć aparatury objętej zadaniem, na które składana jest oferta”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 28**

**Pakiet nr 7 – Defibrylatory:**

1) Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta?  Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

**Odpowiedź:**

Nie.

2)Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie. Przeglądy defibrylatorów LIFEPAK przewidziane są w terminach :

03.2018 r. - 1 szt. , 06.2018 r. - 3 szt., 07.2018 r. - 1szt., 10.2018 r. - 3 szt., 12.2018 r. - 1szt.,

01.2019 r. - 5 szt., 02.2019 r. - 1 szt.

3) Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK?  Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego **– dotyczy wszystkich urządzeń, do których Producent wymaga okresowej wymiany akumulatorów.**

4) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie napraw urządzeń LIFEPAK firmy Physio-Control w siedzibie Wykonawcy? Ze względów bezpieczeństwa oraz konieczności korzystania ze specjalnie wyposażonego stanowiska pracy i narzędzi większość napraw musi być wykonywana w siedzibie autoryzowanego serwisu.

**Odpowiedź:**

Tak

5) Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie umowy, że wymaga fabrycznie nowych części zamiennych z gwarancją. Zamawiający dopuszcza dostęp do aktualnych wersji oprogramowania.

**Pytanie 29**

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ Formularz cenowy, Pakiet nr 2**

|  |
| --- |
| **Pakiet nr 2 Aparaty USG** |
| **Lp** | **Nazwa** | **Typ** | **Producent** | **Ilość sztuk** | **Ilość przeglądów w ciągu trwania umowy** |
| 1 | Aparat USG | EUB 515A | HITACHI | 1 | 2 |
| 2 | Aparat USG | ALPHA 6 | ALOKA | 1 | 2 |
| 3 | Aparat USG | LOGIQ 180 | GE MEDICAL SYSTEM  | 1 | 2 |
| 4 | Aparat USG | ALPHA 6 CV | ALOKA | 1 | 2 |
| 5 | Aparat USG | D6626404 | TOSHIBA | 1 | 2 |
| 6 | Aparat USG | Sonoace R5 | Samsung | 1 | 2 |

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 5 – USG firmy Canon Medical Systems Corporation (dawnej Toshiba Medical Systems Corporation). Pozwoli to naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty oraz poszerzy krąg potencjalnych Wykonawców.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 30**

**Dotyczy SIWZ pkt. I Opis przedmiotu zamówienia pkt.8 w związku z Załącznikiem nr 7 do SIWZ – Umowa pkt. 4.18**

*„W przypadku przeglądów serwisowych (które wykonywane będą poza siedzibą Zamawiającego) i napraw sprzętu medycznego z pakietów nr 2, 2A, 6, 9, 9A, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, Wykonawca przekaże nieodpłatnie urządzenie zastępcze na czas wykonania tego przeglądu i naprawy.”*

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w następujący sposób:

*„W przypadku przeglądów serwisowych (które wykonywane będą poza siedzibą Zamawiającego) i napraw sprzętu medycznego, przedłużających się ponad 5 dni roboczych od momentu postawienia diagnozy z pakietów nr 2, 2A, 6, 9, 9A, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 28, Wykonawca przekaże nieodpłatnie urządzenie zastępcze na czas wykonania tego przeglądu i naprawy.”*

**Odpowiedź:**

Zapis pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Umowa pkt. 4.3**

*„wymiany materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory – baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania Aparatury i Sprzętu Medycznego, zgodnie z zaleceniem producenta danego urządzenia.”*

Prosimy o potwierdzenie, iż w odniesieniu do aparatu USG firmy Canon Medical Systems Corporation (dawnej Toshiba Medical Systems Corporation) zamawiający nie będzie wymagał wymiany przedmiotowych materiałów eksploatacyjnych, gdyż zgodnie z zaleceniami producenta, nie podlegają one wymianie podczas przeglądu.

Pragniemy również zauważyć, iż głowice nie są materiałem eksploatacyjnym i nie podlegają wymianie. Jest to część zamienna wymieniana na podstawie odrębnego zlecenia na koszt Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Wykonawca musi postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

**Pytanie nr 32**

 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie:

* z pakietu numer 18 pozycji: 10, 14;
* z pakietu numer 28 pozycji: 7, 8, 9, 10;
* z pakietu numer 30 pozycji: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19;
* z pakietu numer 34 pozycji: 29, 30, 31?

**Odpowiedź:**

 Pakiet numer 18 pozostaje bez zmian.

 Pakiet numer 28 pozostaje bez zmian

Z pakietu numer 30 wydzielamy:

pozycję 7 i 8 tworząc **pakiet 30 A,**

pozycję 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 tworząc **pakiet 30 B.**

Z pakietu numer 34 wydzielamy:

pozycję: 29, 30, 31 tworząc **pakiet 34 A.**

W załączeniu aktualny Pakiet 30, 30A, 30B, 34,34A.

Z pakietu numer 31 Zamawiający wykreśla poz. 8 – w załączeniu aktualny pakiet numer 31.

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.03.2018 r. godz. 11:30**

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500043970-N-2018**

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**I.**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia został podzielony na 45 części, gdzie część stanowi pakiet.

**X.**

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

7. Ofertę wraz z oświadczeniami, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

#### Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

32-100 Proszowice, ul. Kopernika 13

Przetarg nieograniczony – znak sprawy: 06/ZP/2018 – Usługi serwisowe sprzętu medycznego.

OFERTA

Nie otwierać przed dniem: 06.03.2018 r., godz. 12:00.

oraz opatrzonym **nazwą i adresem Wykonawcy**.

# XI.

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – SEKRETARIAT DYREKCJI Ip., Budynek Główny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice do dnia **06.03.2018 r.** **do godz. 11:30**, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

**Oferty zostaną otwarte w siedzibie SP ZOZ w Proszowicach – świetlica Vp.,
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, w dniu 06.03.2018 r. o godz.12:00.**

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 28.02.218 r.