

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 13.12.2017 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Dostawę Bronchofiberoskopu intubacyjnego przenośnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

 Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2017

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

**Pytanie 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie fiberoskopu intubacyjnego o następujących parametrach:

- Średnica zew. ( ruchomej końcówki dystalnej) fiberoskopu intubacyjnego 5,2mm

**Odpowiedź:**

Tak.

- Średnica wew. kanału roboczego 2,3 mm

**Odpowiedź:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym

**Odpowiedź:**

Tak.

- długość robocza 65cm

**Odpowiedź:**

Tak.

- kąt widzenia 110 stopni

**Odpowiedź:**

Tak.

- głębia ostrości 5-50mm

**Odpowiedź:**

Nie. Zgodnie z SIWZ.

- długość całkowita fiberoskopu intubacyjnego 93cm

**Odpowiedź:**

Tak.

- wygięcie końcówki góra /dół 140/140stopni

**Odpowiedź:**

Tak.

- Wlot kanału biopsyjnego typu LUER,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Bateryjne, odłączane źródło światła typu LED w zestawie

**Odpowiedź:**

Tak.

- Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła za pomocą światłowodu

**Odpowiedź:**

Tak.

- Pełna współpraca z przenośnym źródłem światła,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Możliwość podłączenia do przenośnego źródła światła typu LED,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Możliwość automatycznego mycia i dezynfekcji we wszystkich typach myjni endoskopowych,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO

**Odpowiedź:**

Tak.

- Walizka transportowa 1 szt.

**Odpowiedź:**

Tak.

- Ręczny manometryczny tester szczelności

**Odpowiedź:**

Tak.

- Ładowarka akumulatorowa na min 2 akumulatory zasilające przenośne źródło światła (2 akumulatory w zestawie),

**Odpowiedź:**

Tak.

- Kontener do transportu endoskopu brudnego,

**Odpowiedź:**

Tak.

- Kontener do transportu endoskopu czystego.”

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2**

**Dotyczy zapisów umowy pkt.5 ppkt. 5.4**

**„**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego istotnego elementu/podzespołu powodują jego wymianę na nowy”?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 3**

**Dotyczy zapisów umowy pkt.6 ppkt. 6.2.1.**

**„**Zwracamy się z prośbą o zaznaczenie, że w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek bezpłatna naprawa nastąpi w terminie 5 dni roboczych od momentu przyjęcia urządzenia w serwisie Wykonawcy (przesyłką kurierską na jego koszt).”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 4**

**Dotyczy zapisów umowy pkt.6 ppkt. 6.2.2**

**„**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Przystąpić do usunięcia wady/usterki w terminie 24 godzin od przyjęcia aparatu w serwisie. W okresie gwarancji wysyłka aparatu kurierem na koszt Wykonawcy””

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 5**

**Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt. 7.1.1.**

**„**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1%
i odpowiednio z 25% do 10% ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie 6**

**Dotyczy zapisów umowy pkt.7 ppkt. 7.1.3.**

**„**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 15% do 5% ?”

**Odpowiedź:**

Nie.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 13.12.2017 r.