Samodzielny Publiczny 				                       Proszowice, dnia 07.05.2018 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Uczestnicy

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej                 w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2018

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań            i udziela pisemnej odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

Zaoferowana aparatura medyczna musi być fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r.

Pytanie 1

Dotyczy części nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści system konwekcyjny ogrzewania pacjenta różniący się względem SIWZ:

- możliwość zamocowania wyłącznie do pionowych rur bądź uchwytów (stojak do  kroplówek, łóżko)

- wymiary urządzenia: 30cm x 24 cm x 19 cm (wys x szer x głęb.)

- spodnia część obudowy wykonana z tworzywa sztucznego wykluczająca możliwość porażenia prądem elektrycznym

- masa urządzenia 6,8 kg

- parametry elektryczne: zasilanie 230 VAC, 50/60 Hz, 4.0A, producent nie podaje parametru moc elementu grzejnego

-  brak kołderki na tors dla dorosłych

- kołderki grzewcze bez dodatkowych filtrów

- 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, 36 ͦ ± 1 ͦ C, 40 ͦ ±  1 ͦ C, 44 ͦ ± 1 ͦ C

- brak sygnalizacji dźwiękowej zamiany zakresu pracy urządzenia

- prędkość przepływu powietrza powyżej 980 l/min

- czujnik temperatury na końcu rury transmisyjnej

- brak informacji wizualnej  wskazującej ilość dni oraz ilość roboczogodzin pozostałą do wymiany filtra- przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu

- Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 44 +/- 1 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 70 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia

- brak zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą w postaci automatycznego wyłączenia grzałki oraz wentylatora?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 4:

„1. Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz płynów infuzyjnych i krwi różniący się względem SIWZ:

- technika ogrzewania wykorzystująca wodę jako medium grzewcze, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów

- możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów

- stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 ͦC

(± 0,1 ͦC)

- brak uchwytu do przenoszenia

- wymiennik ciepła w postaci sterylnego trzyświatłowego przewodu przedłużającego o długości               210 cm wyposażonego w złącze luer, zacisk typu klips oraz wtyk do połączenia z urządzeniem

- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach

- na wyświetlaczu cyfrowym wskazywana jest aktualna temperatura krążącego płynu

- brak możliwości rozbudowy urządzenia o dodatkowy system ogrzewania drenów

- masa urządzenia 3,6 kg bez płynu, 5,0 kg z płynem

- wymiary urządzenia 24,1 x 21,0 17,8 cm

- urządzenie klasy 1, Typ BF, IPX1

- alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 ºC, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia, brak alarmu jeżeli temperatura spadnie poniżej 36,5 ͦ C’

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Pakiet 5 parametry techniczne pompy infuzyjne

„Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 5 parametrów technicznych opisanego i testowanego sprzętu na  oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wg. Załącznika:

| # POMPY INFUZYJNE: POMPY INFUZYJNE JEDNOSTRZYKAWKOWE POMPY INFUZYJNE OBJĘTOŚCIOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ……….. MIN2018 |  |

| ###### Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | Tak |  |  |  |
|  | Deklaracja producenta na zgodność z normą i dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC | Tak, załączyć |  |  |  |
| ## POMPY STRZYKAWKOWE |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | Tak, podać |  | Zasilacz zewnętrzny – 10 pkt. Zasilanie bezpośrednio z sieci – 0 pkt. |  |
|  | Masa pompy max. 1,6 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak, podać |  | Uchwyt odłączalny od pompy – 5 pkt. Uchwyt na stałe wbudowany w pompę – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 2 pompy | Tak, podać |  | ≥ 3 pompy – 10 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 5 poziomach | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dokładność mechaniczna ≤±0,5% | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin przy przepływie 25 ml/godz. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | Tak |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi - udokumentowana działającymi instalacjami. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (w tym min. 2 polskich producentów) | Tak, podać |  | Dodatkowo możliwość pracy ze strzykawkami 2/3 ml – 5 pkt. |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 99,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczny napęd strzykawki | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały do 50. Biblioteka Leków zawierająca min. 800 leków z możliwością podzielenia na min. 15 grup. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość zasilania minimum 3 pomp wspólnym przewodem. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość uruchomienia czujnika zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  |  |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 9999 ml | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |  |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |  |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak/Nie |  | Tak -5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 18 miesiące | Parametr punktowany gwarancja = 18 m-cy – 0 pkt. gwarancja - 24 m-ce i więcej – 50pkt. |  |  |  |
|  | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | Tak |  |  |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |  |  |
|  | STACJA DOKUJĄCA |  |  |  |  |
|  | Stacja dokująca – pozwalająca na umieszczenie w nich min. 4 pomp infuzyjnych (strzykawkowych i objętościowych) | TAK |  |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |  |
|  | Podłączenie zasilania pomp odbywa się automatycznie po włożeniu pompy | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do minimum 16 pomp na stanowisko. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |  |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów paskowych . | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej podaży insuliny | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt, |  |
|  | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działającymi instalacjami. | TAK |  | wymagana opcja 10 pkt, inne opcje 0 pkt |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | TAK |  |  |  |
|  | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | Tak |  |  |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |  |  |
| II POMPY OBJĘTOŚCIOWE |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie | Tak |  |  |  |
|  | Możliwa współpraca z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak |  |  |  |
|  | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | Tak, podać |  | Zasilacz zewnętrzny – 10 pkt. Zasilanie bezpośrednio z sieci – 0 pkt. |  |
|  | Dokładność mechaniczna ≤±0,5% | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 8 godzin przy przepływie 25 ml/godz. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Masa pompy max. 1,6 kg | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak, podać |  | Uchwyt odłączalny od pompy – 5 pkt. Uchwyt na stałe wbudowany w pompę – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 2 pompy | Tak, podać |  | ≥ 3 pompy – 10 pkt. |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 5 poziomach | Tak, podać |  |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |  |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  |  |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Bolus o określonej objętości. Bolus podawany na żądanie. Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm odłączonego czujnika kropli | Tak |  |  |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zainstalowania w każdej pompie strzykawkowej protokołów do kontrolowanej podaży Propofolu i Remifentanylu. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |  |  |
|  | Wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | Tak |  |  |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak |  |  |  |
|  | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | Tak |  |  |  |
|  | Serwis na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie (tabela cech technicznych) z wykreśleniem  punktacji w pozycji 13,16,23,30,53,56,58,60,61,66,70,74,75,92,94,97,98 ze względu na jednakową liczbę punktów dla opisów. Należy również wykreślić pozycję 46 ( gwarancja ).

Oferowany okres gwarancji należy wpisać w Formularzu ofertowym. Ocena zostanie dokonana  zgodnie z kryterium oceny ofert – Okres gwarancji.

Pytanie 4

Pakiet 10 - Aparat do ciągłego oczyszczania krwi (hemodializa, hemofiltracja)

„Czy Zamawiający dopuści aparat z ekranem dotykowym o przekątnej 10,4"?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje ekranu o przekątnej ekranu 12 cali lub większy.

Pytanie 5

Pakiet 10 - Aparat do ciągłego oczyszczania krwi (hemodializa, hemofiltracja)

„Co Zamawiający ma na myśli poprzez możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez         dodatkowego łącznika? Każdy worek trzeba przecież czymś z maszyną połączyć, czy Zamawiający może przesłać schemat / zdjęcie tego połączenia?”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aby zaoferowany aparat posiadał taki system drenów, który umożliwia        jednoczesne podłączenie 4 worków z dializatem jednocześnie bez konieczności użycia/kupowania dodatkowych łączników/adapterów/rozgałęźników. Innymi słowy dreny do podłączenia worków        z dializatem na zaoferowanym aparacie powinny posiadać taką ilość rozgałęzień aby można było podłączyć 4 worki jednocześnie. Zamawiający nie posiada zdjęć takiego schematu.

Pytanie 6

Pakiet 10 - Aparat do ciągłego oczyszczania krwi (hemodializa, hemofiltracja)

„Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema wagami, zapewniający doskonałą dokładność w postaci informacji ile dializatu i substytutu zostało zużyte?”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje aparatu wyposażonego w opcję antykoagulacji cytrynianowej, w związku z czym zaoferowany aparat musi posiadać minimum 4 wagi tj.: dializatu, substytutu, ultrafiltratu oraz cytrynianu.

Pytanie 7

Pakiet 1  - Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.

„Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczyć drugą centralę monitorującą z parametrami opisanymi  w załączniku nr 1 w punkcie od 50 do 77. Druga centrala zostanie umieszczona w pokoju lekarskim co znacznie ułatwi pracę personelu medycznego?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8

Pakiet 1  - Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.

„Czy w związku z tym, że oddział anestezjologii i intensywnej terapii musi być wyposażony                   w pomiar rzutu minutowego na każde cztery stanowiska, Zamawiający wymaga, aby w systemie               monitorowania pomiar ciągłego, nieinwazyjnego rzutu serca był jednocześnie dostępny na co                    najmniej dwóch stanowiskach?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9

Pakiet 1  - Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.

„Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści do postępowania przedmiot zamówienia                o następujących parametrach:

Pakiet 1 – parametry techniczne.

| L. p. | Kardiomonitor wyposażony w EKG, ST, Arytmie, Resp, SpO2, NIBP, Temp x 2, IBP x 2 , CO2, CO, ICP – 6 szt. oraz centrala monitorująca – 2 szt. | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji ( nie wcześniej niż 2018 r.) |  |

Opis przedmiotu zamówienia

| L. p. | Parametry wymagane | Parametry | Wypełnia Wykonawca TAK/ NIE/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | Bez oceny |  |
|  | Rama modułów pomiarowych w obudowie kardiomonitora (brak dodatkowych elementów stanowiska pomiarowego) | Bez oceny |  |
|  | W obudowie monitora min. 2 miejsca na moduły dodatkowe (CO2, rzut serca) z możliwością podłączenia dodatkowej ramy mieszczącej dodatkowe moduły pomiarowe | Bez oceny |  |
|  | Obsługa modułów pomiarowych (włączanie i wyłączanie pomiarów poszczególnych parametrów) w wygodnym interfejsie graficznym (z obrazkowym przedstawieniem każdego modułu, akcesorium pomiarowego z informacją o jego umiejscowieniu w monitorze/ramie modułów) | Bez oceny |  |
|  | Monitor wyposażony w ekran kolorowy z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej ośmiu krzywych. Przekątna ekranu min. 15” (rozdzielczość min. 1024 x 768) ze sterowaniem dotykowym, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Dodatkowe przyciski funkcyjne pozwalające na m. in. wyciszenie alarmu, uruchomienie pomiaru NIBP, zamrożenie krzywych na ekranie. | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora pozwala na ustawienie (w zależności od aktualnych potrzeb) różnych konfiguracji ekranu, różniących się rozmieszczeniem i wielkością elementów. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na sześć elementów), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG oraz ekran 12 odprowadzeń EKG. |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia trybu nocnego (wygaszony ekran, podświetlenia klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu). | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie kardiomonitora wyposażone w kalkulatory medyczne: (min. obliczenia wentylacji, hemodynamiczne, utlenowania, lekowe, nerkowe). | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o oprogramowanie analizujące 12 odprowadzeń EKG, pozwalające na automatyczną analizę z diagnostycznym podsumowaniem. | Bez oceny |  |
|  | Złącze USB pozwalające na podłączenie klawiatury, myszy, lub pamięci USB w celu przenoszenia konfiguracji. | Bez oceny |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne z ostatnich min. 120 godzin monitorowania |  |  |
|  | Monitor z funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) | Bez oceny |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min.: EKG, SpO2, Oddech, NIBP, Temp, przez co najmniej 120 minut w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne. | Bez oceny |  |
|  | System cichego, konwekcyjnego chłodzenia bez użycia wewnętrznych wentylatorów. | Bez oceny |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu, z możliwością zawieszenia czasowego. Rejestracja zdarzeń alarmowych. | Bez oceny |  |
|  | Wizualne wskaźniki alarmowe dla alarmów fizjologicznych oraz technicznych rozróżniane kolorystycznie. | Bez oceny |  |
|  | Monitor dostosowany do pracy w systemie centralnego monitorowania, wyposażony w kartę sieciową do połączenia ze stacją centralnego monitorowania. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł Wi-Fi, zapewniający bezprzewodową komunikację z centralą pielęgniarską. | Bez oceny |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł transportowy, pozwalający na ciągłe, nieprzerwane (pełna ciągłość danych z monitorowania na stanowisku stacjonarnym oraz w transporcie) monitorowanie co najmniej EKG (x5), SpO2, NIBP, Temp (x2) podczas transportu pacjenta. Przygotowanie pacjenta do transportu nie wymaga podłączania i/lub odłączania przewodów łączących monitor z pacjentem. | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zastosowania opcjonalnego modułu pozwalającego na pomiar CO2 w transporcie, który pozwala na kontynuację (nieprzerwaną pracę) pomiarów podczas pracy na stanowisku monitorowania, w transporcie i w momencie odłączania/podłączania modułu transportowego. | Bez oceny |  |
|  | Masa modułu transportowego poniżej 1,5 kg (z akumulatorem), zasilanie bateryjne na minimum 6 godzin pracy. | Bez oceny |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5” (z dedykowanymi przyciskami do m. in. wyciszenia alarmu oraz startu pomiaru NIBP, umieszczonymi na ekranie) | Bez oceny |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia (bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu do ekranu głównego kardiomonitora) lub uchwyt na moduł transportowy mocowany do łóżka pacjenta. | Uchwyt zamocowany na stałe lub uchwyt na moduł transportowy mocowania do łóżka pacjenta: 10pkt Uchwyt odłączany: 0pkt. |  |
|  | Moduł transportowy z własnym ekranem, przystosowany do transportu wewnątrzszpitalnego oraz poza-szpitalnego, odporny na zachlapania (min. IPX3), pozwalający na komunikację bezprzewodową ze stacją centralną. | min. IPX4 – 10pkt IPX3 – 0pkt |  |
|  | Moduł transportowy odporny na upadki z wysokości powyżej 1m, | TAK – 10 pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Moduł transportowy z zaimplementowaną funkcją oceny stanu pacjenta łączącą parametry odczytane przez czujniki pomiarowe (MEWS) | TAK – 10 pkt NIE – 0pkt |  |
|  | Możliwość podłączenia ekranu powielającego do kardiomonitora. Dostępne złącza analogowe i cyfrowe umożliwiające podłączenie dwóch ekranów różnych typów. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar EKG | Bez oceny |  |
|  | Pomiar EKG. Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | Bez oceny |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | Bez oceny |  |
|  | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną (wartości cyfrowe i krzywa), z możliwością dokonania przez użytkownika ręcznej zmiany elektrod odniesienia jeżeli rozmieszczenie elektrod tego wymaga. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar saturacji i tętna | Bez oceny |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 0-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar ciśnienia | Bez oceny |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami min. od 1 minuty do 480 minut. Funkcja stazy. Pomiar sekwencyjny (co najmniej 4 programowalne przedziały czasowe z ustawianiem różnych odstępów pomiarowych z każdym z nich. | Z pomiarem sekwencyjnym – 5pkt Bez pomiaru sekwencyjnego – 0 pkt |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie min. 10-290mmHg | Bez oceny |  |
|  | Inwazyjne monitorowanie ciśnienia krwi IBP: - w minimum 2 kanałach tętnicze i OCŻ. | Bez oceny |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |
|  | Monitorowanie temperatury w minimum dwóch torach pomiarowych w zakresie min. od 10 do 50 stopni C pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | Bez oceny |  |
|  | wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Bez oceny |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii: Monitorowanie EtCO2, FiCO2, AwRR w technologii strumienia bocznego, Pomiar EtCO2 w zakresie min. 0-150mmHg, Pomiar AwRR w zakresie min. od 2 odd./min do 150 odd./min, Możliwość regulacji czasu próbkowania, Regulowany czas zwłoki alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40s. | Bez oceny |  |
|  | Moduł kompatybilny z ww. kardiomonitorami w postaci kostki wsuwanej do ramy urządzenia, realizujący pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ICP). Przycisk zerowania przetwornika oraz przycisk wywołania menu parametru na ekranie monitora, dostępne na obudowie modułu. Moduł z możliwością przenoszenia pomiędzy monitorami (1 moduł na wszystkie kardiomonitory). | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru rzutu serca metodą termodylucji (C.O.) Mierzone parametry min. CO, TB, TI Zakres pomiaru CO min. 0,1 – 20l/min Zakres pomiaru temperatury krwi min. 23°C - 40°C W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Sonda pomiaru temperatury (iniektatu do cewnika BD) - Obudowa sondy temperatury - Strzykawka kontrolna do iniektatu wyposażona w okrągłe uchwyty na palce (przy cylindrze i tłoku) pozwalające na lepszą kontrolę przepływu | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru rzutu serca metodą kardio-impedancji (ICG) Mierzone parametry min. SV, HR, CO. Zakres pomiaru CO min. 1,4-15 l/min Zakres pomiaru HR min. 45-180 bpm z dokładnością min. ±2bpm W zestawie: - Kabel do pomiaru rzutu serca - Elektrody ICG 2 opakowania (po 4 pary elektrod) | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł pomiaru stężenia gazów anestetycznych realizujący pomiar w strumieniu bocznym. Mierzone parametry i gazy min. HAL, ENV, ISO, SEV, DES, N20, CO2, O2 (opcja), MAC, AwRR Technologia odprowadzania wilgoci poprzez zastosowanie pułapki wodnej ze złączem Luer-Lock Możliwość pomiaru stężenia O2 metodą paramagnetyczną (opcja) W zestawie pułapka wodna | Bez oceny |  |
|  | Elementy wyposażenia każdego monitora |  |  |
|  | * kabel EKG do monitorowania 3 lub 5 odprowadzeń (1szt.), w zestawie startowym min. 10 elektrod EKG. * wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych typu klips wyposażony w osłony przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (1szt.) * wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych, wykonany z silikonu (1szt.) * przewód ciśnieniowy oraz mankiety ciśnieniowe (3 szt. w rozmiarach określonych przez użytkownika) * sonda do pomiaru temp. powierzchniowej dla dorosłych (1szt.) * kabel IBP (1 szt.) * Uchwyt ścienny lub stojak jezdny (do wyboru przez użytkownika) (1 szt.) | Bez oceny |  |
|  | CENTRALA PIELĘGNIARSKA |  |  |
|  | Centrala monitorująca wyposażona w ekran LCD o przekątnej przynajmniej 22”, ze zintegrowanymi elementami składowymi w jednej obudowie (jednostka CPU w obudowie ekranu monitora centrali) | Bez oceny |  |
|  | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | Bez oceny |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego | Bez oceny |  |
|  | Centrala pozwalająca na rozbudowę o obsługę kolejnych stanowisk (do 64) bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie do 32 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu | Bez oceny |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | Bez oceny |  |
|  | Współpraca z monitorami |  |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | Bez oceny |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | Bez oceny |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali | Bez oceny |  |
|  | Pamięć centrali |  |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich 10 dni | Bez oceny |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich 72 godzin | Bez oceny |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć min. 120 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | > 500 zdarzeń - 10pkt 120-500 – 0pkt |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcje obliczania dawek leków i tabelę rozcieńczeń | Bez oceny |  |
|  | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 20 000 pacjentów. | 20 000 – 29 999 pacjentów – 0pkt ≥30 000 pacjentów – 10pkt |  |
|  | Funkcja obliczeń natlenienia, obliczeń nerkowych i wentylacji | Bez oceny |  |
|  | Raporty |  |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie PDF: - krzywych dynamicznych Full Disclosure, - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych), - tabeli alarmów, - trendów graficznych, - trendów tabelarycznych, - przeglądu NIBP, - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń, - informacji o pacjencie. | Bez oceny |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. | Bez oceny |  |
|  | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Inne |  |  |
|  | W wyposażeniu laserowa drukarka sieciowa w formacie A4 | Bez oceny |  |
|  | Centrala przygotowana do integracji z systemem HIS bez dodatkowych kosztów (po stronie urządzenia). | Bez oceny |  |
|  | Moduł POMIARU RZUTU SERCA | Na 2 stanowiskach |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: -bez użycia cewnika Swan-Ganza, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego - - oraz metodą: małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | Bez oceny |  |
|  | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | Bez oceny |  |
|  | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC), - Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys, - Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia, - Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP, - Częstość skurczów serca HR, - Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP, - Objętość wyrzutowa SV (SVI), - Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV, - Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV, - Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI), - Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax, - Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI) - -Wskaźnik funkcji serca CFI - - Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI) - - Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI) - -Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI, - - Całkowita frakcja wyrzutowa GEF, - - Wskaźnik mocy serca CPI Objętość krwi krążącej w klatce piersiowej ITBV | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wyświetlania danych pomiarowych opisanych powyżej zarówno na ekranie kardiomonitora jak i centrali pielęgniarskiej . | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o moduł ciągłego (w czasie rzeczywistym) pomiaru saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | Bez oceny |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu o urządzenie lub moduł pomiaru densytometrycznego tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | Bez oceny |  |
|  | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) Wyświetlanie wartości liczbowych częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego. | Bez oceny |  |
|  | Prezentacja danych pomiarowych: |  |  |
| a | Krzywa ciśnienia w czasie rzeczywistym, stałe wyświetlanie krzywej ciśnienia tętniczego zawierające znacznik skurczowego ciśnienia tętniczego. Możliwość jednoczesnego, ciągłego wyświetlania krzywej ośrodkowego ciśnienia żylnego | Bez oceny |  |
| b | Wyświetlanie wartości pomiarów, a także granic alarmów. Możliwość dowolnej zamiany wszystkich wyświetlanych parametrów indeksowanych na bezwzględne i z bezwzględnych na indeksowane. | Bez oceny |  |
| c | Przegląd parametrów z systemem sygnalizacji świetlnej, Przedstawienie bieżących wartości wszystkich mierzonych parametrów, orientacja ikon żółtych i czerwonych wskazuje, czy wartość parametru jest powyżej czy poniżej zakresu normalnego. | Bez oceny |  |
| d | Schemat ramienny - dynamiczne przedstawianie wszystkich parametrów ciągłych, dowolny wybór od 3 do siedmiu ilości ramion pająka oraz wyświetlanych parametrów, diagram wyświetlany w kolorze zielonym do czasu, aż wyświetlane parametry pozostają w zakresie wartości normalnych lub docelowych, diagram wyświetlany w kolorze żółtym, gdy jeden z wyświetlanych parametrów wykracza poza zakres wartości normalnych lub docelowych, diagram wyświetlany w kolorze czerwonym, gdy dwa lub więcej z wyświetlanych parametrów wykracza poza zakres wartości normalnych lub docelowych. Obszary jaśniejsze podkreślają normalne lub docelowe wartości dla danego parametru. | Bez oceny |  |
| e | Wyświetlanie mierzonych parametry w zależności od ich pozycji względem podświetlonego normalnego / docelowego zakresu wartości. | Bez oceny |  |
| f | Trendy graficzne możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu od 15 min do 120 godzin. Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów wyświetlanych | Bez oceny |  |
| g | Informacja o podłączeniu, opisane kable i podłączenia cewnika między pacjentem i monitorem oraz jego modułami, dla każdej technologii pomiaru wyświetlony widok połączeń. - informacja o parametrach szczegółowe informacje tekstowe dotyczące wszystkich mierzonych parametrów z uwzględnieniem grup parametrów: wydajność, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, kurczliwość, funkcja organów, - model fizjologiczny przegląd ogólny parametrów, ich zależności i relacji, jak również możliwych opcji leczenia. - model decyzyjny, zawiera informacje o różnych algorytmach leczenia ukierunkowanego na cel, które opisano dla praktyki klinicznej i opublikowano w literaturze medycznej. | Bez oceny |  |
| 86 | Drukowania danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć - drukowanie lokalne | Bez oceny |  |
| 87 | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | Bez oceny |  |
| 88 | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | Bez oceny |  |
| 89 | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi | Bez oceny |  |
| 90 | Kompatybilne cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej , posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu: tętnica udowa dorośli, tętnica promieniowa dorośli, tętnica łokciowa dorośli, tętnica ramienna ok. łokciowa dorośli, tętnica ramienna proksymalnie dorośli, tętnica pachowa dorośli, tętnica udowa dzieci | Bez oceny |  |
| 91 | Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE | Bez oceny |  |
| 92 | Książka gwarancyjna w języku polskim. | Bez oceny |  |
| 93 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Bez oceny |  |
| 94 | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego system monitorowania - w cenie oferty | Tak |  |
| 95 | Serwis na terenie Polski (podać adres) | Tak |  |

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 10

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.3  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia 2,8-6 bar?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.8  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z zasilaniem z wewnętrznej baterii na 180 minut pracy przy wszystkich rodzajach trybów i zakresach parametrów?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.14  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o wentylację ze wspomaganiem oddechu spontanicznego objętością?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 13

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.19  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją z automatycznego przełączania z  trybu wentylacji wspomaganej do awaryjnego trybu wentylacji kontrolowanej i odwrotnie w zależności od inicjacji przez pacjenta oddechu spontanicznego?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 14

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.25  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością regulacji kończenia fazy wdechowej w zakresie 10-85 % przepływu szczytowego oraz z unikalną funkcją automatycznego rozpoznania zakończenia fazy wdechowej?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.31  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z funkcją natlenowywania z 100% stężeniem tlenu  i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności  odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 16

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.32  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z częstością oddechów, w zakresie

1 - 100 oddechów/min?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 17

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.35  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulowanym czasem wdechu w zakresie 0,2 do 10,0 sekund?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 18

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

Lp.49  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z wydechową  objętością całkowitej wentylacji minutowej (w formie cyfrowej)?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 19

Pakiet nr 11- Respirator- 1 szt.

„Lp.74  Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z układem pomiarowym przepływu umieszczonym w obrębie obudowy respiratora (nieelektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość dezynfekcji i sterylizacji zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 20

Pakiet nr 1

„Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system monitorujący (Kardiomonitor – 6 szt. + centrala – 1 szt.) spełniający poniższe parametry techniczne:

| LP. | PARAMETRY GANICZNE | WYMÓG | Opis | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Wykonawca / Producent | # Podać |  |  |
| 2 | # Nazwa, typ i model urządzenia | # Podać |  |  |
| 3 | # Kraj pochodzenia | # Podać |  |  |
| 4 | # Rok produkcji – 2018 | # TAK |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe | # TAK |  |  |
| 6 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) | # TAK |  |  |
| 7 | Kardiomonitor o budowie modułowej z niezależnymi, przenoszonymi pomiędzy kardiomonitorami modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  |  |
| 8 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie | TAK |  |  |
| 9 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu min. 18 cali (rozdzielczość min. 1200 x 1000 pikseli) oraz przenoszone, niezależne moduły i akumulator w jednej, wspólnej obudowie | TAK |  |  |
| 10 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość użycia kardiomonitora podczas transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |  |
| 12 | Jednoczesna prezentacja min. 10 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | TAK |  |  |
| 13 | Trendy min. 72 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 15 s w całym okresie min. 72 h | TAK |  | 15 s – 0 pkt 10 s – 5 pkt 5 s i mniej – 10 pkt |
| 14 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania | TAK |  |  |
| 17 | Zapis w pamięci monitora min. 120 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz fal dynamicznych | TAK |  |  |
| 18 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, dwóch fal ciśnienia krwawego /w tym fali ICP/ i fali kapnograficznej) z okresu min. 72 h | TAK |  | z 72 h – 0 pkt. z 96 h – 5 pkt z 120 h – 10 pkt |
| 19 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |  |
| 21 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 h pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |
| 22 | Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do jednoczesnego przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora | TAK |  |  |
| 23 | Niezależny, przenoszony moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy - możliwość obserwacji 7 odprowadzeń EKG jednoczesnej po zakupie kabla 5 żyłowego | TAK |  | Jednocześnie 3 odprowadzenia z kabla 3 żyłowego - 0 pkt Jednocześnie 6 odprowadzeń z kabla 3 żyłowego – 10 pkt. |
| 24 | Niezależny, przenoszony moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor lub Masimo w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana i wyłączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec | TAK |  |  |
| 25 | Niezależny, przenoszony moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 100 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 różne mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką | TAK |  |  |
| 26 | Niezależny, przenoszony moduł do pomiaru temperatury w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15 – 45 °C - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych | TAK |  |  |
| 27 | Niezależny, przenoszony moduł do inwazyjnego pomiaru ciśnienia w dwóch kanałach jednocześnie w każdym kardiomonitorze - zakres pomiarowy: min. od minus 40 do plus 320 mmHg - 2 kanały: prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej i pulsu dla każdego kanału - prezentacja dwóch fal w sytuacji pomiaru w dwóch punktach ciała jednocześnie - wyposażenie do modułu: 2 kable interfejsowe i 2 przetworniki - dodatkowe wyposażenie (tylko 1 komplet na 6 kardiomonitorów): kabel z urządzeniem do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z 1 przetwornikiem do pomiaru (połączenie kabla do ICP z dowolnym gniazdem krwawego ciśnienia w dowolnie wybranym opisanym tutaj kardiomonitorze) | TAK |  |  |
| 28 | Niezależny, przenoszony moduł do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej w każdym kardiomonitorze - pomiar w zakresie min. 1-99 mmHg w strumieniu bocznym - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 0-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45 s - wyposażenie do modułu: linia pomiarowa z adapterem | TAK |  |  |
| 29 | Elementy do montażu ściennego do każdego kardiomonitora Tylko jeden stojak jezdny na 6 kardiomonitorów, wykonany ze stali nierdzewnej z półką i koszyczkiem na akcesoria do wykorzystania pod wybrany kardiomonitor | TAK |  |  |
| 30 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wszystkimi wymaganymi modułami i akumulatorem poniżej 10 kg | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 31 | Możliwość rozbudowy o temperaturę w 2 kanale, ciśnienie krwawe w 3 i 4 kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, nieinwazyjny pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, pomiar kapnometrii w głównym strumieniu, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem min. 4 fal dynamicznych | TAK |  |  |
| 32 | Centrala monitorująca do podglądu i archiwizacji 8 kardiomonitorów (w tym 6 opisanych powyżej) | TAK |  |  |
| 33 | Kolorowy monitor min. 18 cali (rozdzielczość min. 1200x1000 pikseli) | TAK |  |  |
| 34 | Monitor i hardware we wspólnej obudowie | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 35 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 h | TAK |  |  |
| 36 | Możliwość obserwacji 8 monitorowanych stanowisk jednocześnie na ekranie centrali | TAK |  |  |
| 37 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tylko EKG) | TAK |  |  |
| 38 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, mysz i klawiaturę komputerową | TAK |  |  |
| 39 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach | TAK |  |  |
| 40 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości i trendów z min. 72 godz. monitorowania | TAK |  |  |
| 41 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4 | TAK |  |  |
| 42 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali | TAK |  |  |
| 43 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor | TAK |  |  |
| 44 | Siec przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 | TAK |  |  |
| 45 | Dodatkowy ekran LCD min. 18 cali będący kopią ekranu centrali w dyżurce lekarskiej | TAK |  |  |
| 46 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów | TAK |  |  |
| 47 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |  |
| 48 | MONITOR DO RZUTU SERCA |  |  |  |
| 49 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: -bez użycia cewnika Swan-Ganza, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego - - oraz metodą: małoinwazyjną: drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, pomiar możliwy u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK |  |  |
| 50 | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: CO trend – trend rzutu serca, SV - objętość wyrzutowa, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, SVR - systemowy opór naczyniowy, CPO - moc pojemności minutowej, dPmx - kurczliwość lewej komory, HR częstość akcji serca, APsys Ciśnienie skurczowe, APdia Ciśnienie rozkurczowe, MAP średnie ciśnienie tętnicze, CVP ciśnienie żylne | TAK |  |  |
| 51 | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta, - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK |  |  |
| 52 | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. Mierzone parametry: Rzut minutowy z analizy konturu fali tętna COPC (CIPC), - Ciśnienie tętnicze krwi skurczowe Apsys, - Ciśnienie tętnicze krwi rozkurczowe Apdia, - Ciśnienie tętnicze krwi średnie MAP, - Częstość skurczów serca HR, - Ośrodkowe ciśnienie żylne CVP, - Objętość wyrzutowa SV (SVI), - Samoistne wahania objętości wyrzutowej SVV, - Samoistne wahania ciśnienia tętna PPV, - Obwodowy opór naczyniowy SVR (SVRI), - Wskaźnik kurczliwości lewej komory dPmax, - Rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej tdCO (tdCI) - Wskaźnik funkcji serca CFI - Całkowita objętość końcowo-rozkurczowa GEDV, (GEDI) - Objętość pozanaczyniowej wody płucnej EVLW, (ELWI) - Wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych PVPI, - Całkowita frakcja wyrzutowa GEF, - Moc użyteczna serca CP Objętość krwi krążącej w klatce piersiowej ITBV | TAK |  |  |
| 53 | Urządzenie umożliwiające rozszerzenia o moduł ciągłego (w czasie rzeczywistym) pomiaru saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istniejącego cewnika CVC. Mierzone parametry ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 – dostarczenie tlenu, VO2 – konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK |  |  |
| 54 | Urządzenie umożliwiające rozbudowę o pomiar densytometryczny tętna do określania stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej | TAK |  |  |
| 55 | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8” ekranie o wysokiej rozdzielczości – min. 800 x 480 pixel | TAK |  |  |
| 56 | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) Wyświetlanie wartości liczbowych częstości akcji serca, ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego. Wartość średnia ciśnienia tętniczego wyświetlana w nawiasie | TAK |  |  |
| 58 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy, klawisze funkcyjne, oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 59 | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych: |  |  |  |
| a | Ekran krzywej ciśnienia w czasie rzeczywistym, stałe wyświetlanie krzywej ciśnienia tętniczego zawierające znacznik skurczowego ciśnienia tętniczego. Możliwość jednoczesnego, ciągłego wyświetlania krzywej ośrodkowego ciśnienia żylnego | TAK |  |  |
| b | Ekran pola parametrów – wyświetlanie do dziewięciu parametrów w trzech polach parametrów. Pod parametrem wyświetlany czas jaki upłynął od ostatniego pomiaru metoda termodylucji lub od ostatniej kalibracji. Wyświetlanie wartości pomiarów, a także granic alarmów. Możliwość dowolnej zamiany wszystkich wyświetlanych parametrów indeksowanych na bezwzględne i z bezwzględnych na indeksowane. | TAK |  |  |
| c | Ekran przeglądu parametrów z systemem sygnalizacji świetlnej, Przedstawienie bieżących wartości wszystkich mierzonych parametrów, orientacja ikon żółtych i czerwonych wskazuje, czy wartość parametru jest powyżej czy poniżej zakresu normalnego. | TAK |  |  |
| d | Ekran SpiderVision dynamiczne przedstawianie wszystkich parametrów ciągłych, dowolny wybór od 3 do siedmiu ilości ramion pająka oraz wyświetlanych parametrów, diagram wyświetlany w kolorze zielonym do czasu, aż wyświetlane parametry pozostają w zakresie wartości normalnych lub docelowych, diagram wyświetlany w kolorze żółtym, gdy jeden z wyświetlanych parametrów wykracza poza zakres wartości normalnych lub docelowych, diagram wyświetlany w kolorze czerwonym, gdy dwa lub więcej z wyświetlanych parametrów wykracza poza zakres wartości normalnych lub docelowych. Obszary jaśniejsze podkreślają normalne lub docelowe wartości dla danego parametru. | TAK |  |  |
| e | Ekran profile wyświetlanie mierzonych parametry w zależności od ich pozycji względem podświetlonego normalnego / docelowego zakresu wartości. | TAK |  |  |
| f | Ekran trendy graficzne możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni. Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów wyświetlanych | TAK |  |  |
| 60 | Ekran pomocy, - informacja o podłączeniu, opisane kable i podłączenia cewnika między pacjentem i monitorem oraz jego modułami, dla każdej technologii pomiaru wyświetlony widok połączeń. - informacja o parametrach szczegółowe informacje tekstowe dotyczące wszystkich mierzonych parametrów z uwzględnieniem grup parametrów: wydajność, obciążenie wstępne, obciążenie następcze, kurczliwość, funkcja organów, - model fizjologiczny przegląd ogólny parametrów, ich zależności i relacji, jak również możliwych opcji leczenia. - model decyzyjny,zawiera informacje o różnych algorytmach leczenia ukierunkowanego na cel, które opisano dla praktyki klinicznej i opublikowano w literaturze medycznej. | TAK |  |  |
| 61 | Drukowania danych poprzez - wirtualne drukowanie z portu USB - drukowanie poprzez sieć - drukowanie lokalne | TAK |  |  |
| 62 | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | TAK |  |  |
| 63 | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LANdo podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | TAK |  |  |
| 64 | Czujnik do pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kompatybilny ze stosowanym na oddziale przetwornikiem do pomiaru inwazyjnego ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |  |
| 65 | Kompatybilne cewniki tętnicze do pomiaru termodylucji przezpłucnej , posiadające prowadnicę wykonaną z nitinolu, umożliwiające pomiar z dostępu: tętnica udowa dorośli, tętnica promieniowa dorośli, tętnica łokciowa dorośli, tętnica ramienna ok. łokciowa dorośli, tętnica ramienna proksymalnie dorośli, tętnica pachowa dorośli, tętnica udowa dzieci | TAK |  |  |
| 66 | Menu w języku polskim | TAK |  |  |
| 67 | Waga urządzenia nie więcej niż 3 kg | TAK |  |  |
| 68 | Ramię do mocowania monitora | TAK |  |  |
| 69 | Dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, certyfikat CE | TAK |  |  |
| 70 | Książka gwarancyjna w języku polskim. | TAK |  |  |
| 71 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
| 72 | Instalacja, montaż i szkolenie personelu obsługującego urządzenie - w cenie oferty | TAK |  |  |
| 73 | Serwis na terenie Polski (podać adres) | TAK |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie (parametry techniczne) ale pod warunkiem, że do systemu będzie zaoferowany jeden moduł transportowy z pomiarem EKG, SpO2, NIBP, temperatura w dwóch kanałach jednocześnie wraz z akcesoriami do pomiarów, który będzie kompatybilny z każdym opisanym w pytaniu kardiomonitorem.

Parametry techniczne będą oceniane następująco:

| 7 | Kardiomonitor o budowie modułowej z niezależnymi, przenoszonymi pomiędzy kardiomonitorami modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK | 1 godz. - 0 pkt > 1 godz. - 5 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu min. 18 cali (rozdzielczość min. 1200 x 1000 pikseli) oraz przenoszone, niezależne moduły i akumulator w jednej, wspólnej obudowie | TAK | 18 cali – 0 pkt > 18 cali 10 pkt |  |
| 13 | Trendy min. 72 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 15 s w całym okresie min. 72 h | TAK | 72 h – 0 pkt > 72 h - 10pkt |  |
| 21 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 h pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Niezależny, przenoszony moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy - możliwość obserwacji 7 odprowadzeń EKG jednoczesnej po zakupie kabla 5 żyłowego | TAK | Jednocześnie 3 odprow. z kabla 3 żyłowego – 0 pkt Jednocześnie 6 odprow. z kabla 3 żyłowego –10 pkt |  |
| 30 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wszystkimi wymaganymi modułami i akumulatorem poniżej 10 kg | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 34 | Monitor i hardware we wspólnej obudowie | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 45 | Dodatkowy ekran LCD min. 18 cali będący kopią ekranu centrali w dyżurce lekarskiej | TAK/NIE | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Pytanie 21

„Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (broszury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych               danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych autoryzowany dystrybutora oraz oświadczenia, iż              oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego?  Materiały  informacyjne               producenta maja charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można                wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego                   w konkretnym postępowaniu.”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 22

„Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-60o?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 23

„Czy Zamawiający oprócz wagi nałóżkowej opisanej w pakiecie 14 wymaga dostarczenia wagi               najazdowej opisanej w pakiecie 6 jako wyposażenie?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jedynie wagi opisanej w pakiecie nr 14.

Wykreśla w pakiecie 6   poz. 32  - wyposażenie : wagę najazdową 1 kpl.

Pytanie 24

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pkt. 7   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową                              z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży               leków pacjentowi.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z trybem             dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.”

Odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 26

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili w infuzji jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej                infuzji.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pkt. 12   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku,                    skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego                                i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i najbardziej używane parametry dotyczące   programowania leków do podaży.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 27

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pkt. 14   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową                  z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez wyświetlania koncentracji leku, która jest ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy oddziału, który jest nadawany  w pompie  w menu?”

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 28

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pyt. 21   Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez               alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek               wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.”

Odpowiedź:

Nie.

„ Pyt.  23  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 29

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pyt. 24    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z                       obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 30

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pyt. 25  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością komunikacji pomp umieszczanych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN bez graficznego rozmieszczenia                 łóżek na oddziale ? Duży i czytelny opis w zupełności wystarcza do logicznego rozpracowania miejsc umiejscowienia pomp.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pyt. 27  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 32

Pakiet 5 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

„Pyt. 30  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania baterii do pełna  w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Pakiet 5 – stacje dokujące

„Pyt. 5  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą wykonaną                         z tworzywa typu aluminium ? Wysokiej klasy i jakości aluminium sprawia, że stacja jest bardzo         trwała i niezawodna. Dodatkowe awaryjne zasilanie akumulatorowe wbudowane w stacji dodatkowo sprawia, że pompy w przypadku awarii  zasilania w szpitalu nie zostaną zakończą pracy.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 34

Pakiet 5 – stacje dokujące

„Pyt. 6  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stację dokującą o wadze do 7 kg ? Stacja dokująca nie jest elementem często przenoszonym, w większości przypadków stacja            zamontowana jest na stojaku lub szynie poziomej.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 35

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 1 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez możliwości podaży krwi oraz preparatów krwiopochodnych ?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 36

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pkt. 8  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową                                   z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE,

Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki najczęściej stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży                 leków pacjentowi.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 37

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem                 dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak                                      i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z infuzją                  profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili w infuzji jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 39

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pkt. 13   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku,                     skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego                                     i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i najbardziej używane parametry dotyczące       programowania leków do podaży.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 40

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pkt. 15   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji                jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora,  aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez wyświetlania koncentracji leku, która jest  ustawiana podczas programowania trybu oraz bez nazwy oddziału, który jest nadawany w pompie  w menu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 22   Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy objętościowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez               alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek                   wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 42

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 24 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową bez zintegrowanej                           z obudową rączki do przenoszenia urządzenia? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji                       założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 43

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 25  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością komunikacji pomp umieszczanych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN bez graficznego rozmieszczenia                łóżek na oddziale ? Duży i czytelny opis w zupełności wystarcza do logicznego rozpracowania miejsc umiejscowienia pomp.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 27  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 45

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 29  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 46

Pakiet 5 - pompa perystaltyczna – pompa objętościowa

„Pyt. 30  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu nr 8, wzór umowy

„Prosimy o odstąpienie wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego, instalacji i montażu      w zakresie Pakietu nr 8. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej, biorąc także pod uwagę, że dostarczony przez nas sprzęt jest gotowy do użycia w momencie dostawy, bez konieczności zakupu jakichkolwiek zakupów       i inwestycji.”

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 8 odstępuje od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego, instalacji i montażu i dopuszcza dostawę za pomocą firmy kurierskiej.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu nr 8 poz 1

„Czy Zamawiający dopuści laryngoskop ze zintegrowanym światłowodem o średnicy 4.5 mm?”

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 50

„1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych          i krwi, urządzenie ogrzewające w systemie suchym, o budowie modułowej, przeznaczone do pracy ciągłej. Zestaw składa się z jednostki sterującej z przewodem zasilającym, ogrzewacza. Do systemu             dedykowane wkłady jednorazowe dla jednego pacjenta o czasie użycia 24 godziny. Temperatura  grzania ustalona na stałym poziomie 40oC, bez potrzeby regulacji. Przepływ maksymalny 200 ml/min. Czas ogrzewania do osiągnięcia zadanej temperatury do 18 sekund od wypełnienia wkładu.                Możliwość umieszczenia ogrzewacza w odległości kilkunastu centymetrów od miejsca wlewu w celu zminimalizowania utraty temperatury podawanych płynów. Stopień ochrony ogrzewacza minimum IP67 zapewniający możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut, na głębokość do 91 cm,   klasa I, Typ BF. zasilanie 100-240 VAC ˜47-63Hz. Urządzenie wyposażone w alarmy wizualne oraz dźwiękowe do sygnalizowania gdy temperatura płynu infuzyjnego wyniesie > 45°C oraz               automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temp. płynu wyniesie powyżej 42 °C”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51

###### Pakiet nr  3: Urządzenie do podgrzewania pacjentów- koce grzewcze dla pacjentów wraz z kontrolerami grzewczymi

Pkt. 5

„Prosimy o dopuszczenie wymiarów: 24,8 x 28 x 34,3 cm”

Odpowiedź:

Zamwawiający dopuszcza.

Pkt. 10

„Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej o mocy 1400W, z elementem grzejnym o mocy 700W”

Odpowiedź:

Nie.

Pkt. 11

„Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylnej grzewcza kołderki  do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych i dopuszczenie kołder w wersji mikrobiologicznie czystej.”

Odpowiedź:

Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 12 i 13

„Prosimy o dopuszczenie filtracji powietrza za pomocą filtra Hepa 0,2µm o wydajności 99,97%, wbudowanego w jednostce grzewczej, z możliwością wymiany”

Odpowiedź:

Nie.

Pkt. 15

„Prosimy odstąpienie od wymogu niepalności NFPA 99”

Odpowiedź:

Nie.

Pkt. 18

Prosimy o odstąpienie od wymogu uchwytu do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 20
„Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego cztery zakresy regulacji temperatury: 32°C / 38°C / 43°C /Temp. otoczenia oraz 2 zakresy regulacji prędkości nawiewu”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 21
„Prosimy o dopuszczenie wskaźnika świetlnego zmiany zakresu pracy”

Odpowiedź:
Nie.

Pkt. 22
„Dopuszczenie dwóch prędkości nawiewu – 1274 l/min i 793 l/min – do wyboru z panelu sterowania”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 23
„Prosimy o dopuszczenie czujników temperatury wbudowanych wewnątrz jednostki grzewczej, wskazujących temperaturę powietrza na wyjściu z jednostki.”

Odpowiedź:

Nie.

Pkt. 24, 25, 26
Prosimy o dopuszczenie czujników w budowanych w jednostce grzewczej oraz systemu odłączenia ogrzewania i nawiewu w przypadku przekroczenia temp. 55OC z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz wskaźnika osiągnięcia zadanej temperatury, wskaźnika przekroczenia temperatury, wskaźnika awarii systemu.

Odpowiedź:

Nie.

Pkt. 29 
Prosimy o dopuszczenie koców o wymiarach 195 x 100 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52

Dotyczy: Zadanie nr 11 – Respirator

1 - Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do przetargu wysokiej klasy respirator    o następujących parametrach:?

| I. | INFORMACJE OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji 2018- urządzenie fabryczne nowe |
| II. | OPIS PARAMETRÓW |
| 1 | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej na oddziałach Intensywnej Terapii. |
| 2 | Respirator o wadze nie większej niż 14 kg z akumulatorem. |
| 3 | Przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych dla pacjentów od 6kg, wyposażony w odpowiednie algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta. |
| 4 | Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia i przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej lub postawieniu na kolumnie. |
| 5 | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz, możliwość zasilania niskonapięciowego. |
| 6 | Zasilacz wbudowany w jednostkę główną. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciagnięciem kabla zasalającego. |
| 7 | Wbudowany akumulator gwarantujący awaryjne zasilanie pracy respiratora przez ≥ 200 minut |
| 8 | Respirator sterowany jedynie dotykowo z ekranem wysokiej rozdzielczości WXGA, o pojedynczej matrycy min. 1280x800 pikseli. |
| 9 | Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 13 cali z możliwością regulacji jasności ekranu w zakresie co najmniej 11 poziomów. |
| 10 | Wymiary nie przekraczające: 35x25x 35cm |
| 11 | Trendy mierzonych parametrów monitoringu - co najmniej 6 miesięcy oraz zapis krzywych full disclosure Z ostatnich 10 dni. |
| 12 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych- min. 2000. |
| 13 | Możliwość zapisania wszystkich zdarzeń alarmowych, krzywych i parametrów monitoringu oraz transferu do oprogramowania PC za pomocą USB. Program do przeglądania danych dostępny na platformę Windows bez dodatkowych kosztów. |
| 14 | Możliwość zachowania zapisów w przypadku awarii zasilania prądem: min 72 h. |
| 15 | Możliwość rozbudowy o pomiar co najmniej następujących parametrów: SpO2 · CO2 |
| 16 | Zasilanie wewnętrzne respiratora w powietrze za pomocą wbudowanej turbiny, kompresora lub tłoka o maksymalnym przepływie ≥ 260 L/min. |
| 17 | Zasilanie zewnętrzne respiratora w tlen medyczny z centralnej sieci szpitalnej ≥ 1 – 7 bar / 0-110 L/min |
| III. | PARAMETRY USTAWIALNE |
| 1 | VCV/ V-AC oraz PCV/ P-AC |
| 2 | VC-SIMV / PC-SIMV |
| 3 | PSV |
| 4 | PEEP / CPAP |
| 5 | BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV. |
| 6 | NIV Możliwość wentylacji za pomocą maski. Wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną oraz sygnalizacja wizualna i dźwiękowa dla każdego pojedyńczego oddechu. |
| 7 | Wentylacja bezdechu co najmniej następujących trybach: VCV, PCV, P-AC, V-AC, VC-SIMV, PC-SIMV. |
| 8 | Oddech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie wykonanie mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. |
| 9 | PRVT, AutoFlow, APV, VC+, TargetVent |
| 10 | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC z możliwością ustawienia średnicy rurki w zakresie od: min. 2,5–10 mm oraz możliwością kompensacji w zakresie: min. od 10 – 100%. |
| 11 | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej bez możliwości wyłączenia. |
| 12 | Westchnienia Respirator musi posiadać możliwość ustawiania westchnień. Możliwość ustawienia: min. amplituda, częstość i liczba westchnień. |
| 13 | S Wentylacja spontaniczna |
| 14 | S/T Wentylacja spontaniczna synchronizowana |
| 15 | T Wentylacja synchronizowana |
| 16 | Możliwość programowania dwóch zależnych trybów wentylacji dla pacjentów oddychających spontanicznie oraz dla pacjentów nieoddychających. Automatycznie przełączanie się miedzy trybami w przypadku wykrycia samodzielnych oddechów pacjenta jak również uruchomienie wentylacji wymuszonej w przypadku braku oddechu pacjenta. |
| 17 | Wentylacja z obowiązkową objętością minutową według wzoru Otis’a typu MMV, ASV, AVM |
| IV. | PARAMETRY REGULOWANE |
| 1 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać możliwość regulacji częstości oddechów w zakresie: min. 5-120/min. |
| 2 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji objętości oddechowej w zakresie: min. 40-2500ml. |
| 3 | Czas wdechu. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu wdechu w zakresie: min. 0,1 – 10 sekund. |
| 4 | Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia czasu plateau pomiędzy wdechem a wydechem w zakresie: min. 0 – 70% czasu wdechu. |
| 5 | Ciśnienie wdechowe. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie: min. 5 – 100 cm H2O. |
| 6 | Ciśnienie wspomagania. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia wspomagania w zakresie: min. 0 – 100 cmH2O. |
| 7 | Ciśnienie PEEP/CPAP. Respirator musi posiadać możliwość regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie: min. 0–50 cmH2O. |
| 8 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji poziomu wysokiego ciśnienia w zakresie: min. 2–60 cmH2O. |
| 9 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV. Respirator musi posiadać możliwość regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego w zakresie: min. 0–50 cmH2O. |
| 10 | Czas trwania wysokiego poziomu ciśnienia. Respirator musi posiadać możliwość regulacji czasu trwania wysokiego poziomu ciśnienie w zakresie: min. 0,1 – 55 s. |
| 11 | Płynnie regulowany czas narastania ciśnienia. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem regulowaną w zakresie: min. 0-2000 ms manualnie oraz automatycznie |
| 12 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej. Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia Respirator musi posiadać funkcję regulowanego procentowo kryterium zakończenia fazy wdechowej w zakresie: min. 5-90% manualnie oraz automatycznie |
| 13 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 20 l/min. |
| 14 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta w zakresie: min. 0,1 do 15 cmH2O |
| 15 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator musi posiadać możliwość regulacji stężenia tlenu w zakresie: 21 do 100% co 1%. |
| 16 | Możliwość wyboru krzywej przepływu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca dobór krzywej przepływu: min. prostokątna, opadająca 100% i opadająca 50%. |
| 17 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej/wydechowej. Respirator musi umożliwiać wykonanie manewru przedłużenia fazy wdechowej/wydechowej: w zakresie do max. 10 sekund. |
| 18 | Natychmiastowa podaż 100% tlenu. Respirator musi posiadać funkcję umożliwiająca w czasie ≥ 2 minut podaż 100% tlenu |
| V. | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI |
| 1 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika: min. krzywe i parametry cyfrowe. |
| 2 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu. Możliwość używania czujnika jednorazowego oraz wielorazowego. |
| 3 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej. |
| 4 | Częstość oddechów. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. |
| 5 | Częstość oddechów spontanicznych. Respirator musi posiadać pomiar częstości oddechów spontanicznych i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. |
| 6 | Objętość pojedynczego oddechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości wdechowej oraz wydechowej pojedynczego oddechu i wyświetlać zmierzoną wartość w formie cyfrowej. |
| 7 | Objętość wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową oraz wdechową w formie cyfrowej. |
| 8 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wdechową i wydechową w formie cyfrowej. |
| 9 | Pomiar szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru szczytowego przepływu wydechowego i wdechowego i wyświetlania w formie cyfrowej. |
| 10 | Ciśnienie szczytowe. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru zmierzonej wartości ciśnienia szczytowego i wyświetlania w formie cyfrowej. |
| 11 | Średnie ciśnienie. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wartości ciśnienia średniego i wyświetlania w formie cyfrowej. |
| 12 | Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego rzeczywistego stosunku I:E w formie cyfrowej. |
| 13 | Ciśnienie plateau. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia Plateau w formie cyfrowej. |
| 14 | Ciśnienie PEEP / CPAP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej wartości ciśnienia końcowo-wydechowego w formie cyfrowej. |
| 15 | Ciśnienie AutoPEEP. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia AutoPEEP formie cyfrowej. |
| 16 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonego ciśnienia okluzji w formie cyfrowej. |
| 17 | Pomiar NIF. Respirator musi posiadać możliwość wyświetlania zmierzonej negatywnej siły wdechowej. |
| 18 | Podatność statyczna. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. |
| 19 | Podatność dynamiczna. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru dynamicznej podatności oddechowej płuc wyświetlanej w formie cyfrowe |
| 20 | Opory wdechowe i wydechowe płuc pacjenta. Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe i wydechowe płuc i wyświetlić wartość pomiarową w formie cyfrowej. |
| 21 | Indeks dyszenia RSB. Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej. |
| 22 | Wysiłek pacjenta PTP. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru wysiłku oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. |
| 23 | Praca oddechowa pacjenta WOB. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru pracy oddechowej wyświetlanej w formie cyfrowej. |
| 24 | Stała czasowa wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stałej czasowej wydechu wyświetlanej w formie cyfrowej. |
| 25 | Czas trwania wdechu i wydechu. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu oraz wydechu wyświetlanego w formie cyfrowej. |
| 26 | Czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru czasu trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniem wyświetlanych w formie cyfrowej. |
| 27 | Stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego. Respirator musi posiadać możliwość pomiaru stosunku czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego wyświetlanego w formie cyfrowej. |
| 28 | Możliwość dowolnej konfiguracji wyświetlenia ≥ 8 krzywych lub pętli do wyboru przez Użytkownika. Możliwość ustawiania pętli referencyjnej oraz wykonywania rzutu ekranu |
| 29 | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |
| 30 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |
| 31 | Możliwość zapamiętywania układu wyświetlania jako profile użytkownika: min. 9 profili. |
| 32 | Protokół podsumowujący poprawność ustawień wentylacji informujący operatora o jej skuteczności. Rozróżnialny w min. 3 kolorach obrazujących jakość wentylacji |
| VI. | ALARMY |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta. Co najmniej dwa stopnie ważności alarmów o odmiennej sygnalizacji wizualnej oraz dźwiękowej. |
| 2 | Regulacja głośności alarmów. Respirator musi mieć możliwość regulacji głośności alarmów co najmniej 4 poziomu głośności regulowane |
| 3 | Regulacja wartości granicznych alarmu. Respirator musi mieć możliwość regulacji granic alarmowych manualnie oraz automatycznie dopasowane w odniesieniu do stanu pacjenta. |
| 4 | Zaniku zasilania sieciowego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. |
| 5 | Zaniku zasilania bateryjnego. Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. |
| 6 | Niskiego ciśnienia tlenu. Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. |
| 7 | Wysokiego / Niskiego stężenia tlenu. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim stężeniu tlenu. |
| 8 | Wysokiej / Niskiej objętości minutowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej objętości minutowej. |
| 9 | Wysokiego / Niskiego ciśnienia. Respirator musi informować obsługę o wysokim oraz niskim ciśnieniu. |
| 10 | Wysokiej / Niskiej częstości oddechów. Respirator musi informować obsługę o wysokiej oraz niskiej częstości oddechów. |
| 11 | Wysokiej / Niskiej objętości oddechowej. Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. |
| VII. | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 1 | Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |
| 2 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień. |
| 3 | Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. |
| 4 | Możliwość wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wzrostu oraz płci pacjenta |
| 5 | Respirator musi posiadać Autotest aparatu wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. |
| 6 | Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. |
| 7 | Port Ethernet do połączenia z siecią LAN |
| 8 | Port RS 232 do połączenia z systemem centralnego monitoringu. |
| 9 | Możliwość montażu przycisku Nurse Call (przywołanie personelu). |
| 10 | Port USB do przesyłania danych oraz do aktualizacji oprogramowani: min. 2 porty |
| 11 | Port do podłączenia dodatkowego ekranu |
| 12 | Protokół HL7 |
| 13 | Możliwość rozbudowy o nebulizator do podawania leków regulowany z poziomu monitora. |
| 14 | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi z możliwością sterylizacji w autoklawie. |
| 15 | Możliwość rozbudowy o funkcję noworodkowe i tryb nCPAP |
| 16 | Blokada ekranu zabezpieczająca przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji. |
| 17 | Trzy definiowane przez użytkownika poziomy dostępu do funkcji respiratora z możliwością blokady hasłem |
| 18 | Dodatkowo graficzna pomoc dotycząca przyłączy respiratora dostępna na ekranie. |
| 19 | Wbudowany film instruktażowy dotyczący użytkowania aparatu wyświetlany na monitorze respiratora. |
| 20 | Oprogramowanie w języku polskim. Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu. Wersja elektroniczna wbudowana w aparat. |
| 21 | Możliwość wentylacji układami jednoramiennymi oraz dwuramiennymi – zarówno jedno- jak i wielorazowymi |
| 22 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy |
| 23 | Respirator na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą. |
| 24 | Gwarancja min. 24 m-ce, autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski. |
| 25 | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 26 | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu |

Odpowiedż:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Parametry techniczne będą oceniane następujaco:

-  Panel obsługi respiratora bez przycisków i pokręteł. Ekran dotykowy – obsługa wyłącznie przy

pomocy dotyku.   Tak – 10 pkt       Nie   -   0 pkt

-   Zasilanie akumulatorowe respiratora na min. 240min.    Tak – 10 pkt       Nie -  0 pkt

-   Elektroniczna instrukcja obsługi wbudowana w aparat.   Tak – 10 pkt      Nie -  0 pkt

-  Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane w szerokim zakresie min – 1 do 20 cmH2O

Tak -  5 pkt    Nie – 0 pkt

-   Ciśnienie wspomagania PSV ( regulacja w szerokim zakresie 0 – 95 cmH2O

Tak -  5 pkt    Nie – 0 pkt

-   PEEP regulacja w szerokim zakresie 1 – 50 cmH2O     Tak – 5 pkt      Nie – 0 pkt

-   Praca oddechowa pacjenta ( w formie cyfrowej)   Tak – 5 pkt   Nie – 0 pkt

Pytanie 53

Dotyczy: Pakiet 12 – Wózek do kąpieli pacjentów

„ (poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjentów z hydrauliczną regulacją wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 48-87 cm? Oferowany parametr  jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Tak

„Pytanie 2 (poz. 4)

Czy Zamawiający dopuści wózek do kąpieli pacjentów o stałej długości leża 1900 mm ?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 54

Dot.: PAKIETU NR 1

„Zwracam się z prośbą o podanie ilości monitorów do pomiaru rzutu serca wymienionych              w punkcie 78 załącznika nr 1 do postępowania 11/ZP/2018.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga 2 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca wymienionych w punkcie 78          w Pakiecie 1 opis przedmiotu zamówienia.

Dot.: PAKIETU NR 1

„Czy Zamawiający dopuści monitor do pomiaru rzutu serca, którego rok produkcji to 2017?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitor do pomiaru rzutu serca z 2017 roku produkcji.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 08.05.2018 r.