Oznaczenie sprawy:12/ZP/2020 Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET 1 - Testy identyfikacyjne i testy do oznaczania lekowrażliwości oraz materiały zużywalne do automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR wraz z dzierżawą automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR na 24 miesiące

OPIS PRZEDMIOTU	NR KATALOGOWY	ILOŚĆ SZTUK W OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM	ILOŚĆ PEŁNYCH OPAK.	CENA 1 OPAK. NETTO / w PLN	STAWKA % VAT	CENA 1 OPAK. BRUTTO / w PLN	WARTOŚĆ NETTO / w PLN	WARTOŚĆ VAT / w PLN	WARTOŚĆ BRUTTO / w PLN
Testy identyfikacyjne
Bakterie Gram ujemne		20	50
Bakterie Gram dodatnie		20	30
Neisseria, Haemopfilus		20	5
Drożdżaki		20	5
Beztlenowce, Corynebacterium		20	5
Testy do oznaczania lekowrażliwości
Bakterie Gram ujemne		20	50
Bakterie Gram dodatnie		20	50
Drożdżaki		20	5
						SUMA:
Dodatkowe odczynniki, kontrole / i części zużywalne niezbędne / do dzierżawionego analizatora
Wykonawca wpisuje odpowiednią ilość odczynników, kontroli i materiałów zużywalnych w stosunku do planowanych ilości badań
						Ogółem:

    1. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR BAKTERIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI W MIC I SIR – 1 SZTUKA

Lp.	Parametr wymagany/opis		Parametr / Oferowany/opis			UWAGI
Automatyczny analizator używany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2011 roku- dzierżawa na 24 miesiące
I.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE PODSTAWOWE
1.	Analizator w pełni automatyczny: pełna automatyzacja wykonywanych badań: napełnianie testów, inkubacja, odczyt, usuwanie testów po odczycie w aparacie	TAK
2.	Identyfikacja następujących drobnoustrojów: / gram ujemne, / gram dodatnie, / Neisseria, Haemophilus, / bakterie beztlenowe / drożdżaki	TAK
3.	Oznaczanie lekowrażliwości: / gram ujemne, / gram dodatnie, / drożdżaki / możliwość wykonania lekowrażliwości dla S. pneumoniae	TAK
4.	Identyfikacja mechanizmów oporności, takich jak: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC	TAK
5.	Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane	TAK
6.	Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez użytkownika	TAK
7.	Jednoczesna inkubacja minimum 15 testów	TAK
8.	Całość systemu wyposażona w komputer (umożliwiający przechowywanie danych o pacjentach, analizy statystyczne, kontrole jakości wykonywanych badań, a także odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację w oparciu o LIS) oraz sprawną drukarkę	TAK / Podać informację
9.	Kompletne testy do identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów bez konieczności dodawania dodatkowych odczynników	TAK
10.	Graficzna wersja / oprogramowania	TAK
11.	Wyniki lekowrażliwości w MIC zgodne z aktualnymi zaleceniami EUCAST	TAK
12	Sredni czas oczekiwania na wyniki identyfikacji i lekowrażliwosci dla większości patogenów 6-8 godzin	TAK
II.	DODATKOWE WYPOSAŻENIE
1.	Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny	TAK / Podać nazwę
2.	Nowy dyspenser służący do odmierzania zawiesiny bakteryjnej	TAK / Podać nazwę
III.	PARAMETRY PUNKTOWANE/OCENIANE
1.	W czasie obowiązywania umowy – serwis aparatu zdalnie poprzez bezpieczne połączenie w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania aktualizacji, udzielania pomocy merytorycznej, personelowi pracowni mikrobiologii	TAK/NIE / TAK – 100 pkt / NIE – 0 pkt
IV.	PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE DODATKOWE
1.	Bezpłatna instalacja analizatora, szkolenie personelu w zakresie jego obsługi w miejcu indtalacji	TAK
2.	Bezpłatny autoryzowany serwis przez całą dobę w trakcie trwania umowy – wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej oraz zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego automatycznego analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych	TAK
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK

Miesięczna dzierżawa aparatu nie może być wyższa niż 200,00 zł Netto