Samodzielny Publiczny 				                             Proszowice, dnia 24.11.2016 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Kopernika 13

32-100 Proszowice

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na Dostawę fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu B  wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                   w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2016

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawcę, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Czy Zamawiający dopuści ambulans wyposażony w przejście pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, zgodne z PN EN 1789?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 2

„Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego usytuowanego w przedziale medycznym na prawej ścianie przy fotelu obrotowym, z możliwością m. in. załączania świateł zewnętrznych LED tzw. oświetlenie robocze, załączania wentylatora dachowego (zasys i wyciąg) , panelu opartego o wyłączniki marki Hella, informującymi o załączeniu lub wyłączeniu odbiornika poprzez pozycję w jakim są ustawione, bez dodatkowej kontrolki.”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

„Zamawiający wymaga aby fotel montowany w przedziale medycznym, u wezgłowia noszy, tyłem do kierunku jazdy był nie obrotowy, przesuwny wzdłuż osi pojazdu na długości min. 20 cm, umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie, wyposażony w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek. Fotel ten także wyposażony w zintegrowany z oparciem fotelik do transportu dzieci o wadze od 10 kg do 25 kg wyposażony w autonomiczne pasy zabezpieczające.”

„Pragniemy zapytać, czy w przypadku zaoferowania ambulansu z przejściem Zamawiający dopuści fotel montowany u wezgłowia noszy, nie obrotowy, z podnoszonym do pionu siedziskiem, regulowanym zagłówkiem, regulowanym kątem oparcia pleców,  zintegrowanym pasem bezpieczeństwa, możliwością przesuwu w zakresie 50 cm, bez dodatkowego zintegrowanego z fotelem systemu umożliwiającego transport dzieci?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zgodne z PN EN 1789.

- Pytanie 4

- „Czy w przypadku ambulansu z przejściem pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną

- kierowcy, Zamawiający dopuści ambulans bez interkomu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

- „Czy Zamawiający dopuści system wyłącznie kamery biegu wstecznego z wyświetlaczem w

- lusterku wstecznym, bez systemu rejestracji, bez dodatkowych kamer na przedział medyczny

- oraz kamery rejestrującej obraz przed ambulansem?

W przypadku zastosowania kamery biegu wstecznego prosimy także o dopuszczenie

ambulansu bez czujników parkowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

„Czy zamawiający dopuści ambulans bez dodatkowych  niebieskich  świateł ostrzegawczych

montowanych  w błotnikach przednich, na lusterkach oraz w tylnej części nadwozia, znacznie

wpływających na cenę?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

- „Czy Zamawiający dopuści trwałe panele sterujące odbiornikami w przedziale medycznym oraz w kabinie kierowcy, oparte o sprawdzone, niezawodne wyłączniki Hella, panele nie dotykowe?”

- Odpowiedź:

- Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 8

- „Prosimy o usunięcie z §1 Wzoru Umowy punktu nr 2.  Pragniemy nadmienić, że istnieje prawdopodobieństwo, iż w chwili podpisania umowy nie będziemy posiadali jeszcze danych o pojeździe bazowym w tym karty pojazdu, które wymaga Zamawiający.”

- Odpowiedź:

- Tak. Treść punktu 2 w §1 wzoru umowy zostanie usunięte.

- Pytanie 9

- „Zamawiający w § 6 pkt. 6 Wzoru Umowy wymaga aby oferta zawierała bezpłatne przeglądy gwarancyjne pojazdu bazowego co oczywiście wpłynie na cenę. Prosimy o podanie przewidywanych rocznych przebiegów ambulansu będącego przedmiotem postępowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje 35 000 km rocznego przebiegu ambulansu będącego

przedmiotem postępowania.

Pytanie 10

- „Dot. §7 pkt 1 Wzoru Umowy. Z uwagi na obowiązujące w naszej spółce procedury, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia w dostawie z 2% na 0,2%”

- Odpowiedź:

- Tak. Zamawiający zmniejszy kary umowne na proponowane w pytaniu.

- Pytanie 11

- „Dot. §7 pkt 2 Wzoru Umowy. Z uwagi na obowiązujące w naszej spółce procedury, prosimy o zmniejszenie wysokości kary za odstąpienie od umowy z 10% na 5% wartości ceny sprzedaży”

- Odpowiedź:

- Tak. Zamawiający zmniejszy kary umowne na proponowane w pytaniu.

Pytanie 12

„Dotyczy Respirator:

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy renomowanego europejskiego producenta firmy Weinmann model Medumat Standard A o zasilaniu pneumatycznym ze sterowaniem elektronicznym zasilanym baterią, w którym regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej realizowana jest w potencjometrów oddzielnych potencjometrów, respirator umożliwia podaż 100% O2 i mix tlenowy 60%, z manometrem ciśnienia z zakresem pomiaru -20 do 80 cm H20, umożliwiający wykonywanie przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji jako zintegrowany element trybu IPPV?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

„Dotyczy Ssak elektryczny:

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak elektryczny posiadający regulowaną siła ssania  w zakresie -0,1 do -0,8 bar realizowana za pomocą dedykowanych klawiszy pełniących jednocześnie funkcję manometru oraz podświetlane wskaźniki przy klawiszach sterujących umożliwiające odczyt wybranego podciśnienia w warunkach ograniczonej widoczności, bez dedykowanej torby transportowej z paskiem i kieszenią na akcesoria, o wadze ok. 4,5 kg, wyposażony w wielorazowy pojemnik na jednorazowe wkłady?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.11.2016 r.