Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2019                                                             Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

|  |  | Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Parametry oferowane TAK / NIE lub opisać/ |
| 1. | Oferent / Producent |  |  |
| 2. | Nazwa i typ |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |  |
| DIATERMIA MONO i BIPOLARNA - 1 szt. |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019 |  |  |
| 2. | Wyświetlacz kolorowy TFT do komunikacji aparat – użytkownik. |  |  |
| 3. | Możliwość Integracji urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka do koagulacji w osłonie argonu, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej. |  |  |
| 4. | Możliwość współpracy z preparatorem tkanek miękkich przy użyciu soli fizjologicznej.Parametr punktowany– TAK-10 pkt ,NIE – 0 pkt |  |  |
| 5. | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm włącznie z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji. |  |  |
| 6. | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy. |  |  |
| 7. | Pamięć około 40 programów i zapisanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora. Parametr punktowany – więcej niż 40 – 5 pkt |  |  |
| 8. | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego. |  |  |
| 9. | Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego. |  |  |
| 10. | Oprogramowanie do obsługi systemu w języku polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w języku polskim. |  |  |
| 11. | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 2 bierne – min. 1 argonowe – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5mm i 4mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów). Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) |  |  |
| 12. | Moc cięcia monopolarnego 300W. |  |  |
| 13. | Minimum 3 rodzaje cięcia monopolarnego w tym jedno do pracy w środowisku wodnym. |  |  |
| 14. | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas cięcia monopolarnego dla każdego z trybów min. 6. Parametr punktowany - więcej niż 6 – 5 pkt |  |  |
| 15. | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej: łagodna, forsowna, natryskowa, preparująca o min. mocy 100W. |  |  |
| 16. | Możliwość min. 2-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji dla każdego rodzaju koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy. |  |  |
| 17. | Cięcie bipolarne o mocy min. 370 W w roztworze soli fizjologicznej dla 8 efektów hemostatycznych. |  |  |
| 18. | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W dla 8 efektów hemostatycznych. |  |  |
| 19. | Koagulacja bipolarna z funkcją Autostart z regulacją czasu opóźnienia. |  |  |
| 20. | Przystawka do koagulacji i cięcia w plaźmie argonowej – 1szt. |  |  |
| 21. | Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów przepływu argonu. |  |  |
| 22. | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 – 8,0 l / min. |  |  |
| 23. | Minimum 3 różne rodzaje / tryby cięcia w osłonie argonu |  |  |
| 24. | Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej |  |  |
| 25. | Podwójny włącznik nożny wodoodporny (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |  |
| 26. | Reduktor butli argonowej – 1szt. |  |  |
| 27. | Wózek mieszący diatermię z przystawką argonową z miejscem na butlę z argonem – 1szt. |  |  |
| 28. | Butla z argonem – 1szt. |  |  |
| 29. | Uchwyt VIO APC z 2 przyciskami do APC 2 - 1 szt. |  |  |
| 30. | Aplikator APC, sztywny śr. 5 mm, długość 100 mm, z przestawną elektrodą szpatułkową – 1 szt. |  |  |
| 31. | Aplikator APC, sztywny śr. 5 mm, długość 320 mm – 1 szt. |  |  |
| SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na aparat min. 24 miesiące ( Okres gwarancji punktowany) |  |  |
| 2. | Serwis ( proszę podać nazwę i adres) |  |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii - do 24 h |  |  |
| 4. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni - urządzenie zastępcze. |  |  |
| 5. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone Certyfikatem |  |  |

(podpis)