| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Model | Podać |  |
| b | Producent | Podać |  |
| c | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| d | Rok produkcji 2016 | Podać |  |
| 1 | Pompa objętościowa wraz z zasilaczem, uchwytem i kroplomierzem – 1 szt. | TAK |  |
| 1.1 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 1.2 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 1.3 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
| 1.4 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 15 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 1.6 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 1.7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 1.8 | Masa pompy ok. 1,4 kg +/- 0,3 kg | TAK |  |
| 1.9 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania i pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 1.10 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp zasilanych jednym przewodem nie wymagającym dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 1.11 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 1.12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
| 1.13 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
| 1.14 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 1.15 | Czujnik zmian ciśnienia w linii - okluzji i rozłączenia linii bez konieczności stosowania specjalnych drenów | TAK |  |
| 1.16 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 1.17 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 1.18 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 1.19 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 1.20 | Biblioteka Leków zawierająca 1 500 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup. | TAK |  |
| 1.21 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 1.22 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 1.23 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 1.24 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 1.25 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 1.26 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
| 1.27 | Alarm odłączonego czujnika kropli | TAK |  |
| 1.28 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 1.29 | Możliwość precyzyjnej podaży bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 1.30 | Kabel łączący do centrali przywołania personelu | TAK |  |
| 1.31 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 1.32 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | TAK |  |
| 1.33 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
| 1.34 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | TAK |  |
| 1.35 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy. | TAK |  |
| 1.36 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
| 1.37 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 1.38 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 1.39 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | TAK |  |
| 1.40 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |

II.   ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji [miesiące] | min. 24 miesiące |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] ( dni robocze ) | max 48 godzin |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min.6 miesięcy |  |
|  | Inne |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu w ramach zakupu sprzętu: - przy uruchomieniu zestawu -odświeżające bezpośrednio w ramach przeglądu okresowego oraz przed ukończeniem okresu gwarancji | TAK |  |