Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2b do zaproszenia

Zestaw do wentylacji  – 1szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do pracy w szpitalu |  |
|  | Aparat do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej |  |
|  | Aparat ze zintegrowanym (-i) akumulatorem(-ami) Li-On zapewniającym(-mi) nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godzin. Waga aparatu poniżej 7 kg |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD, jednoczesna prezentacja na wyświetlaczu w czasie wentylacji następujących parametrów: - objętość oddechowa (VT) - tryb wentylacji - aktualny poziom ciśnienia generowanego - częstość oddechów (RR) - wentylacja minutowa (MV) - szczytowy przepływ wdechowy (PIF) - średnie ciśnienie w drogach oddechowych (MAP) - stosunek czasu trwania wdechu do wydechu (I:E) - max. ciśnienie wdechowe (PIP) - informacja o sposobie inicjacji wdechu – spontaniczny/wymuszony - poziom naładowania akumulatorów |  |
|  | Interfejs aparatu w j.polskim |  |
|  | Tryby pracy: PAC, VC, SIMV, PC-SIMV, PS, CPAP, ACV |  |
| 7. | Dwa profile ustawień różnych parametrów wentylacji z możliwością zaprogramowania i zapamiętania, możliwość przyłączenia tych profili w trakcie pracy apartu |  |
| 8 | Rejestracja i wyświetlanie na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń oraz dziennika alarmów (min. 10 ostatnich alarmów) |  |
| 9 | Wejście tlenowe z płynną regulacją stężenia tlenu w mieszance do 100% tlenu |  |
| 10 | Praca z zastosowaniem zarówno obwodu pacjenta z zastawką oddechową i z portem wydechowym dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem |  |
| 11 | Tryb wentylacji umożliwiający jednoczesną automatyczną adaptację ciśnienia wdechowego, wydechowego i ilości oddechów wymuszonych. Automatyczne zmiany ciśnienia EPAP przy wystąpieniu bezdechów obturacyjnych |  |
| 12 | Możliwość zaprogramowania w trybach sterowanych ciśnieniem określonej objętości wydechowej w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym |  |
| 13 | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech – wydech oraz wydech – wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania |  |
| 14 | Możliwość zastosowania tiggera wdechowego przepływowego przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej (min. 8 poziomów) |  |
| 15 | Możliwość zastosowania tiggera wydechowego w zakresie 10%-90% wielkości przepływu szczytowego |  |
| 16 | Możliwość wygenerowania raportów z danymi terapeutycznymi. |  |
| 17 | Szkolenie personelu |  |
| 18 | Wykonawca zapewni pełną bezpłatną obsługę gwarancyjną oferowanego sprzętu przez okres min. 24 miesiące w tym bezpłatne przeglądy zgodnie z wymogami producenta. |  |
| 19 | Maska silikonowa ustno-nosowa: - możliwość sterylizacji - zintegrowany port przeciekowy, - wymienne poduszki silikonowe, - brak podpory czołowej, - kompatybilność poduszek silikonowych pomiędzy wszystkimi maskami. Po 2 sztuki w rozmiarze: S, M, L |  |
| 20 | Maska żelowa ustno-nosowa: - możliwość sterylizacji - zintegrowany port przeciekowy, - wymienne poduszki silikonowe, - kompatybilność poduszek silikonowych pomiędzy wszystkimi maskami. Po 2 sztuki w rozmiarze: S, M, L |  |