Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2c do zaproszenia

Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2 – 1szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (nie dopuszcza się aparatów demo) |  |
|  | System wyposażony w elektrodę umożliwiającą jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. |  |
|  | Aparat montowany na podstawie jezdnej z koszykiem na akcesoria |  |
|  | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 9”, dotykowy, w technologii TFT, 800 x 480 pikseli, proporcja 16:9 |  |
|  | Awaryjne zasilanie aparatu z wbudowanego akumulatora przez co najmniej jedną godzinę |  |
|  | Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 7. | Zapis danych: do 48 godzin monitorowanych danych w odstępach co najmniej 2, 10, 30 i 60-sekundowych |  |
| 8 | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) |  |
| 9 | Wyjście drukarkowe: USB 2.0 |  |
| 10 | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz |  |
| 11 | System gotowy do pracy wraz z tzw. pakietem startowym materiałów zużywalnych |  |
| 12 | Przewód do podłączenia polisomnografu kompatybilny z polisomnografem Alice 6 (Respironics) |  |
| 13 | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody |  |
| 14 | Pomiar SpO2 w oparciu o technologię MasimoSet® |  |
| 15 | Zakres wyświetlania: - tcpCO2: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa - SpO2: 0-100 % - Częstość tętna: 0-300 skurczów na minutę (bpm) |  |
| 16 | Zakres pomiarowy: - tcpCO2:5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa - SpO2: 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) - Częstość tętna: 0-240 skurczów na minutę (bpm) |  |
| 17 | Ustawienie temperatury w °C: 37,0-45,0 °C, skokowo co 0,5 °C |  |
| 18 | Wbudowany barometr: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa |  |
| 19 | Ustawienia czasu pomiaru: 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny |  |
| 20 | Kalibracja: Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 12,0 % O2, N – 80,5 %) |  |
| 21 | Program komputerowy z min. 3 bezterminowymi licencjami do obróbki statystycznej danych z monitora |  |
| 22 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od dostawy |  |
| 23 | Długość gwarancji: min. 24 miesiące (podać okres) |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej (dostawa z urządzeniem) |  |