Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2f do zaproszenia

Kardiomonitor – 4 szt. wraz z centralą monitorującą – 1szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji:  wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor o budowie kompaktowej - chłodzony konwekcyjnie - z niezależnymi, wbudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024x768 pikseli) |  |
|  | Wyświetlacz min. 15 cali oraz wbudowane moduły w jednej, wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia |  |
|  | Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie |  |
|  | Trendy min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s w całym okresie 96 h |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy |  |
| 7. | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe |  |
| 8 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich wartości liczbowych oraz wszystkich fal dynamicznych |  |
| 9 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 96 h |  |
| 10 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 12 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) |  |
| 11 | Wbudowane złącze RJ-45 |  |
| 12 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) |  |
| 13 | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - możliwość monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza co najmniej 18 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy |  |
| 14 | Niezależny, wbudowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w czasie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec |  |
| 15 | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 300 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 3 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączką |  |
| 16 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, 3 wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 5,5 kg |  |
| 17 | Możliwość rozbudowy o kapnometrię, temperaturę, ciśnienie krwawe, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej (ICG), analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem 6 odprowadzeń |  |
| 18 | Centrala do podglądu i archiwizacji opisanych wyżej 4 kardiomonitorów wg. poniższego opisu |  |
| 19 | Kolorowy monitor min. 19 cali (rozdzielczość min. 1280x1024 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie |  |
| 20 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę. |  |
| 21 | Możliwość obserwacji 4 monitorowanych stanowisk jednocześnie na ekranie centrali z możliwością podłączenia kolejnych min. 4 kardiomonitorów w przyszłości |  |
| 22 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tylko EKG) |  |
| 23 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, mysz i klawiaturę |  |
| 24 | Wpisywanie danych pacjenta (min. imię, nazwisko, wiek, waga) z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach |  |
| 25 | Archiwizacja jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych (jednocześnie min. 8 z każdego stanowiska indywidualnie) z min. 96 godz. monitorowania |  |
| 26 | Archiwizacja wszystkich trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godz. monitorowania |  |
| 27 | Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności i precyzji podczas przeglądania danych z całego okresu min. 96 godz. |  |
| 28 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali |  |
| 29 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor |  |
| 30 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 |  |
| 31 | Wyposażenie: sieciowa drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |