Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2i do zaproszenia

Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie– 1 szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji: wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Kolumnowe łóżko ICU wytworzone w antybakteryjnej nanotechnologii srebra (w częściach tworzywowych i lakierze) - fabrycznie nowe. Rok produkcji 2016 Wszystkie poniższe parametry potwierdzone przez producenta w języku producenta i w języku polskim. |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi maksymalnie 980 mm. |  |
|  | Całkowita długość łóżka min. 2200 mm, max. 2300 mm. |  |
|  | Ręczny pilot przewodowy sterujący następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur. |  |
|  | Pilot ze świetlnym wskaźnikiem sygnalizującym uruchomienie danej funkcji. |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego. |  |
| 7. | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C (nie dopuszcza się rozwiązań pantografowych i nożycowych). |  |
| 8 | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi. |  |
| 9 | Elektryczna regulacja wysokości leża. |  |
| 10 | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 450 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
| 11 | Maksymalna wysokość leża od podłogi minimum 740 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac. |  |
| 12 | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 o do min 70 o. |  |
| 13 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. Nie dopuszcza się innych rozwiązań, gdyż jest to funkcja antyszokowa, ratująca życie. |  |
| 14 | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga regulacja z panelu centralnego i z paneli sterujących w poręczach bocznych od strony personelu min. 15o. |  |
| 15 | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia części plecowej do min. 70 oraz segmentu uda do min. 40º. |  |
| 16 | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0 o do min. 40o. |  |
| 17 | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 120 mm zabezpieczająca przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg. |  |
| 18 | System autoregresji min. 165 mm zmniejszający ryzyko uszkodzenia kręgosłupa i szyjki kości udowej. Nie dopuszcza się autoregresji poniżej 165 mm, która zabezpiecza tylko przed wypychaniem szczytu. |  |
| 19 | Następujące pozycje leża uzyskiwane automatycznie, po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na panelu centralnym: - pozycja krzesła kardiologicznego - pozycja antyszokowa - pozycja do badań - pozycja Fowlera (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się) - pozycja zerowa (elektryczny CPR) Dodatkowe przyciski na panelu centralnym do sterowania następującymi funkcjami łóżka: zmiana wysokości leża, pochylenie oparcia pleców, pochylenie segmentu udowego, funkcja autokontur, przechyły wzdłużne leża. |  |
| 20 | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka od strony personelu medycznego i pacjenta regulowane ze sterowania w barierkach bocznych oparcia pleców - tworzywowych: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - autokontur, oraz tylko od strony personelu: - przechyłów wzdłużnych leża Panele sterujące od strony pacjenta i personelu z przyciskami uruchamiającymi dostępność funkcji. |  |
| 21 | Panele sterujące od strony pacjenta z przyciskami podświetlenia podwozia i alarmu akustycznego. |  |
| 22 | Selektywne blokowanie na panelu centralnym funkcji elektrycznych. |  |
| 23 | Blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków lub pokręteł. Panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji. |  |
| 24 | Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego (np. Rastomat). |  |
| 25 | Poręcze boczne tworzywowe, podwójne z wbudowanym sterowaniem po obu stronach barierek od strony głowy pacjenta, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Poręcze od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców. Poręcze w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia Wysokość poręczy oparcia pleców min. 430 mm nad najwyższym punktem lub krawędzią leża. Wysokość poręczy w części udowej leża min. 375 mm nad najwyższym punktem lub krawędzią leża. |  |
| 26 | Poręcze z systemem opuszczania „so silent” lub „soft drop” odpowiadającym za ciche opadanie poręczy. Zwolnienie i opuszczenie poręczy dokonywane tą samą, jedną ręką. Poręcze nie zwiększające szerokości łóżka bez względu na to czy są opuszczone czy podniesione. |  |
| 27 | Górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad płaszczyznę leża, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta. |  |
| 28 | Możliwa opcja zainstalowania trzeciej pary tworzywowych poręczy bocznych w części podudziowej leża. Wysokość poręczy min. 430 mm nad najwyższym punktem lub krawędzią leża. |  |
| 29 | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania lub w przypadku przewożenia pacjenta. |  |
| 30 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. |  |
| 31 | Segmenty leża wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG. |  |
| 32 | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania (CPR) z obu stron leża dźwigniami umieszczonymi odpowiednio w okolicy oparcia pleców. Podniesione do maksymalnego kąta oparcie pleców, po uruchomieniu dźwigni CPR, pod własnym ciężarem musi opadać (na oparcie pleców nie jest wywierany żaden zewnętrzny nacisk, np. od materaca). |  |
| 33 | 4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady. Piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieżnik). |  |
| 34 | Dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w czterech narożach ramy podwozia łóżka. |  |
| 35 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania. |  |
| 36 | Podwozie zaopatrzone w osłony z tworzywa wykonanego z zastosowaniem nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. |  |
| 37 | Prześwit pod podwoziem o wysokości min. 195 mm i na długości min. 1050 mm, aby umożliwić swobodny najazd podnośnika chorego. |  |
| 38 | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, tworzywowe wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Szczyty od strony nóg i głowy poruszające się wraz z ramą leża. Możliwość wyboru akcentu kolorystycznego szczytów. |  |
| 39 | Odległość szczytu przy głowie pacjenta od podwozia pozwalająca personelowi na swobodne przemieszczanie łóżka (palce stóp nie uderzają w podwozie). |  |
| 40 | Rama leża wyposażona w: - krążki odbojowe w narożach leża, - sworzeń wyrównania potencjału, - trzy listwy ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia (jedna listwa za głową pacjenta, dwie pozostałe po bokach leża) - poziomnice, po jednej sztuce na obu bokach leża, w okolicy szczytu nóg - osiem haczyków do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po cztery haczyki z dwóch stron leża. |  |
| 41 | Stopień ochrony - IP 54. |  |
| 42 | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża. |  |
| 43 | Dopuszczalne obciążenie robocze min. 250 kg. |  |
| 44 | Łóżko wyposażone w zintegrowany system pomiaru masy pacjenta. |  |
| 45 | Obsługa systemu pomiarowego oraz odczytywanie wskazań z dodatkowego panelu z wyświetlaczem, umieszczonego pod leżem od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością wysuwania na czas pomiaru i odczytu oraz „chowany” pod leże, gdy nie jest on używany. |  |
| 46 | Dokładność pomiaru: 100g. |  |
| 47 | Łóżko wyposażone w materac: - materac przeciwodleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji – wszystkie parametry potwierdzone przez producenta; - materac do stosowania dla pacjentów do II stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP – certyfikat producenta potwierdzony raportem badań wydanym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą dołączony do oferty; - wysokość materaca min : 140 mm; - długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka; - materac dwuwarstwowy; - materac wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu; - materac posiada hiperelastyczny rdzeń piankowy z nacięciami poprzecznymi oraz podłużnymi; - materac wyposażony w kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat; - materac posiadający optymalną redukcję ciśnienia oraz minimalizację sił tnących (poniżej 18 mmHg nacisku); - materac można dezynfekować w całości w myjniach-dezynfektorach w temperaturze 105°C; - pokrowiec materaca wykonany z PU-Tex, może zostać zdjęty oraz wyprany w temperaturze do 95°C + dezynfekcja za pomocą przecierania; - odporność pokrowca na przepuszczalność wody min. 3500 mm H2O; - pokrowiec dostosowany do prania w temp. co najmniej 95°C; - pokrowiec nie przepuszczający wirusów oraz bakterii; - pokrowiec może zostać poddany obróbce w autoklawie; - materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności DIN 597 / CRIB5; - maksymalne obciążenie materaca min. 120 kg. |  |
| 48 | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim. |  |
| 49 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa. |  |
| 50 | Łóżko dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. |  |
| 51 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. |  |